在线光催化制氢分析评价系统招标参数

1气体产物在线分析模块：
1.1 最大离子化能量 ≥ 150 eV；
1.2 质量分析器：金属钼四极杆；
1.3 离子源：整体惰性源离子源；
1.4 灯丝：双灯丝；
1.5 质量数范围(amu)：1.6~1050amu；
1.6 稳定性：≤0.1 amu/48小时；
1.7 分辨率：全质量范围内单位质量分辨；
1.8 气质接口：可调的气质接口温度最高≥350℃，可有效的将化合物，包括高沸点化合物从 GC 传递到质谱仪；
1.9 灵敏度（使用 He气做载气）：仪器检出限（IDL）≤ 10 fg（10 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间为 99％）；

1.10 扫描速度：≥20000 u/s；

1.11 检测器系统：配置离轴 10 kV 打拿极，动态线性范围 >107；
1.12 气相色谱保留时间重现性：<0.0008 min；峰面积重现性：<0.3% RSD。
1.13 气相色谱柱温箱最高升温速率：≥125℃／min；
1.14 液体自动进样器: ≥ 105位（2 mL）自动进样器，进样精度：RSD<0.3%；
1.15 电子压力控制器最大分流比：≥ 12500:1；

1.16 分流不分流进样口（带 EPC 控制）：进样口即时联接模块设计，2 min之内更换进样口模块；
1.17 配备色谱柱（弱极性、极性） 各1根，气质耗材包 1套，NIST谱库 1套

1.18 配备数据采集软件1套、工作站电脑1套及不间断电源1套；

2 可在线分析的光反应模块：
2.1 使用压力范围0 kPa~常压；
2.2 光催化活性评价系统总体积 ≥ 440 mL，系统富集能力强；
2.3 反应器体积 ≥ 210 mL；
2.4 管路控温：循环管路及进样管路均可进行控温，最高可控 ≥ 120℃；
2.5 H2、O2混匀时间均 ≤ 10 min；可以实现二氧化碳鼓泡液体循环（需要提供设备实拍的证明文件）
2.6 重复性连续四次进样，RSD ≤ 3%；
2.7 配备4套光源、4套光催化反应器、4套光电化学反应器、4套AREF及UVIRCut滤光片、2套CO2还原反应器；
2.8 CO检出限≤1 ppm；
2.9 最小实验光功率≤100 mw/cm2，最大实验光功率≥3500 mw/cm2，光功率调节精度 ≤ 0.03%，灯泡有效实验时间≥2000小时；
2.10 做标准曲线时或通二氧化碳可以通过使用设备内部隔膜阀自动控制管路内部压力实现自动进气或补气。为保证整体管路的真空度在管路上配有隔膜阀保证管路内部的真空度和抽取真空时的通断；

2.11 配备冷却循环水机 1台、真空泵1台、光功率计 1台及紫外防护眼镜4套；


