重症案例情境模拟训练模拟人技术参数

一、系统组成：

系统包括虚实融合训练系统（由模拟人、数字人、教学应用系统组成）、课程开发系统、实训转播系统、配套附件等。

二、技术要求

- 1、模拟人技术要求

1.1.模拟人采用数字孪生技术制作，其外观均为标准亚洲成年男子发育体型，符合亚洲男性体貌特征。

1.2.模拟人为成年男性，身高≥170cm，体表区皮肤全部覆盖，皮肤表现与人体相似的触感，触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度接近真实人体。

1.3.模拟人仿真皮肤、骨骼采用安全环保材料，无毒无害。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告）

1.4.模拟人具有完整的体表标志，可触及全身各部位骨性标志，满足临床诊疗操作体表定位需求。要求胸腹部皮肤无任何操作标记点，医生可自主判断除颤及ECG（心电图）连接位置。

1.5.皮肤具有耐针刺性，可进行≥5000次穿刺操作。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告）。

1.6.全身骨关节活动度符合人体指标范围，颈部、肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节可活动，可安置各种诊疗体位。

1.7.气道管理功能

1.7.1.可手动控制气道打开/关闭。

1.7.2.可自动检测正确手法打开气道并记录在反馈信息中。

1.7.3.耳朵轮廓符合正常解剖，支持挂耳式吸氧管进行鼻导管吸氧及面罩吸氧操作，吸氧流量可设置并自动检测是否实施。

1.7.4.可进行球囊面罩通气、经口气管插管、鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩通气等操作。

1.7.5.可进行环甲膜穿刺和气管切开操作。

1.7.6.具有逼真的眼、耳、鼻、逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂）及逼真的气道（会厌、声门、气管）和食道，颈部具有甲状软骨、气管、胸锁乳突肌等解剖结构，可触及甲状软骨、环状软骨和气管。

1.7.7.模拟人体内无潮气袋，避免口对口人工通气时产生交叉感染的可能。（提供产品截图）

1.7.8.系统可表现舌后坠、舌水肿、颌面部畸形、巨大甲状腺肿瘤、肥胖伴颈短粗等≥5种困难气道。

1.7.9.系统可自动检测气道开放，并检测人工通气通气不足、通气过度等操作信息。

1.7.10.系统可自动检测气管插管是否实施，以及气管插管深度，插管正确时人工通气表现为双侧胸廓起伏，插管过深时人工通气表现为单侧胸廓起伏，同时通气时双侧或单侧可闻及通气音。

1.8. 呼吸系统功能

1.8.1.模拟人可表现胸式呼吸运动，并设置呼吸频率、呼吸模式、呼吸幅度、呼吸节律，呼吸频率：0~40bpm；呼吸模式：胸式、腹式、胸腹联合呼吸；呼吸幅度：正常、深呼吸、浅呼吸；呼吸节律：匀速呼吸、库斯莫尔呼吸、潮式呼吸、间停呼吸等。

1.8.2.系统内置正常呼吸音、大叶性肺炎、肺大空洞、肺压迫性肺不张、大叶性肺炎肺实变、肺气肿、阻塞性肺不张、胸腔积液、气胸、慢性支气管炎、急性肺水肿、肺结核、过敏性哮喘、心源性哮喘、支气管扩张、慢性肺淤血、支气管癌、急性胸膜炎、肺脓肿等≥19种呼吸音听诊预设病例，并支持各听诊区域单独设置听诊音。

1.8.3.可在气管、左肺尖、右肺尖、左主支气管、右主支气管、左肺上部、右肺上部、左肺中部、右肺中部、左肺下部、右肺下部等11个部位进行肺部听诊。支持胸膜摩擦感触诊检查。

1.9. 腹部功能

- 1.9.1.模拟人可表现腹式呼吸运动，可设置呼吸频率、呼吸幅度。（提供产品截图）

可进行肠鸣音正常、肠鸣音亢进，肠鸣音减弱、肠鸣音消失等≥4种肠鸣音听诊。

1.9.2.可进行肾动脉杂音、腹主动脉杂音、脐周静脉杂音、髂动脉杂音等≥4种血管杂音听诊。

1.9.3.系统内置正常、急性胃肠炎、机械性肠梗阻、腹膜炎、麻痹性肠梗阻、腹主动脉狭窄、左肾动脉狭窄、右肾动脉狭窄、左髂动脉狭窄、右髂动脉狭窄、腹壁静脉曲张、左叶肝癌等≥12个腹部听诊病例。

1.9.4.可设置麦氏点、胰腺、小肠、右上输尿管、左上输尿管等≥5个腹部压痛与反跳痛阳性体征。

1.9.5.系统内置正常、急性阑尾炎、弥漫性腹膜炎、急性胰腺炎等≥4个腹部触诊预设体征。

1.9.6.支持使用模拟超声设备，进行探查并显示超声影像，包括肝、脾、胰腺等≥3个部位，并支持超声影像自主上传。

1.10. 神经系统功能

1.10.1.模拟人瞳孔可根据光线强弱改变产生散大、缩小的动态变化，设置范围：0.5~10mm，可使用瞳孔笔测量瞳孔直径。

1.10.2.可表现直接对光反射和间接对光反射，并支持分别独立设置双侧瞳孔对光反射的动态反应。

1.10.3.直接反射及间接反射具有实时监测反馈记录。

1.11. CPR（心肺复苏术）、电除颤及电复律。

1.11.1.符合国际心肺复苏指南标准。

1.11.2.可模拟真实的胸腔运动，符合人体胸外按压力学模型，按压训练时的手感更加接近按压人体的手感。

1.11.3.具有可视化CPR实时操作引导。

1.11.4.可实时检测并显示按压位置、深度、次数、频率、气道开放、人工通气数据。

1.11.5.可设置CPR成功后模拟人的状态和生命体征参数变化。

1.11.6.具有CPR操作数据的实时监测与反馈，操作结束后可提供详细数据统计报告。

1.11.7.可设置“A-B-C”、“C-A-B”、“高级气道”等≥3种CPR操作模式训练设置。

1.11.8.模拟人胸外按压的机械寿命在严格测试条件下（如按压位置两乳连线中点、按压深度5-6cm、按压频率100-120次/分）≥150万次。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告）

1.11.9.支持使用真实或模拟除颤监护一体机进行手动除颤、自动体外除颤（AED）、心电监护、起搏操作，并进行参数自动监测。

1.11.10.可表现由于瞬时高压电击引起的“全身肌肉痉挛”反应。

1.11.11.系统支持给予处理后，模拟人相应症状、体征和监测参数自动表现与病情相一致的变化。

1.12支持心电图附件上传功能。

1.12.1.支持真实12导联心电图机进行心电图检查描记操作。

1.12.2.支持二尖瓣听诊区、三尖瓣听诊区、肺动脉瓣听诊区、主动脉瓣听诊区、主动脉瓣第二听诊区的心脏5个瓣膜听诊区进行听诊，各听诊区声音可独立调节。

1.12.3.系统内置正常窦性心律、窦性心动过速、窦性心动过缓、阵发性室上性心动过速、阵发性室性心动过速、心房颤动等成组素材不少于40组。

1.12.4.支持心前区搏动、震颤及心包摩擦感触诊检查。

1.12.5.支持使用电子血压计、模拟除颤监护一体机进行血压测量及左右手臂独立设置。

1.12.6.支持≥2种外周动脉搏动触诊，并可设置脉搏强度以及脉率，随病情变化以及治疗而变化。

1.13. 穿刺及注射

1.13.1.支持静脉穿刺，内置仿真血管，穿刺正确后可见回血，打开输液器开关液体可顺畅滴入。

1.13.2.支持肌内注射、腹腔穿刺、胸骨穿刺、骨内通路、心包穿刺操作，操作正确后系统可自动检测。支持气胸针刺减压术操作，穿刺正确后有气体喷出，系统可自动检测。（提供产品截图）

1.13.3.支持皮内注射操作。

1.13.4.支持皮下注射操作。

1.13.5.支持真实输液泵、注射泵的使用。

1.13.6.具有废液收集功能，输注的液体不易外漏。

1.13.7.支持胸腔穿刺术操作，穿刺正确有液体流出。

1.13.8.支持腰椎穿刺术操作，穿刺正确有液体流出。

1.14. 其他

1.14.1.支持导尿术操作，操作正确后系统可自动检测。

1.14.2.支持胃管置入术操作，操作正确后系统可自动检测。

- 2、数字人技术要求

- 2.1.数字人采用数字孪生技术制作，其外观均为标准亚洲成年男子发育体型，符合亚洲男性体貌特征。

2.2.数字人可切换直立位、坐位、仰卧位、侧卧位、半坐卧位等≥5种体位。

2.3.数字人可表现正常、白斑、白癜风、白化病、皮肤苍白、全身黄染、周围性发绀、中心性发绀、混合性发绀等≥9种皮肤颜色；正常、大汗等≥2种皮肤湿度；斑丘疹、斑疹、玫瑰疹、疱疹、丘疹、荨麻疹等≥6种皮疹；银白色鳞状脱屑等≥1种皮肤脱屑；皮下出血及轻度、中度及重度3种皮肤水肿。（提供产品截图）

2.4.数字人可表现正常、嗜睡、意识模糊、昏迷、定向力障碍、感觉错乱、躁动不安、全面强直-阵挛发作、口吐白沫等≥9种意识状态；正常面容、二尖瓣面容、肝病面容、急性病容、满月脸面容、慢性面容、贫血面容、肾病面容、肢端肥大症面容、甲状腺功能亢进面容等≥10种面容与表情。

2.5.具有AI对话功能，与学生应用端配合可进行问诊、沟通等语音互动，并可实时生成问诊对话记录。可通过案例信息自动进行文本语义理解，准确理解问题并生成合适的回答，支持多轮对话及多模态交互方式。能实现自动评分及实时反馈。并能够根据案例信息表现语音和声音，包括呼救、咳嗽、呻吟、呕吐、声音嘶哑、痛苦等。

- 2.6. 腹部功能

- 2.6.1.系统可虚拟表现腹部膨隆、腹部膨隆（妊娠）、腹部膨隆（尖腹）、腹部膨隆（肥胖）、腹部凹陷、门静脉高压、下腔静脉梗阻、胃型、胃蠕动波、肠型、库伦征、格雷特纳征、紫纹、白纹、手术瘢痕-麦氏点切口瘢痕、脐疝、带状疱疹、猩红热、荨麻疹、紫癜等≥20项腹部视诊检查体征。

- 2.6.2..数字人可虚拟表现腹部低平、蛙状腹、尖腹、凹陷（舟状腹）、腹壁静脉曲张（下腔静脉梗阻）、水母头、库伦征、格雷特纳征、移动性浊音阳性、肝颈静脉回流征阳性等≥10项腹部体征。

- 2.7 神经系统功能

- 2.7.1.系统支持进行双侧外眼眼睑上睑下垂、眼睑水肿、眼睑闭合障碍等≥3种体征，巩膜正常、巩膜黄染等≥2种体征，泪囊脓性分泌物等状态的设置。

- 2.7.2.系统可虚拟表现瞳孔直接对光反射正常、瞳孔直接对光反射迟钝、瞳孔直接对光反射消失、瞳孔集合反射正常、瞳孔集合反射消失、眼球突出、Graefe征（格雷夫征）、Joffory征（乔弗罗征）、Mobius征（莫比乌斯征）、Stellwag征（斯特尔瓦格征）等≥10种眼球状态。

- 2.7.3.系统支持表现双侧跖反射、肱二头肌反射、肱三头肌反射、直接角膜反射、间接角膜反射、腹壁反射、桡骨骨膜反射、膝反射、跟腱反射、Babinski征（巴宾斯基征）、Hoffmann征（霍夫曼征）、Chaddock征（查多克征）、颈强直、Brudzinski征（布鲁津斯基征）、Kernig征（凯尼格征）等≥15种神经反射体征。（提供产品截图）

2.8.硬件部分

含教学一体机1台，CPU：主频≥2.3GHz，≥16核心数、内存≥8G、硬盘≥256G、外置接口：USB接口≥2个，HDMI 输入接口≥1个，VGA接口≥1个，网线接口≥1个，内置WiFi。

3、教学应用系统技术要求

3.1 基本要求

3.1.1.可在主流系统平台下应用。

3.1.2.具备教学训练/竞赛考核两种运行模式，适用不同使用场景。

3.1.3.支持全功能模式下的联网运行模式，也支持单机离线运行模式，离线模式下可以预先导入案例，不需要任何网络环境即可实现运行案例并控制模拟人完成相关训练任务，适合野外等特殊环境下使用；

3.2 案例控制功能

3.2.1.具备便捷的案例管理模块，可完成案例的快速筛选；

3.2.2.具有案例内容预览功能，可方便查看案例整体流程图，且支持各阶段内容查看，包括病情参数，检查报告，附件信息等；

3.2.3.具有案例进程控制功能，包括病情状态快速切换，案例暂停，病程快速推进，重复执行任意病情状态等。

3.2.4.具备病情状态演变功能，包括达到规定时间后自动演变，完成标准的操作项目以后自动演变，以及教师随时手动控制演变等多种演变模式；

3.2.5.具备警示提示功能，根据案例设置检测到学员未按正常流程操作时，有信息提示；（提供产品截图）

3.2.6.支持教师随时干预案例运行，可动态调整模拟人与数字人相关体征参数，且生命体征监护仪信息同步改变，系统提供多种内置成套病情参数，供教师便捷切换；

3.3 评价与引导功能

3.3.1.可进行评分操作，支持调用多种评分模板进行评分，并可将评分结果提交后台系统，进行统计分析；

3.3.2.具有操作反馈与可视化引导功能，可呈现学员操作反馈信息，例如用药信息，检查申请项等便于教师把控案例进展；

3.3.3.提示卡文本可转换为语音形式进行自动播放；（提供产品截图）

3.3.4.具有模拟监护仪显示面板，可跟随案例进展同步展示相关信息；

3.4 诊治记录功能

3.4.1.病史采集后，可进行初步印象选定；

3.4.2.体格检查后，可填写体格检查结果；

3.4.3.可编写初步诊断与鉴别诊断信息；

3.4.4.可申请实验室检查、影像学检查，并根据案例编辑的信息，自动显示相应的检查报告单。

3.4.5.可根据前面的所有操作结果，进行诊断与鉴别诊断，并可进行疑诊支持与排除；

3.4.6.可制定诊疗方案；

3.5 给药功能

3.5.1.系统内置≥300种药物，支持快速查找功能，可通过关键字模糊搜索。支持自主添加案例药品功能。

3.5.2.具有药物治疗模块，可选择具体的药品、给药方式、用药频次等，支持组合用药。

3.5.3.给药途径包括静脉注射、静脉滴注、静脉泵入、皮下注射、皮内注射、肌内注射、骨内注射等≥7种。

3.5.4.给药后，模拟人与数字人可自动产生体征变化。

3.5.5.系统支持自动生成相应的用药记录。

3.6 AI问诊功能（提供产品截图）

3.6.1.问诊形式支持文本录入，语音录入，连续语音问诊等三种模式自由切换；

3.6.2.支持问诊评价；

3.6.3.支持问诊记录查看，可实时生成问诊对话记录，可方便查看以往问诊记录及评价信息；

3.7 循环系统功能

3.7.1.系统内置正常心电图、窦性心动过速、窦性心动过缓、停搏、PEA（无脉性电活动）、无脉性室速、心脏压塞、室上性心动过速、左心室肥厚、心室扑动、心房颤动、心室颤动、完全性左束支传导阻滞、预激综合征、二度II型房室传导阻滞、下壁心肌梗死、超急性下壁心肌梗死、室性心动过速、不完全性右束支传导阻滞、房性早搏二联律伴室内差异性传导、右心房肥、左心房肥大、左心室肥厚、右心室肥厚、急性心肌缺血、急性前壁心肌梗死（损伤期）、急性前间壁心肌梗死、急性前壁心肌梗死、急性广泛前壁心肌梗死、病态窦房结综合征（窦房阻滞）、心房扑动I型、心房扑动II型、病态窦房结综合征（慢-快综合征）、变异性心绞痛、慢性心肌缺血、陈旧性心肌梗死、急性下壁心肌梗死等≥37种心电图。（提供产品截图）

3.8心电监护功能

教学应用系统可自动识别并记录监护操作，包括：心电监护、血氧测量、血压测量、体温测量。

3.9 硬件部分

3.9.1 计算机1台 ：CPU：主频≥3.6GHz，核心数≥14核心、内存≥8G、硬盘≥256G；3.9.2 平板电脑1台：硬盘≥128G、内存≥8G

4、课程开发系统技术要求

4.1、课程开发功能

4.1.1 系统采用B/S、C/S混合架构，可实现在浏览器上进行案例编辑。

4.1.2 系统内置包括急诊医学/重症医学各种临床案例≥30个，可供教师直接使用。除内置案例外，教师还可以根据需要自由导入、编辑、修改案例，各病程阶段均可任意设置，灵活教学。支持内置病例分类，用户可查看最近运行病例、自行创建的病例和系统内所有病例。

4.1.3 具有“课程应用小程序”设计功能模块，支持教师上传预习资料、讨论提纲、试卷、学情调研、教学质量评价及学习任务等教学资源，学生可在小程序内查看和下载资源。（提供产品截图）

4.1.4 支持可视化的案例流程图编辑模式，显示病例流程，每个病例中包含多个状态及不同的状态跳转条件，不同状态显示不同的生理参数、检查报告等。状态可实施干预和药物满足跳转条件后自动跳转，模拟出一个完整的病例流程。

4.1.5 支持病情参数渐变设置，可实现多项病情数据的缓慢升高或者降低，包括体温，呼吸频率，脉搏，血压，血氧饱和度等。（提供产品截图）

4.1.6 支持教师在每个病程阶段下添加诊疗任务描述，并可添加诊疗任务引起的模拟人体征参数变化。可设置单一诊疗任务或多个诊疗任务组合，案例可根据具体设置完成病程状态跳转

4.1.7 支持根据编辑的病程阶段及病程演进自动生成案例流程图，并支持设置案例运行最优路径，综合考虑案例运行流程并合理调整案例设置。（提供产品截图）

4.1.8 支持课程计划导出功能。

4.2、教情学情分析功能

4.2.1 支持手机端信息收集与统计分析功能，可对当前案例对应的讨论提纲，调查问卷，测试卷等相关资料进行统计分析，为教师进行课程复盘环节时做数据支撑。

4.2.2 支持评分统计分析功能，可对不同案例生成评价统计表，为教师进行课程复盘环节时做数据支撑。

4.2.3 支持多人评分模式。

4.2.4 支持多种维度的系统评价功能，包含问诊AI评价，系统核查表评价，CPR操作评价等。

4.2.5 支持将案例运行过程中的音视频信息，学员操作信息，案例运行信息，诊疗记录等进行时间同步，支持快速定位查看。（提供产品截图）

4.2.6 支持个人成长记录统计及多人综合分析统计，可统计某个案例演练过程中学员的历史成绩记录并生成成绩记录曲线，也可选择多个学员的评价结果进行综合统计分析。

4.3、教学资源管理功能

4.3.1 支持查看系统内置课程分类，可对课程分类进行维护，支持新增、编辑课程分类等操作。

4.3.2 系统提供内置的影像检查库，可对影像学检查库进行维护，支持新增、修改、删除影像检查项目和素材。

4.3.3 系统提供内置的实验室检查库，可对实验室检查库进行维护，支持新增、修改、删除实验室检查项目和素材。

4.3.4 系统提供内置的虚拟素材库，可对虚拟素材库进行维护，支持上传、修改、删除相关素材。

4.3.5 系统提供内置的超声素材库，可自行上传、修改、删除相关素材。

4.3.6 系统提供内置的药物库，可对药物库进行维护，支持新增、编辑、查看和删除相关药物信息。

5、实训转播系统技术要求

5.1 系统配备不少于2路网络摄录系统，可同步记录现场音视频，支持直播与录像功能。

5.2 支持直播及录像存储功能，包括现场音视频，学员操作信息，生命体征监护仪画面等，并支持在课程录制前预览摄录画面。（提供产品截图）

5.3 录像信息可通过网页端随时调用查看。（提供产品软件截图）

6、配套附件技术要求：

6.1.模拟除颤监护仪

6.1.1.系统配有模拟心电监护除颤一体机，模拟设备具有与真实设备相同的功能按键与显示界面信息，可与系统无线互联，能够采集设备使用过程中的操作信息与记录，进行自动分析和评测。

6.1.2.可显示心电、呼吸、脉率等≥3种生命体征的波形。

6.1.3.监测并显示脉率、心率、呼吸、血压、中心静脉压等≥5种生命体征的参数。

6.1.4.可分别设置参数报警参数范围，报警等级包括高、中、低3种，当监测数据超出范围可发出声、光报警。

6.2 配套医疗器械

6.2.1模拟额温计

6.2.1.1.使用方法与真实设备一致，可配合模拟人完成体温测量。

6.2.1.2.采用2节7号电池供电，方便使用维护。

6.2.1.3.可在距额头5-10cm范围内，测量模拟人额温，测量范围25-49℃，精确度0.1℃。

6.2.1.4.测量结后具有提示音并显示模拟人体温，显示2秒后自动关机。

6.2.2模拟电子血压计

6.2.2.1.本模拟电子血压计为袖带式血压计，操作流程与真实袖带血压计一致，可与配合模拟人配合进行血压测量操作。

6.2.2.2.可真实模拟袖带充气并逐步放气的过程。

6.2.2.3.参数范围：

①　收缩压（SYS）：范围0—300mmHg

②　舒张压（DIA）：范围0—200mmHg

③　脉率PULL：范围0-250次/分钟

6.3网络设备：

6.3.1. 高性能路由器：

6.3.1. 1. 支持WiFi 7及主流WiFi协议，双频（2.4G+5G）总速率≥3500Mbps；

6.3.1. 2. 配备≥1个2.5G网口+3个千兆网口，满足高速有线连接需求；

6.3.1. 3. 支持Mesh组网与基础WiFi加密，稳定接入≥80台设备；

6.3.1. 4. 可7×24小时连续运行，适配日常及小型办公场景。

6.3.2. 5G无线数据终端

6.3.2. 1. 支持5G SA/NSA双模式及4G兼容，覆盖主流5G NR和LTE频段，插卡即可用；

6.3.2. 2. 支持双频WiFi（2.4G+5G），兼容主流WiFi协议，至少支持20台终端同时接入；

6.3.2. 3. 配备不少于3个千兆LAN口、1个标准SIM卡槽，满足基础有线/无线连接需求；

6.3.2. 4. 支持基础防火墙、WiFi加密功能，适配宽电压输入，可7×24小时稳定运行，满足日常使用场景。

6.3.3. 5G上网卡	带5G物联网卡