实验室台柜设备技术参数及要求
一、设计和施工依据：
1、《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2024）
2、《家具、柜类主要尺寸》（GB/T 3327-2016）
3、《家具、桌、椅、凳类主要尺寸》（GB/T 3326-2016）
4、《家具用高分子材料台面板》（GB/T 26696-2011)
二、设备技术参数和要求：
标的物基本要求见下表：
	分项基本要求汇总表

	序号
	名称
	项目特征描述
	数量
	单位

	1
	实验台1
	1、规格：Lx750x850mm
2、结构：全钢落地空位型结构
3、柜体：≥1.0mm厚冷轧钢板，经预处理后，表面环氧树脂喷涂
4、柜门：同柜体，双层，总厚度不小于20mm；采用钢制喷涂门铰链，带缓冲；拉手为明装铝合金/不锈钢U型拉手
5、抽屉：材质同柜体，双层，总厚度不小于20mm；采用钢制喷涂三节式静音导轨，带阻尼；拉手为明装铝合金/不锈钢U型拉手
6、台面：≥12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm
	162
	米

	2
	实验台2
	1、规格：Lx1500x850mm
2、结构：全钢落地空位型结构
3、柜体：≥1.0mm厚冷轧钢板，经预处理后，表面环氧树脂喷涂
4、柜门：同柜体，双层，总厚度不小于20mm；采用钢制喷涂门铰链，带缓冲；拉手为明装铝合金/不锈钢U型拉手
5、抽屉：材质同柜体，双层，总厚度不小于20mm；采用钢制喷涂三节式静音导轨，带阻尼；拉手为明装铝合金/不锈钢U型拉手
6、台面：≥12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm
	25
	米

	3
	电脑台/办公桌
	1200x750x800mm，全钢支架，活动柜体
	4
	张

	4
	资料柜/文件柜/样品柜/试剂柜
	1、规格：900x450x2000mm
2、材质：1.0mm冷轧钢板经酸洗、磷化等处理后，表面环氧树脂喷涂
3、柜门：四开门结构，上为双开门，内嵌4mm安全玻璃，下柜门为双开门
4、层板：钢制，底部带加强筋
5、绞链：304不锈钢合叶
6、试剂柜带抽风，层板带PP托盘
	19
	个

	5
	置物架
	1、规格：900x500x2000mm
2、材质：全钢材质，四层可调层板
	6
	个

	6
	应急器材柜
	1、规格：900x450x1650mm
2、材质：全钢材质，专用应急器材柜
	12
	个

	7
	书包柜
	1、规格：900x450x2000mm
2、结构：全钢结构
3、材质：≥1.2mm冷轧钢板，预处理后环氧树脂喷涂
4、柜门：配9个柜门
	12
	个

	8
	万向排气罩
	1、DN75*1500，四段式，吊顶安装，PP材质
	4
	个

	9
	原子吸收罩
	400x400x2000mm，304不锈钢材质，方形160x160不锈钢管道，带手动阀，上下可伸缩调节
	8
	个

	10
	功能柱
	1、规格：300x150x2000mm
2、材质：全钢材质，内部带分隔板，检修门
	4
	条

	11
	储物柜（气瓶柜）
	1、规格：900x450x2000mm
2、结构：全钢结构
3、材质：≥1.2mm冷轧钢板，预处理后环氧树脂喷涂
4、柜门：双开门，不锈钢合叶，柜门带观察视窗
5、其它：带报警，柜瓶固定座
	6
	个

	12
	PP水盆+水龙头
	PP水盆：550x450x310mm
水龙头：实验室专用三口水龙头
配件：集水器、给水球阀、软管等
	11
	套

	13
	PP滴水架
	400x550mm
	11
	套

	14
	台式单口洗眼器
	全铜材质，单口，桌上型
	11
	套

	15
	紧急冲淋洗眼器
	304不锈钢材质，带双头洗眼装置，实验室专用
	6
	套

	16
	拖把池
	带水龙头,陶瓷成品，550x450x500mm
	7
	套

	17
	电源插座
	220V/10A,含底盒及电源连接线
	360
	套



标的物具体技术参数及要求为：
1、实验台1
1.1、外形尺寸满足以下指标：长、宽、高误差点≤±5mm；
1.2、形状位置公差满足以下指标：
1）台面、正视面板翘曲度：对角线长度≥1400，长度差≤3.0mm；
2）台面、正视面板平整度：≤0.2mm；
3）底脚平稳性:≤1.0mm；
4）柜体邻边垂直度、正视面板、框架：对角线长度≥1000mm，长度差≤3mm；对边长度≥1000mm，对边长度差≤3mm；对边长度＜1000mm，对边长度差≤2mm；
位度差：门与框架、门与门相邻表面间的距离偏差≤2.0mm；抽屉与框架、门、抽屉、拉蓝相邻表面间的距离偏差≤1.0mm；
5）所有分缝≤2.0mm；
6）抽屉：下垂度≤10mm；摆动度≤10mm。
1.3、金属表面处理（所有框架及支架均需满足以下要求）：
（1）预处理：按照标准工序进行脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程；
（2）应经过经酸洗、磷化、喷涂等表面处理。金属表面抗一定的化学物质；不允许出现露底、起泡、橘皮现象。确保喷涂层无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；
1.4、实验台结构及各种配件：接合处、角落处应作适当的处理以能密合，在工艺上不可有芒刺、裂片，或尖锐的边缘。所有产品表面均应能耐在实验室正常操作中化学药剂飞贱及泼洒，结构的强度应能满足实验台承重要求。配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。
1.5 所有采购物品需包含保障台柜及其配套设施能正常使用所必备的安装、水电改造。
1.6、规格型号尺寸：
实验台1尺寸：L×750×850mm（各房间台柜具体详细尺寸详见清单配置说明）。
1.7、台面:采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，各项性能满足或优于如下要求：
1)按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中98%硫酸、77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合或优于该参数要求的检测报告复印件并加盖公章。
2)台面板依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准及其他检测方法，检测结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度：126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡。投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合或优于该参数要求的检测报告复印件并加盖公章。
3)环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合或优于该参数要求的检测报告复印件并加盖公章。
4)台面板符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合或优于该参数要求的检测报告复印件并加盖公章。
5)氙灯老化：按照GB/T 16422.2-2022检测方法，102min循环光照，辐照度0.51W/㎡@340nm，黑标温度65℃，体箱温度38℃，相对湿度50%RH,氙灯老化580小时以上测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合或优于该参数要求的检测报告复印件并加盖公章。
7)有害物质检测要求：检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均≤0.1mg/kg。投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合或优于该参数要求的检测报告复印件并加盖公章。
1.8、柜体部分 
（1）柜体：深度500mm,长度有375/450/750/900等规格，高度720mm,主体材料不低于1.0mm厚冷轧钢板，柜体左侧板、右侧板和背侧钢板经折弯后的厚度为20-25mm。柜体内部四周焊接位置带有垂直加强筋。整体表面需保证防腐性能和结构牢固紧密，长期负重不变形；
（2）柜门：内嵌门，凸出柜体不小于5mm；柜门厚度大于等于25mm，中间填充有隔音材料，降低噪音，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用。柜门内侧带有防撞贴。柜门与拉手为模具一体成型结构。柜门与柜体间缝隙不大于4mm，柜门面板颜色与柜体颜色一致；
（3）拉手：倒梯形型暗拉手，柜门拉手与柜门面板为模具一体成型结构、抽屉拉手与抽屉面板为模具一体成型结构，颜色与柜体颜色一致；
（4）导轨：均采用内嵌式三节式静音钢珠滑轨，材料为镀锌钢板经镀锌、表面涂层处理耐腐蚀；拉出时无噪音；带缓冲阻尼，每套滑轨承重≥30kg；
（5）铰链:采用特种优质静音合金铰链，带缓冲阻尼；
（6）层板：柜体加的一层活动隔板，将柜体分为两层，隔板可取出。材料同柜体，折弯成≥20mm厚的层板，并带有承重加强筋；层板由四个钢制层板扣支撑，承重≥50kg；层板可以以 30mm距离做上下自由调节。
（7）全钢地围:地围采用主体材料不低于1.0mm厚冷轧钢板，折弯焊接成一体结构，需保证耐腐蚀性能优越，和结构牢固紧密，长期负重不变形。
（8）平衡调节系统:采用M12螺栓压模成型地脚，保证可以任意调节实验台平衡性能。
2、实验台2
2.1、外形尺寸满足以下指标：同实验台1
2.2、形状位置公差满足以下指标：同实验台1
2.3、金属表面处理：同实验台1
2.4、实验台结构及各种配件：同实验台1
2.5 所有采购物品需包含保障台柜及其配套设施能正常使用所必备的安装、水电改造。
2.6、规格型号尺寸：
尺寸：L×1500×850mm（各房间台柜具体详细尺寸详见清单配置说明）。
2.7、台面:：同实验台1
2.8、柜体部分 ：同实验台1

3、电脑台、办公桌
1）框架：≥60x40x1.2mm C型钢制框架，耐腐蚀，底部带可调平衡脚。
2）柜体：移动柜，全钢材质，主体材料不低于1.0mm厚冷轧钢板。柜门、柜门拉手、抽屉、抽屉拉手材质及铰链、导轨同实验台1。
3）台面：同实验台1

4、资料柜/文件柜/样品柜/试剂柜
（1）柜体、层板：柜体外壳和层板采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表面需耐腐蚀性。
（2）铰链：采用110°优质合金铰链或2.0mm304不锈钢合页。
金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾200h，乙酸盐雾连续喷雾200h，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级都≥10级。投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合或优于该参数要求的检测报告复印件并加盖公章。

拉门耐久性试验，循环次数80000次仍符合要求。投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合或优于该参数要求的检测报告复印件并加盖公章。
5、置物架
(1)钢架：采用规格优于75*45*1.0mm优质冷轧钢板作为支撑架。
(2)层板： 五层高度可调层板，层板大于等于1.0mm优质冷轧钢板,高度可调层；板承重大于等于200KG/㎡；
(3)表面处理：防腐处理（涂层厚度≥0.75μm）

6、应急器材柜
（1）柜体：柜体外壳采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性强。
（2）柜门:双开门。门板上开设有可视窗口，窗口玻璃采用≥5mm厚的安全胶合玻璃。采用≥1.0mm优质冷轧钢板，无焊连接可拆卸带减震垫。
(3)层板： 层板为≥1.0mm优质冷轧钢板,高度可调层；
（4）柜门铰链：采用≥2.0mm厚304不锈钢合页。
（5）柜体正上方应配有醒目标识

7、书包柜
（1）柜体：柜体外壳采用≥1.0mm优质冷轧钢，需硬度耐腐蚀性强。
（2）柜门:九开门。采用≥1.0mm优质冷轧钢板，无焊连接可拆卸带减震垫。
（3）铰链：采用≥2.0mm厚304不锈钢合页。

8、万向抽气罩
(1)材质：采用高密度PP。
(2)管道：直径≥75mm。
(3)罩口：直径≥375mm。
(4)风量调节阀：可调节风量大小。
(5)旋转管箍装置：铝合金喷塑。
(6)关节调节旋钮：铜质喷塑，内嵌轴承钢轴承，与关节连接杆锁合。
(7)关节密封圈：采用高密度橡胶。
(8)关节连接杆和关节弹簧装置：采用不锈钢材质。
(9)固定底座：需保证牢度强，不易脱落
(10)覆盖范围：长度≥3.15米，，以固定架为中心垂直拉伸最大活动半径大于等于1600mm。主体最大拉伸角度大于等于135°，适用于到工作台面高度1500～2400mm。
抽气罩依据GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》标准，检测耐久性项目，通过20000次试验后，检验结果：关节部位活动灵活、无松动、断裂、损坏，零部件无影响使用功能的磨损和变形。依据GB/T 18244-2022《建筑防水材料老化试验方法》标准，检测人工气侯加速老化项目，通过氙灯500h试验后，检测结果：表面无起泡、无裂纹、无明显变色。（需提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
抽气罩依据GB/T 1034-2008《塑料吸水性的测定》标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%。投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合或优于该参数要求的检测报告复印件并加盖公章。

9、原子吸收罩
材质、配件：大于等于1.0mm厚304#不锈钢材质。配手动调节风阀。

10、功能柱
（1）规格：300x150x2000mm
（2）材质：全钢材质，采用≥1.0mm优质冷轧钢板，需耐腐蚀，内部带分隔板，检修门。

11、储物柜（气瓶柜）
1）柜体和柜门：柜体外壳和柜门采用大于等于1.0mm优质冷轧钢板，需耐腐蚀。
不锈钢合页符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法 》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，中性盐雾连续喷雾200h，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级都≥10级，乙酸盐雾连续喷雾200h后，评级≥10级。投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合或优于该参数要求的检测报告复印件并加盖公章。
2）把手说明：为不锈钢U型金属拉手或采用与抽屉或者柜体一体成型一字型拉手，防腐易清洁。
3）调整脚说明：采用直径ϕ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。
4）柜门视窗：3C 认证钢化玻璃长条视窗，便于快速目视检查器材；
5）气体泄漏探测器：标配防爆点型可燃气体探测器，响应时间小于30秒
6）负压与换气次数：满足国家标准 GB50646-2011 


12、PP水盆+水龙头
12.1水龙头：
1）符合GB 25501-2010 水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准.
[bookmark: _Hlk187401742]2）实验室水龙头为保证其使用寿命和实验用水的目的，在龙头进水口应装配塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，并降低陶瓷阀芯磨损的机率。应确保底座锁母与台面连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。
[bookmark: _Hlk112058228][bookmark: _Hlk112252070]3）主体采用加厚铜管制作，出水嘴材质为全铜，配置两个尖嘴，一个平嘴。整体高度≥580mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm。
4）涂层：耐酸碱、耐腐蚀。
5）实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况。
6）为保证水龙头使用寿命和实验用水的要求，所提供产品应符合以下要求：
1、水龙头依据GB/T 5478-2008《塑料滚动磨损试验方法》标准，在负载750g、转数500r、砂轮类型CS-10、转速60rpm检测条件下，检测滚动磨损试验，检验结果质量损失≤0.0063g。
2、水龙头依据GB/T 1034-2008《塑料吸水性的测定》标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，擦去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.25%。
12.2 、PP水槽：
实验室水槽/杯槽，作为实验室重要的配件，与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。
1）材质：所有PP制品应采用高品质新料，无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。
2）抗老化性能：抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。
3）平整度：产品整体平与实验台面高度契合，易于安装。
4）底部：保证排水顺畅，保证器皿立于水槽底部不易倾倒，防止器皿倾倒摔碎。
5）去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。
6）可配置自带溢水功能的水槽，可防止无人看管实验过程而造成水漫溢台面、进而浸泡地面的情况。
7）配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。

13、 PP滴水架：
实验室滴水架，用于悬挂清洗后的试管和小型烧杯。
1）材质：所有PP制品均采需安全环保，确保无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。确保腐蚀性能佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。韧性强，弹性好，易于安装。
2）结构：主体与集水盘由模具注塑一体成型，底部设有排集水盘收集试管流出的液体，通过排水孔流出。可配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品需兼具实用性和美观性。
3）组合功能：可由两个滴水架组合拼接组合成双面滴水架。
4）滴水棒：可拆卸滴水棒（分三种长度）总数不少于27根，并具有锁扣功能，拆卸后可盖上孔塞。
5）锁紧结构：保证滴水棒不会松动，能有效保护挂在滴水棒上的实验器具安全。

14、台式单口洗眼器
1）主体为加厚铜质。
2）表面需耐腐蚀。
3）橡胶杯：大于等于Φ70橡胶质护杯，出水经缓压处理呈水束状,防止冲伤眼睛，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。
4）防尘盖: PP材质,平常可防尘，使用时应可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落，使用时应能自动被水冲开。
6）软管：供水软管长度大于等于 1.5米，需防止生锈、磨损、划手。
7）前置过滤器和流量调节装置：需设置前置过滤器以去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米以上的颗粒杂质；需设置流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。
台式洗眼器依据ISO 16869:2008/GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，试验菌种：黑曲霉CGMCC 3.3928、球毛壳霉CGMCC 3.3601、绳裝青霉CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、长枝木霉CGMCC 3.4291。（需提供CNAS或CMA国家认可的第三方机构出具的检测报告）。
[bookmark: _GoBack]

15、紧急冲淋洗眼器
紧急冲淋洗眼器是当眼睛或身体裸露部位接触到有毒有害或腐蚀性化学物质时，工作区域必须配备的快速冲洗的紧急救援设备。本项目拟每层楼公共区间配置一套紧急冲淋洗眼器。紧急冲淋洗眼装置必须按照GB/T38144《 眼面部防护应急喷淋和洗眼设备 》标准生产并获得第三方的检测认证。
1）主体管件连接方式：采用插入式连接方式，需保证密封性能优异，并方便调整安装角度，安装后冲淋盘和洗眼盘必须在同一垂直线上，符合国标要求。
2）主体管道直径≥45mm。上进水口≥DN20，侧进水口≥DN32，排水口≥DN32。
安装角度：进/排水口能够在安装时达到360度任意定位，冲淋和洗眼也能够在安装时任意选用角度。
3）材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋盘、洗眼盆、拉手和脚踏采用304不锈钢材料，主体不锈钢管采用冷轧工艺生产，内壁光洁镜面。
4）洗眼喷头：可通过流量调节阀调整洗眼喷头出水高度，确保两个洗眼喷头出水高度保持一致。
5）冲淋球阀和洗眼球阀：采用不锈钢双片式球阀结构，确保密封性和抗压性能，使用寿命应高于3年。
6）阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。
7）产品合规性：依据GB/T 38144.1-2019 《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第1 部分：技术要求》标准，应急喷淋器应以至少80L/min的流量提供冲洗液，保持连续冲洗至少15分钟；洗眼/洗脸器应以至少12L/min 的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15分钟；冲淋手拉/洗眼器手推阀门应在1s 的时间内完全打开，阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况外，应始终保持开启状态。

16、拖把池
带感应水龙头,陶瓷成品，大于等于550x450x500mm；防渗透、抗污、耐酸碱；

17、电源插座
1）底盒：半岛型钢制底盒，双插座设计，用于实验台上明装，符合国家最新电源插座规范。
2）插座：86型，220V/10A，五孔
3）电源线：4mm2，三芯


