标的1：自动脱水机

1.1 旋转升降式脱水机；

1.2 最大处理量≥100个（一篮）或≥200个（两篮）；

1.3 总站点数≥12个，试剂缸≥9个，蜡缸≥3个；

1.4 压差≧500 hPa（约 0.5 bar，50kPa），蜡缸温度范围45-65℃，蜡缸过热保护75°C±4°C；

1.5 试剂缸容量≥1.8L，蜡缸容量≥1.8L；

1.6 用户自定义程序数≥9个；

1.7 可独立设定每一站点的浸染时间，设定范围：0——99小时59分钟；

1.8 浸液时，样品篮在脱水站点内以≤ 3 秒的时间间隔升起和下降；

1.9 带断电保护功能，齿轮会带动转盘自动下滑；

1.10 延迟脱水时间最长≥9天，可选配置至少应包含基本型、真空型、气体抽排型、真空+气体抽排型、耐氯仿型；

1.11 图形化按键式操作，液晶屏显示，出错报警提示功能；

1.12 配置要求：主机一台、真空抽吸及废气控制系统一套。

标的2：扩展型摊片机

2.1 一台摊片机可扩展≥2台烤片机，提供≥7种摊烤片一体机组合方案

2.2 摊片水盘可拆卸，摊片水温设置：≤60℃, 温控精度：±0.1℃

2.3 摊片机具备LED辅助照明系统，且位于控制面板背侧。

2.4 摊片盘内置透明板

2.5具备OLED 控制面板，并可同时控制并指示摊片机和烤片机工作状态

2.6 摊片盘及烤片加热架采用深色设计

2.7 摊片盘涂层采用阳极氧化处理

2.8 摊片盘下方内置加热传感器

2.9 摊片模块：宽度≤280mm，深度≤280mm，高度≤110mm

摊片水盘：宽度≥230mm，深度≥180mm，高度≥50mm

2.10 可通过图标实时显示摊片、烤片工作模式

2.11 控制面板红黄绿灯显示温度状态

2.12 具备过热保护功能。

标的3：扩展型烤片机

3.1 烤片机加热架采用≥45°角倾斜设计；

3.2 烤片机加热温度≥75℃, 温控精度： ±0.1℃

3.3 烤片机可通过摊片机供电，摊片机与烤片机电源共用

3.4 单台烤片机玻片容量≥30片/台。摊烤片系统内可连接两台烤片机，收纳总玻片数量≥60片

3.5 具备OLED 控制面板，并可同时控制并指示摊片机和烤片机工作状态

3.6 烤片加热架采用黑色设计，以提供良好可视度与对比度

3.7 烤片模块：长度≤280mm,宽度≤200mm，高度≤100mm

3.8 可与摊片机组成摊烤片一体机，并可实现烤片机与摊片机间，烤片机与烤片机间的互连

3.9 控制面板红黄绿灯显示温度状态

3.10 烤片机的加热功能可独立关闭，具备过热保护功能。

标的4：染色机

4.1 染色功能：非滴染式多功能染色机，设备除苏木素&伊红染色外，可实现细胞学染色。除可进行标准载玻片染色外，还可实现大载玻片自动机染。

4.2 自动机染最大载玻片尺寸：76 x 97 mm

4.3 染色架：可提供≥3种染色架，包括但不限于HE染色架、特殊染色架、大玻片染色架。仪器具备高频振动染色架功能

4.4 染色封片速度：染片速度 ≥ 240片/小时，具有载玻片连续上载功能。4.5 玻片计数：具备精确到单张切片的载玻片自动计数功能，使每一张玻片都得到精准管控

4.6 操作屏：内置彩色高清液晶触摸屏，尺寸 ≥ 10寸

4.7 交互界面：采用图形化人机交互界面，以图表形式生成载玻片计数报告、试剂更换报告、用户运行日志报告功能，数据周期 ≥ 3年

4.8 处理通量：可同时染色载玻片架数 ≥ 11架，每架可容纳载玻片数 ≥ 30片。

4.9 染色站点：站点总数≥26个，其中试剂站点总数≥18个，冲洗站点≥5个，冲洗流速8升每分钟（8L/m），试剂容器容量≤450mL，试剂缸内部需标注最低和最高加注液位。

4.10 样本上下载及烤片：染色架加载站点和卸载站点各1个，加载抽屉旁的3个试剂站点可设置为内部缓冲站点。内部缓冲站点可用于存放三个准备染色的玻片架。烤箱站点数量≥1个，烤箱内温度30 ~ 65 °C。

4.11 试剂管理：具备试剂管理系统，可直观显示试剂信息，包括但不限于试剂颜色、站点编号、试剂名称、有效天数、有效片数、已染天数、已染片数、试剂更换日期和更换者。

4.12 试剂更换数据及报告：可按月查看最近≥ 3 年的试剂更换信息，并导出试剂更换报告

4.13 运行日志报告：可按日期查看最近≥ 3 年内设备操作记录，并导出用户运行日志报告；

4.14 人员和环境安全：采用试剂蒸汽的排气系统，并配备活性炭过滤器

4.15 访问级别：≥ 3级别，包括操作员、高级用户和管理员三级访问

4.16 人性设计：水容器和试剂容器以不同形状和颜色区分，水容器为蓝色，试剂容器为白色及黄色，其中黄色试剂容器专用于加载抽屉。

4.17 成本节约：仪器具有节水功能，当所有冲洗站点均未使用且已将试剂残留冲出时，自动停止水流

4.18 实时查看功能：染色期间，可查看程序运行进度及各玻片架详细信息