附件4：

中南大学采购需求表单(货物类)

技术要求-技术参数部分

一、采购需求符合的标准

（采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，在需求调查能保证充分竞争的前提下，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。）

二、技术要求

沥青流变试验系统主机

1马达：无刷直流永磁同步EC马达，非拖杯交流马达（需提供制造商官方彩页）；

2旋转模式最小扭矩≤5nNm（需提供制造商官方彩页）；

3 振荡模式最小扭矩≤5nNm；

4最大扭矩≥215mNm；

5 扭矩分辨率≤0.1nNm;

6 最大角速度≥314rad/s（需提供制造商官方彩页）；

7 最大角频率≥100Hz；

8 角位移分辨率≤1nrad；

9  快速连接：必备；

10 自动识别：必备；

11法向力范围≥±0.001N~±50N或范围更大；

12法向力分辨率≤0.1mN；

13 可扩展性：最高温度≥1000℃、最高压力≥1000bar、湿度控制附件、粉体流变附件、粒子成像测速附件等；

14 主机一套，含安装工具包；

15软件一套，中英文原版软件，终身免费升级；

16温控单元：半导体平板温控一套，温度范围：-50~220℃；半导体上罩温控一套，温度范围：-50-220℃；

17 测量系统：沥青标准专用直径25毫米平板转子一套；沥青标准专用直径8毫米平板转子一套；直径25毫米沥青制样模具一套；直径8毫米沥青制样模具一套；

18  2级过滤系统一套。

电脑

1 i5处理器;

2 16G内存

3 512G固态硬盘;

4 24寸显示器。

恒温水浴

1恒温水浴温度范围：-30℃至100℃，温度稳定性±0.05℃；

2 加热功率1.5KW；

3 制冷功率600W；

4 最大流量22L/m。

空压机

1空压机最大流量230L/m,额定流量(7巴压力)80L/m；

2 储气罐容量50L；

3 功率1.1KW；

4 噪音≤58dB（A）。