| 核心技术参数 | 近红外瞬态吸收显微系统 | 1.近红外瞬态吸收显微系统 1. 1 宽场与共聚焦两种显微成像模式，均支持反射和透射测量 1. 2 宽场泵浦光与探测光经过匀场装置，样品测量范围内光强波动≤25%。 1.3 用于共聚焦模式的近红外探测白光范围：825-1600nm。 1.4 泵浦光路与单色探测光路中具有孔径为≤25微米的空间滤波器。 1.5 共聚焦近红外与可见探测模式自由切换。 1.6 包含近红外二向色镜和近红外分光片用于合并泵浦光与探测光。 1.7 包含6片客户指定的长波通或短波通滤光片。 1.8 高速可见单色成像相机： 1.8.1.≥ 640 × 480 像素分辨率 1.8.2. ≥1000 Hz 成像速度 （12比特），10 GigE 传输协议，≥72 dB 动态响应范围 1.8.3. ≥9微米× 9微米 像素 1.8.4. 工作波长 400 - 800nm 1.9 高速近红外单色成像相机： 1.9.1. ≥656 × 520 像素分辨率 1.9.2. ≥237Hz成像速度 （8 比特），1 GigE传输协议，≥ 57 dB 动态响应范围 1.9.3. ≥5微米×5微米像素 1.9.4. 工作波长400-1700nm 1.9.5. ≤5摄氏度水冷 1.10. 物镜组 1.10.1. 50倍长工作距离平场复消色差物镜，数量：2，放大倍率：50×，数值孔径：≥0.42 NA，工作距离：≥17mm，波长范围：480nm-1800nm 1.10.2. 100倍长工作距离平场复消色差物镜，数量：2，放大倍率：100×，数值孔径：≥0.50 NA，工作距离：≥12mm，波长范围：480nm-1800nm 1.11. 快速扫描：扫描8ns采集≥275个数据点，耗时≤40s（积分时间0.1秒） 1.12. 低温恒温器 1.12.1. 温度范围：2.3 - 500 K 1.12.2. 冷却方式：液氦或液氮，连续流制冷 1.12.3. 样品环境：真空 1.12.4. 温度稳定性：±0.1 K 1.12.5. 室温降至4.2K时间：≤15min 1.12.6. 配置高性能真空泵 |
| --- | --- | --- |
|  | 近红外光学性能数据分析和模拟系统 | 2．近红外光学性能数据分析和模拟系统 2.1. 计算节点 2.1.1. 计算核心：配置2颗处理器，每颗CPU核心数≥52核心，主频不低于2.1GHz，支持AVX512及AVX 512 VNNI指令集； 2.1.2. 内存：配置总容量≥256GB DDR5 4800MHz ECC RDIMM内存； 2.1.3. 系统硬盘：配置1块SATA SSD硬盘，硬盘容量≥480GB，平台支持≥12个3.5寸盘位，兼容2.5寸盘位； 2.1.4. 电源：配置电源功率≥1200W； 2.1.5. 网口：配置≥1个千兆网口，≥1个100GB 计算网口； 2.1.6. 管理：集成BMC管理芯片，含管理系统； 2.1.7. PCIE接口：不低于5个PCIE 5.0扩展接口； 2.1.8. 数量：15台。 2.2 管理节点： 2.2.1.计算核心：配置2颗处理器，每颗CPU核心数≥12核心，主频不低于2.1GHz，三级缓存≥18MB，支持AVX512指令集； 2.2.2.内存：配置总容量≥128GB DDR4 3200MHz ECC RDIMM内存，平台支持≥16个内存插槽； 2.2.3.系统硬盘：配置2块SATA企业级SSD硬盘，单块硬盘容量≥1.92TB； 2.2.4.电源：配置冗余（1+1）80Plus电源模组，单个电源功率≥1300W； 2.2.5.网口：≥1口千兆网口,1个FC网口； 2.2.6.显卡：配置1块NVDIA RTXA2000专业图形卡，单卡显存12GB； 2.2.7.阵列卡：配置阵列卡，支持raid0,1,5,10等多种raid组合，提升存储性能； 2.2.8.管理：集成BMC管理芯片，含管理系统； 2.2.9.运行环境及软件功能模块： 2.2.9.1．作业调度模块：包含计算资源监控和调度功能。满足本次招标服务器管理许可；提供先来先服务、优先级抢占、公平共享、节点资源独占等多种调度策略；具备用户组、机器组的管理策略；可以针对队列、用户进行资源使用限制；支持自定义类型的资源类型的调度和管理功能。支持Linux操作系统环境的统一调度及管理。要求提供国家版权局版发颁发的软件著作权证书；需要提供有效证明材料包括软件界面截图或第三方评测机构出具的检测报告； 2.2.9.2．应用门户模块：须满足用户Windows/Linux等用户端操作系统环境可以在不安装任何操作系统和浏览器插件的情况下，访问和使用机房中的应用主机上办公应用及计算资源。应用主机操作系统可以是Linux环境。需要提供有效证明材料包括软件界面截图； 2.2.9.3．账户管理：门户管理员，可以在线增加、锁定、删除访问平台的用户。包含集群中的Linux操作系统节点； 2.2.9.4．资源信息：主机的全局资源总览。包含CPU核数、GPU个数、内存及硬盘容量大小；节点的资源信息，包含主机名称、主机状态、CPU核心数、内存大小、硬盘大小等信息，采用仪表盘形式，能实时显示对应应用的可用CPU和内存资源信息和用户的存储空间占用情况等信息； 2.2.9.5．作业管理功能：用户能在线查看作业详情、实时输出信息；管理员能查看平台中的所有计算任务，在线对任务进行暂停、终止、置顶、置底等控制操作；支持查看作业排队号信息； 2.2.9.6．报表功能：平台最少提供集群可用性、CPU使用率、swap空间使用率、内存使用率、作业CPU使用量。需要提供有效证明材料包括软件界面截图或第三方评测机构出具的检测报 2.2.9.7．专业软件集成：集成部署Lammps，Quantum ESPRESSO，CP2K等多种材料领域的全尺度模拟程序，需要提供软件编译，优化及长期的运维支持能力，具备配置科研计算环境能力，如编译器、MPI库、数学库FFTW/BLAS/LAPACK、各种科研插件工具集成等。 2.2.10. UPS：配置1台UPS，内置电池，3KVA/2400W规格； 2.2.11.数量：1台。 2.3. 存储节点： 2.3.1.机型： 2U12盘位标准机架式设备，盘控一体； 2.3.2.控制器：标配≥2个控制器，可扩展到≥16控，双热插拔电源； 2.3.3.系统缓存：双控配置≥256GB高速缓存（纯硬件缓存，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存）； 2.3.4.主机接口：每控≥3个I/O接口槽，配置≥8个千兆电口和≥4个16Gb主机接口； 2.3.5.硬盘：支持SSD、SAS、NL_SAS硬盘，双控最大支持1300块及以上硬盘（提供官网截图并加盖投标人公章），本次整机配置≥6块960GB SSD及≥6个10TB NLSAS硬盘。 2.3.6.功能授权：配置自动精简、快照、克隆、卷备份、卷镜像、QoS、自动分层等功能授权； 2.3.7.提供智能云分层功能，可实现本地数据中心和公有云之间的数据流动； 2.3.8.配置BBU电池保护模组，支持≥2次备电，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存； 2.3.9.支持 SSD 智能缓存加速功能，支持单块硬盘为缓存加速的 SSD 盘（提供经 CNAS 认可的机构出具的检验检测报告复印件）; 2.3.10.支持第三方存储卷接入并划分卷（提供经 CNAS 认可的机构出具的检验检测报告复印件）; 2.3.11.性能：集群状态下IOPS≥270万（提供相关官方性能测试报告结果复印件）； 2.3.12.售后：提供3年免费整机质保，中标后需提供售后服务承诺函； 2.3.13.数量：1台。 2.4. 网络交换机： 2.4.1.配置1台千兆交换机，具备≥24个千兆电口 ≥4个万兆光口，并提供平台建设所有辅材； 2.4.2.配置1台IB交换机，可以提供≥36个100Gb/s端口,具备全双向带宽，并提供平台建设所有辅材； 2.5 精密空调： 2.5.1.总冷量：≥30KW，风量：≥8600m3/h 加热量≥6kW 加湿≥5kg/h，数量1套； 2.5.2.高显热比、高能效的制冷系统设计，采用涡旋压缩机，专门针对高效能需求进行调校制冷剂采用R410A不接受其他非环保型冷媒； 2.5.3.加湿器形式 机组应采用不受水质影响的远红外型加湿器，要求加湿速度快，确保高效性；所选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用； 2.5.4.室外机风机无极全调速控制，提供变频调速证明； 2.5.5.具备来电自启动功能，并可设置延时启动时间； 2.5.6.精密空调需具备净化功能提供相关证书； |
|  | 紫外可见近红外分光光度计 | 3. 紫外可见近红外分光光度计 3.1. 分光系统： 3.1.1 光学系统：双光束； 3.1.2 分光器：≥2片×2片光栅式双单色器。预置单色器：凹面衍射光栅分光器，主单色器：象差校正型切尼尔一特纳分光器； 3.1.3 测定波长范围：≥185~3300nm； 3.1.4 波长准确性：紫外、可见区：≤0.2，近红外区：≤0.8； 3.1.5 波长重复精度：紫外、可见区：≤0.08nm以内，近红外区：≤0.32nm以内； 3.1.6 波长扫描速度：波长移动速度：紫外、可见区：≥18000nm/min，近红外区：≥70000nm/min；波长扫描速度：紫外、可见区：≥4500nm/min，近红外PMT/InGaAs区：≥9000nm/min，近红外PbS区：≥4000nm/min（各种切换所需时间除外）； 3.1.7 波长采样间隔：≤0.01～5nm范围； 3.1.8 光源切换波长：和波长同步自动切换282.0~393.0 nm（0.1nm单位） 3.1.9 谱带宽度：紫外、可见区：0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8nm 8档转换近红外区：0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8/12/20/32nm 10档转换； 3.1.10 分辨率：≤0.1nm； 3.1.11杂散光：≤0.00008% (220nm，Nal )，≤0.00005% (340nm，NaNO2) ≤0.0005% (1420nm，H2O)，≤0.005% (2365nm，CHCl3)； 3.1.12 测光方式：双光束测光方式； 3.1.13 测光类型；吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） 3.1.14 测光范围：吸光度范围：≥-6~6 Abs； 3.1.15 光度准确性：≤0.003Abs(1Abs)，≤0.002Abs(0.5Abs)以上由NIST930D标准滤光镜测试； 3.1.16 光度重复精度：≤0.0008Abs(0～0.5Abs)，≤0.0016Abs(0.5～1.0Abs)，1秒计算，5次测定的最大偏差； 3.1.17 噪音≤0.00005Abs RMS (在500nm)，≤0.00008Abs以下 (在900nm)，≤0.00003Abs以下，(在1500nm)，狭缝≤2nm，1秒响应时的RMS值； 3.1.18基线平直度：±0.004Abs（185-200nm）±0.001Abs（200-3000nm）±0.005Abs（3000-3300nm）； 3.1.19 漂移：≤0.0002Abs/h (电源启动2小时后，500nm，1秒计算)； 1.20 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）； 3.2. 光源：≥50W卤素灯和氘灯（插座型） 3.2.1 标配三检测器，紫外、可见区：光电倍增管R-928，近红外区：InGaAs光电二极管和冷却型PbS光电导原件； 3.2.2可以使用软件LABSOLUTION可以实时监测和采集数据并分析数据。积分球附件，标配PMT/InGaAs/PbS三检测器，无须手动切换，可以软件自动控制。 |