细胞成像多功能检测系统

技术参数

1.模块要求：主机内置双转盘共聚焦荧光（40 μm及60 μm两个转盘），倒置大视野宽场荧光，高对比明场，相差场，彩色明场成像模块以及紫外/可见吸收光，荧光，时间分辨荧光，化学发光检测模块，并配置可同时完成≥6块孔板/培养皿/培养瓶全自动活细胞自动培养模块，CO2和O2气体均可单独控制和在线监控的模块，全自动划痕模块，全自动水镜模块，自动化双通道原位加药模块，机械臂自动化操作模块，高内涵分析模块，所有模块可同时使用，无须拆卸。

2. 检测方法：成像检测、终点法，动力学，光谱扫描，孔域扫描。

3 兼容耗材类型：兼容国产或进口的4, 6, 12, 24, 48, 96, 384, 1536孔板，玻片，T25细胞培养瓶，35mm、60mm、100mm规格细胞培养皿，16道和48道超微量多体积检测板。

4 温度控制：室温 +4℃至 45℃，在37℃≤±0.5℃，可进行预热操作，可进行温度梯度控制。

5 震荡：线性、轨道、双轨道振荡，振荡速度、时间数字可调。

6 气体控制：

6.1配有独立O2和CO2气体控制模块，控制O2和CO2浓度。

6.2 CO2控制浓度范围：0-20%，分辨率≤±0.1%

6.3 O2控制浓度范围：1-19%，分辨率≤±0.1%

6.4 支持气体实时监控，报警。

7 荧光检测

7.1 光源：高能量氙闪灯（荧光强度检测，时间分辨荧光，光谱扫描）有低、高两种能量强度。

7.2 波长范围：单色器: 250-850nm, ≤1nm步进。

7.3 波长选择：四光栅单色器。

7.4 带宽：单色器：激发和发射双侧带宽9-50nm可调，以≤1nm连续步进。

7.5顶部检测灵敏度：单色器: ≤2.5 pM 荧光素 (0.25 fmol/孔 384孔板)。

7.6荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，≤1nm连续步进。

8发光检测

8.1波长范围：300-850 nm。

8.2动态范围： > 6个数量级，具有动态扩展功能，动态扩展检测范围。

8.3灵敏度(ATP)：≤10 amol /孔 ATP闪光分析 ( 96孔 ) 100amol/孔 辉光分析。

8.4 发光扫描：可在300-850 nm范围内进行发光扫描,1 nm步进，绘制发光扫描图。

9吸收光检测

9.1光源：高能量氙闪灯。

9.2波长范围：230-999 nm, 1 nm 步进。

9.3带宽：≤4 nm (230-285 nm), ≤8 nm (>285 nm)。

9.4测量范围：0-4.0 OD。

9.5 OD分辨率：≤0.0001 OD。

9.6光路径校正：具备光路径长度校正功能。

10成像系统

10.1成像模式：双转盘共聚焦荧光，倒置大视野宽场荧光，高对比明场，相差场和彩色明场成像模块。

10.2检测方法：终点法，时间延迟法，动力学法，孔模式，蒙太奇拼接，Z轴叠加。

10.3光源：共聚焦成像配有六色谱线固体激光器（波长：405nm、445nm、470nm、520nm、555nm、640nm）；宽场成像配有至少四色独立的LED长寿命光源，支持选配至少20种独立的LED长寿命光源。

10.4相机：sCMOS相机，科学级灰度16bit，像素点尺寸≥6.5um，量子效率≥80%在525nm处。

10.5 荧光滤光片通道容量：共聚焦≥5位；宽场成像 ≥4位。

10.6物镜：六孔物镜转盘，同时配有4X N.A.0.13，10X N.A.0.3，10X相差N.A.0.3，20X N.A.0.45，40X N.A.0.6，60X N.A.0.7，无需拆换，同时使用。

10.7荧光成像通道：

10.7.1共聚焦：配有CY5, DAPI, GFP, TRITC四组共聚焦滤光片组

10.7.2宽场成像：配有DAPI, GFP, Texas Red,CY5四组滤光片组，可选配至少20种荧光滤光片组。

10.8 共聚焦转盘尺寸：配置40um及60um两个尺寸规格共聚焦转盘。

10.9聚焦方式：硬件激光自动聚焦模式，图像全自动聚焦模式，手动聚焦模式三种。

10.10 Z-stack：可根据样品厚度，选择不同聚焦平面进行多层聚焦拍摄，并进行图像整合，聚焦层数2-200层（依样品厚度而定）。

10.11图像采集速度 ：

10.11.1共聚焦成像：96孔板，4x镜头，激光聚焦，≤9分钟

10.11.2宽场成像：96孔板，4x镜头，激光聚焦，≤5分钟 ；

11．软件功能：基于高内涵筛选分析分析，兼具仪器控制及图像分析

11.1 图像捕获: 可实现荧光成像自动叠加最多支持6个荧光通道叠加、蒙太奇成像、Z轴叠加成像、连续和不连续动力学成像以及不同孔定点成像。

11.2 图像处理：可实现图像背景均化、图像拼接、z-projection功能和去卷积处理。

11.3.高级图像分析功能：可完成细胞计数，亚群分析，双选域分析，多参数组合分析，细胞参数测量分析，自动融合度计算，视频录制与合成，支持统计学分析导出直方图及多种曲线拟合分析等。包括进行荧光核转位功能、斑点计数功能。

11.4支持图片批量导出与分析：可高通量批量图片导出，方便数据快速分析

11.5支持视频制作：可实时视频或队列图片合成视频。

11.6多种图像输出可选：原始图像16bit TIFF；保存图像 TIF, JPG, BMP, PNG, EMF, GIF视频 MP4, WMV

11.7支持3D Viewer用于荧光成像 ，以及自动ROI功能

12 全自动活细胞孵育模块，配备机械臂，可以为孔板加盖或去盖，上下移动抓取放置不同高度位置的孔板，并可以将孔板在三种不同的处理设备之间进行传输。兼容6-1536孔板，细胞培养皿、细胞培养瓶等耗材，一次可以处理≥6块细胞培养板；具有温度控制，CO2和O2单独控制以及湿度监控。

13全自动划痕模块，无需其他工具辅助，自动产生均一的单层细胞损伤窗口，具可拆卸、置换划痕针，划痕操作中间及之后自动完成划痕针的清洗操作；主机内置自动洗针程序，内置清洗试剂槽，可拆卸后进行化学消毒。

14 自动化双通道原位加药模块：外挂式设计，含有两个加样泵，即插即用，带试剂回流功能。进样器分液体积1 μL连续步进可调，带有呈角度加液头，保护贴壁细胞。

15自动化水镜模块：60×水镜，NA值≥1.20，全自动水路系统。

16 台式电脑配置：中央处理器：主频不低于5.6GHz, 不低于24核心，总体AI峰值 TOPS不低于36；独立显卡（AI TOPS不低于1800，显存不低于16GB）、内存不低于64G，硬盘容量不低于512GSSD+4T、≥27寸显示器（分辨率不低于4K）、刻录光驱。