高灵敏度宽光域吸收光谱仪技术要求

一、采购内容01—高灵敏度宽光域吸收光谱仪

（一）设备信息

1.设备名称：高灵敏度宽光域吸收光谱仪

2.数量：1台

（二）用途、功能和参数要求

1.用途要求

主要用于不同带隙半导体薄膜吸收光谱测量，亚带隙吸收信号分析，光学薄膜缺陷分析等方面

2.功能要求：具备宽光谱吸收系数扫描，亚带隙吸收光谱测量，多频率吸收系数测试等多重功能

3.详细技术要求

3.1包含高精度四轴（前后X轴、左右Y轴、上下Z轴、旋转R轴）吸收信号校准样平台，XYZ轴校准精度10um，旋转轴R轴校准精度≤ 0.5°；

3.2包含宽光谱波长可调光源：光谱范围300-2500nm；步长10-20nm可调节；

3.3激发光源光束光波纹：<1%RMS；光学抖动：0.1%；

3.4光吸收系数检测波段范围：350-1400nm，无需探测器切换；

3.5配置双通道锁相放大器，斩波器1-500Hz频率可调；

3.6配置高灵敏亚带隙吸收测试方法,要求吸收灵敏度≤ 0.01%；

3.7光吸收探测用高稳定激光器，波长635.8nm，工作噪声≤0.1%rms,光束发散角≥1.3mrad;

3.8氦氖激光器，功率稳定性±2.5%，预热时间≤10min;

3.9偏转吸收信号接收器响应度≤0.65A/W；

3.10暗电流0.1-1nA，活性面积尺寸≤1.61mm2;

3.11配置光功率探测设备，探测波长范围0.19-20um,量程：1uW-10W;

3.12光功率探测配置热敏探头，分辨率≤1uW,响应时间≤1.1s;

3.13配置隔音外壳体一套;

3.14隔振防振平台一套，台面不小于1*1.5米; 表面粗糙度小于0.8μm；

3.15隔振防振平台隔震效率：垂直：5 Hz时：86~92%; 10 Hz时：91~99%; 水平：5 Hz时：89~94%; 10 Hz时：93~98%；

3.16成套一体系统，配置吸收信号校准软件和吸收信号扫描控制系统，非散装部件拼搭；