技术要求
1.中南大学高通量浆料制备机采购项目
1.1 采购标的1: 高通量浆料制备机
(1)设备信息
1.设备名称：高通量浆料制备机
2.数量：1台
(2)用途、功能和参数要求
1.粉体称量范围：0-220g；
2.称粉模块量分辨率：0.1mg
3.粉料添加精度：±0.5mg
4.加粉通道：5通道，可支持扩展；
5.混料最大负载：600g
6.混料共振频率：60±5Hz,实现自动扫频寻找最强共振点,共振频率可以精确至0.01Hz，并实现共振频率动态自适应功能；且声学振动频率可手动设置范围进行扫频如10-100Hz);
7.工作加速度：0-100g(g为重力加速度)可调
8.反应器：配对应玻璃反应器，带夹层金属容器，可定制特殊金属容器
9.搅拌类型：无桨、无接触式搅拌及剪切力
10.具备实时机芯温度监测功能，温度≥50℃启动风扇降温；温度≥80℃具有报警功能，提示降低混合强度；温度≥100℃，则启动设备自我保护功能，加速度降为10g，直至温度≤60℃恢复设置强度加速度进行实验
11.脱泡最大处理量：250g；支持定制更高容量
12.公转：10级可变(1-10级)，10rpm增设定
13.自转：10级可变(0.0-1.0倍公转速)
[bookmark: _GoBack]14.运行模式:混合、中间、脱气、波浪4种模式。
15.时间设定:10-990秒/步，最多5步，总时长≤990秒
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