- 新型功能超声和分子影像技术设备开发平台：

- 并行超声发射/采集通道数：≥200；

- 采样率：≥80MSPS；

3. 输入带宽：下限值≤50kHz，上限值≥30MHz；

4. 输入阻抗：50Ω；

5. 最大增益：≥80dB；

6. 支持模拟时间增益控制（ATGC）；

7. 通道间增益匹配：≤0.5dB；

8. 采样深度： ≥12bit；

9. 等效输入噪声：≤3nV/rtHz；

10. 采样点数：支持可调可设置，最高采样点数≥8192 p/frame，最低采样点数≤512p/frame；

11. 发射电压： 支持可调可设置，最大发射电压≥180Vpp，最小发射电压≤3.6Vpp；

12. 发射带宽≥20MHz；

13. 通信接口PCIE3.0及以上，数据从采集系统向上位机的传输速率≥6GB/s；

14. 触发接口数量≥5个，其中输出触发接口≥4 个，输入触发接口≥1 个；

15. 支持用户自定义扫描序列编辑功能；支持用户自定义发射波形；支持用户自定义的逐线可调的发射时延功能；支持提供图形化的GUI界面，支持快速设置和浏览整体实验计划；

16.	满带宽下连续数据存储能力可不间断连续存储≥2TByte原始RF数据；

17. 具备用户自定义算法接口，用户自研的自定义算法模块可直接嵌入系统实时运行成像，支持C++和MATLAB两种程序接口；支持开箱即用的实时图像显示能力；集成式高算力运算平台算力≥35 TFLOPS（单精度浮点）；支持光声超声双模态扫描序列编辑功能；

18. 支持多波长纳秒脉冲激光器实时控制能力，预留接口，可以直接实时控制激光器波长切换，切换波长精度≤1nm，切换时间分辨率≤30ms；可实时控制激光器脉冲能量输出；

19. 支持多波长纳秒脉冲激光器实时监测功能，提供软件和硬件接口，可直接实时采集获取每一帧光声图像的激励波长和能量。