技术要求

| 序号 | 名称 | 项目特征描述（主要技术参数） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室环境采样装置 | - 1、规格：Ф600x3000mm - 2、实验室环境采样装置成套包含：采样管、采样口、采样平台、防雨帽、天圆地方变径 - 3、技术要求：采用≥6mm PP材质，阻燃等级为V0，需满足或优于以下技术要求： - 1）密度：参照GB/T1033.1-2008 方法A，测试结果≥0.91 g/cm3。需提供由CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 - 2）拉伸强度：参照GB/T1040.2-2022，测试结果≥26MPa需提供由CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 - 3)负荷变形温度：参照GB/T1634.2-2019方法B，结构≥130度需提供由CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 - 4）光老化试验-紫外辐射暴露：参照GB/T16422.3-2022循环1,测试结果灰标等级为≥5级需提供由CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 - 5）洛氏硬度：参照GB/T3398.2-2008，测试结果≥100R需提供由CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 - 6）弯曲强度：参照GB/T9341-2008，测试结果≥45MPa需提供由CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 91 | 套 |