技术参数
一、采购需求符合的标准
本采购系统应满足上述标准对操作环境符合洁净安全要求，并对精子浓度、活力、形态学分析、人工智能算法性能、显微成像性能及三维重构功能的基本要求。在保证充分竞争的前提下，鼓励供应商提供高于标准的技术指标，例如更高的成像分辨率、更低的光毒性、更优的三维重建精度。系统同时应参照ESHRE伊斯坦布尔共识（2025年修订版）对囊胚扩张程度、内细胞团及滋养层质量进行自动量化评估。所有标准均以现行有效版本为准。
二、技术要求
1.包1：
1.1 采购标的1：囊胚形貌三维重构及精子优选分析系统
主要技术性能指标和配置要求：
本系统为面向辅助生殖及胚胎实验室的专业化智能检测平台，须具备高精度显微成像、三维数字重构及人工智能分析等技术，实现囊胚三维结构重建与精子优选分析。系统应可对胚胎形态学参数进行定量、客观评估，并对精子DNA损伤等指标进行智能化筛选，提高胚胎评估与精子选择的科学性、准确性与可重复性。整体方案应具备成熟的临床应用基础与较强的科研拓展能力，满足高水平辅助生殖中心日常诊疗与科学研究的需求。
2.硬件要求:
2.1 电脑（1台）
  1）CPU: 不低于Intel（R）Core(TM) i7-14700F或同等及以上性能处理器；
  2）内存：32GB及以上；
  3）硬盘：2TB及以上；
  4）显卡：独立显卡，不低于 NVIDIA RTX 5080或等同性能及以上；
  5）操作系统：预装正版Microsoft Window10及以上版本操作系统，具备良好；
6)显示器分辨率：1920×1080及以上。屏幕尺寸：27寸及以上；
2.2 CCD相机（1台）
  1）传感器像素：1200万像素及以上；
  2）视频采集帧率：29fps及以上；
  3）静态图像采集分辨率：4000×3000及以上；
  4）图像数据接口：标配USB 3.0接口；
  5）镜头接口：标准C接口；
  6）重量：≤85 g；
  7）同步方式：支持硬件触发、软件触发以及自由运行等多种同步采集模式；2.3 脚踏板（1个）
  1）接口类型：USB接口；
  2）结构设计：底部配置防滑垫，具备良好的操作稳定性；
  2）使用寿命：机械操作寿命 ≥ 100 万次；
  3）系统兼容：支持Windows、Linux等主流操作系统；
2.4 辅助生殖工作站（1台）
  1）结构与布局：采用双人位操作设计，洁净区内可同时放置一套显微操作系统及体视显微镜，操作空间布局合理，互不干扰；
  2）过滤系统配备：预滤系统及H-14高效HEPA过滤系统各一套
  3）预滤系统：含聚酯材料及活性炭的预过滤层，符合EU3标准；
  4）H-14高效HEPA过滤系统：符合欧洲EN1822标准，对直径0.3µm以上粒子达到99.999%以上的清除率，且过滤器内特殊的负压设计；
  5）过滤系统风机：在全速运行工况下，噪声（按 ISO 6081 标准测试）≤ 51 dB(A)；在半速运行工况下，噪声 ≤ 30 dB(A)；
  6）工作区照明： 内置 LED 照明系统，光源总光通量 ≥ 4840 lm，亮度可在 10%～100% 范围内连续可调，满足不同操作环节对光照强度的差异化需求；
  7）气流组织设计：采用全垂直单向流设计，进风口及预过滤装置位于工作站顶部；平均风速 ≥ 0.32 m/s，风速不均匀度 ≤ ±10%；风速档位可调，并可通过数字液晶屏实时显示；预过滤膜支持顶部便捷更换，无需复杂拆卸。
  8）风速报警功能：系统具备风速监测与报警功能，当实测风速低于设定阈值时，自动发出滤膜压力报警提示，提醒用户及时更换过滤器；
  9）恒温台面控制：台面恒温控制系统温度可调范围：室温～43℃，默认工作温度为 37℃；台面温度均匀性 ≤ ±0.2℃，温度调节精度 ≤ ±0.1℃，确保胚胎及精子在操作过程中处于稳定、适宜的温控环境；
  10）显示与影像系统：洁净区背板内嵌 ≥21.5 英寸液晶显示屏，支持连接显微镜 CCD成像系统，可实时显示、录制显微操作过程，便于教学与科研记录;
  11）外形与安装尺寸：整机外形尺寸 ≤ 1931 × 695 × 2110–2160 mm；支架高度调节范围：850–900 mm；净化区内部有效容积 ≤ 1824 × 590 × 752 mm；前窗最大开启高度 ≤ 460 mm；
  12）台面材质：采用专为辅助生殖实验室设计的专用台面，材质为安全环保材料，表面呈白色，有相关专利（需提供证明材料） ；
  13）数显式控制面板可控制灯光、风速大小，台面恒温区域一键启停。控制面板设计在上方的前置面板，与净化操作区分离，不会造成按键误触；
2.5 体式显微镜（1台）
  1）提供最高的12.7倍（0.63-8x）变焦比；
  2）采用复消色差光学系统，可实现高级色差校正，没有模糊或彩色条纹；
3）双物镜转换器提供同轴成像，可以使得观察孔的底部，精确的测量和景深扩展成像不会失真；
4）超薄型透射光底座和LED 透射照明底座可轻松实现对样品的观察；
2.6双通道玻片扫描影像系统（1台）
  1）设备组成：由机械结构及电气控制系统、图像采集模块、双通道光路模块、机体外壳等组成；
  2）机械要求：单片平均扫描时间≤120s；
  3）物镜放大率：误差允许≤±5%；
  4）适配耗材：本设备应适配玻片标准尺寸，即75mm*25mm*1mm；
2.7囊胚3D重构及精子优选分析软件（1套） 
  1）囊胚三维重构系统：具备图像采集、囊胚三维重构功能；支持中文操作界面，交互逻辑清晰，操作简便，符合临床使用习惯；
  2）囊胚三维重构系统：支持静态图像保存及高清视频录制功能，图像及视频文件应可按时间、样本编号等信息进行分类存储，便于后续查阅与归档；
[bookmark: _GoBack]  3）囊胚三维重构与分析：支持基于多帧图像或视频序列的囊胚三维结构重构；具备囊胚内部结构（包括内细胞团、滋养层细胞等）的三维分割、可视化展示及旋转观察功能；
  4）囊胚定量数据分析：支持对三维数据进行自动测量与统计分析，至少包括内细胞团面积、滋养层细胞数量、滋养层细胞密度等关键形态学参数，并可生成分析报告；
  5）精子优选分析软件：具备精子 DNA 完整性检测功能，可辅助识别 DNA 碎片化程度较低的优质精子，提高优选准确性；
  6）精子优选分析软件：支持对会影响DFI检测结果的全部环节（包括：试剂、设备、操作、样本）进行全流程质控。
