固体进样总有机碳分析仪采购项目

技术参数

1.总有机碳分析仪

1.1 主机参数

1.1.1 测定方法：≥600℃铂金催化燃烧NDIR（非色散红外检测）操作方式测定项目TC、IC、TOC（TC－IC）、NPOC、TN应用对象水样、固体。

1.1.2 测定范围（mg/L） TC：0－30000，IC ：0－35000。

1.1.3 检测限≤4μg/L（TC），≤4μg/L（IC）。

1.1.4 测定精度CV≤1.5%（重复精度）。

1.1.5 测定时间TC：≤5分钟，IC：≤5 分钟。

1.1.6 进样方式：采用八通阀分别进行取样、进样、加酸和流路清洗，含有40ML多位自动进样器。

1.1.7 可变进样量10－2000μL。

1.1.8 主机配备IC预去除功能，主机内部能够完成自动添加酸并吹扫进行IC去除。

1.1.9 主机配备自动稀释至少2－50倍，在注射器内完成稀释

1.1.10 空白零水制备功能：主机内置制造超纯水功能，自动进行空白确认

1.1.11 载气：高纯空气、或高纯氧气，载气气压≥200±10 kPa（可使用载气调压器：约300- 600 kPa）载气流量≥100-200 mL/min，载气消耗量约≤1000-2000 L/月

1.2软件功能

1.2.1 自动设定最佳测定条件：做标准曲线时，软件须根据浓度范围推荐适当进样体积。做未知样时，软件须根据所选标准曲线推荐适当进样体积。

1.2.2 自动选择最佳标准曲线：对一个样品测定，须选择最少三条标准曲线，软件须根据结果，自动选择最佳标准曲线。

1.2.3 未知样稀释倍数与进样体积自动调节：对于超过标准曲线量程范围的未知样，软件须自动变更测定条件并进行再次测定，须该样品测定浓度在所选标准曲线浓度范围之内。

1.2.4自动排除样品重复测定中的异常值并追加测定：对于同一样品重复测定中的异常值，软件能自动排除。当初设的测定次数完成后，测定结果的重复性不能达到设定误差范围内时，软件会自动追加测定次数，直到满足误差要求或者达到设定的最大重复次数为止。

1.2.5具备多种目的的校正系统：测定完成后，如果需要选择其他标准曲线时，也无需重新测定样品，软件中直接选择其他标准曲线，即可对结果重新计算。

1.2.6 内置符合各国药典测定制药用水规定的实验条件：USP（美国药典）、EP（欧洲药典）、ChP（中国药典）。

2. 八通道阀进样器

2.1可使用八通阀对样品瓶直接进样，具备自动稀释，进样，加酸，自动清洗流路和样品自动稀释和空白检测

2.2 自动液体进样器，具备40ml样品容量，位数≥60位样品瓶位

3. 固体进样装置  测量项目：TC，IC，TOC (TC-IC)

3.1 TC 氧化方法燃烧氧化（TC电炉温：900℃-980℃）

3.2 IC 反应方法酸化（IC炉温：150℃-300℃）

3.3测量范围TC：0.1-30mgC；IC 0.1-20mgC

3.4 样品重量≥1g，TC测量和IC测量的水含量分别为≥0.4g 和≥0.2g，重复精度标准偏差范围值≤±1%，测量时间一般≤5-6分钟，载气氧气≥99.9%），≥500mL/min

4. 总氮单元  分析类型TN（总氮）

4.1测定原理热分解/NO检测（化学发光法），测定范围0 - 10000 mg/L

4.2检出限≤5μg/L（CPH CSH），≤20μg/L（CPN CSN）测定时间≤4 分钟

4.3总氮重现性RSD≤ 3%

5.电脑

处理器核心数量≥5核心，线程≥24，主频≥5.0GHz；固态硬盘≥1T；内存≥8G；显示器≥24寸

6.黑白激光打印

A4黑白激光打印机，鼓粉一体，CPU:600MHZ，内存256MB,分辨率1200*1200dpi