
便携式红外气体分析仪技术要求
一）技术指标要求：

测量组分 传感器类型
    测量范围
  分辨率
 精度

O2
     电化学传感器
0－100 %
  0.1%
    ±0.1% 

CO      红外传感器
    0-50000ppm
  1 ppm
    绝对±3ppm或相对3%

CO
     红外传感器    
0－100% 
  0.1%
    绝对±0.3%或相对3%

CO2
     红外传感器
    0－100% 
  0.1%
    绝对±0.3%或相对3%

NO
     红外传感器  
0－1000ppm    0.1 ppm
绝对±3ppm或相对3%

NO2
     红外传感器  
0－1000ppm
  1 ppm
    绝对±3ppm或相对3%

SO2
     红外传感器 
0－10%
      0.01%
    绝对±3ppm或相对3%

SO2         红外传感器
    0－5000ppm
  1 ppm
    绝对±3ppm或相对3%

CH4
        红外传感器   
0-100%
      0.1%
    绝对±0.3%;相对3%

H2
     TCD传感器 
0-100%
      0.1%
    绝对±0.3%;相对3%

二）功能要求

1. 红外烟气分析仪主机要求：

（1）仪器中CO、CO（低）、CO2、NO、NO2、SO2、SO2（低）、CH4测量采用非分散红外传感器直接测量，O2测量采用电化学传感器并可选配顺磁氧传感器，H2采用TCD原理测量。并且测量数据需以图形曲线方式同屏同步以不同颜色区别显示。

（2）仪器中包含至少7个独立的红外原理传感器，每个气体测量组分对应一个相应的独立的传感器。 

（3）红外传感器具有加热温控功能和压力补偿功能，需降低环境温度和压力对数据的影响。

（4）仪器内置液体阻滞器，避免水分造成的数据影响，保护红外检测器。

（5）仪器配备流量控制装置，实时流量显示，需监测采样管路是否堵塞。

（6）仪器需具备多语言操作系统，具备全中文操作界面，彩色、触摸屏操作界面。仪器需具有至少2个USB接口，需连接鼠标和键盘直接操作和编辑仪器内容，可通过USB接口拷贝数据和更新程序。

（7）ppm与mg/m3自动换算；配置数据采集和处理软件，每次实验的数据存储时自动存储为不同的数据文件，数据以CSV格式存储。可通过U盘直接从仪器上拷贝数据，可根据需要自动编辑每条数据的平均时间。

（8）仪器配备电脑端和手机端处理软件，通过有线或无线的方式连接电脑和手机，直接查看仪器测量数据。

（9）仪器主机需配备环境温度传感器，实时测量环境温度，保证仪器温控稳定性。

（10）仪器带RJ45通讯接口，通过配套数据通信线，需与相关辅助烟气预处理器建立通信，在分析仪主机上能直接控制预处理单元和查看监测数据。

2. 独立烟气预处理器要求：

（1）烟气预处理器需采用双极帕尔贴冷凝器快速制冷除湿，并能单独作为其它烟气分析仪预处理使用；

（2）预处理设备冷凝量≧70W，带预冷和风扇；露点：1℃～环境温度；配备蠕动泵除水、双级PTFE精细过滤器；配备大功率抽气泵，最大负压可达到负64kPa，需胜任高负压场合测试。

（3）按键式操作，仪器显示屏上能直接读取露点温度、伴热管线温度、泵的功率和仪器状态。

（4）烟气预处理器配备RJ45通讯接口，配备一根2端带卡口螺纹连接的数据通信线，能跟烟气分析仪主机建立通信，在分析仪主机上能直接控制预处理单元和查看监测数据。

（5）烟气预处理器泵功率可调，可根据实际气流大小调节仪器的进气量，并可由相匹配的红外气体分析仪直接控制。

（6）配备不低于3米和不低于5米长伴热管线和耐高温探针，伴热管线和探针由预处理器专用接头直接供电。

（7）配备3根相匹配的探针。（长度不低于300mm，耐温不低于800℃；长度不低于750mm，耐温不低于800℃；长度不低于1500mm，耐温不低于1150℃  各一根）

三）配置要求

（1）仪器配置

红外烟气分析仪主机1套、烟气预处理器1套、不低于3米伴热管线1根、不低于5米伴热管线1根、耐高温探针3根（长度不低于300mm，耐温不低于800℃，1根；长度不低于750mm，耐温不低于800℃，1根；长度不低于1500mm，耐温不低于1150℃，1根）。

（2）配套附件及消耗品

备用常规PTFE过滤芯不低于100个、耐高温过滤芯不低于100个、排水软管不低于1根、电源线缆不低于1根、2端带卡口螺纹连接的专用数据线不低于1套、中、英文说明书 1套、出厂测试报告 1份。


