1、多模式检测模块包括：吸收光、荧光、化学发光、荧光偏振、TRF/TR-FRET。

2、光路特点：高精度四光栅和高灵敏度滤光片&二向色镜优化组合光路。

3、样品板适用类型：1-3456孔板。

4、高能闪烁氙灯，波长范围230-1000 nm，用于光吸收、荧光强度和TRF&TR-FRET检测。

5、使用发光二极管进行可见光/紫外吸收检测

6、配置专用红敏PMT用于发光，荧光和时间分辨荧光等检测。

7、环境温控模块：保证样品检测温度稳定到室温+2至55摄氏度以上。具有热盖防冷凝功能，可控制加热上下产生±2度的温差。

8、可见光/紫外光吸收光检测：

8.1双光栅和滤光片分光系统均可进行光吸收检测，检测波长范围230-1000nm。

8.2光吸收光栅配置两组截止（cut-off）滤光片，分光步进（increments）≤0.1 nm，光吸收双光栅优化带宽 ≤8nm。

8.3 具有8个吸收光滤片位。

8.4吸收检测范围0-4OD，精度@ 2 OD≤ 2%，重复性@ 2 OD≤ 0.1%。

9、顶读&底读荧光强度检测：

9.1荧光采用高精度四光栅和高灵敏度滤光片&优化二向色镜系统均可进行荧光强度检测，检测波长范围230-850nm。

9.2荧光四光栅配置两组截止（cut-off）滤光片，分光步进（increments）≤0.1nm，优化光栅带宽 ≤8nm。

9.3具有8个激发滤光片位+8个发射滤光片位，且激发滤光片和发射滤光片可混用。可根据实验需求对激发滤片/发射滤片/二向色镜进行自由优化组合。

9.4 荧光检测灵敏度: ≤0.2 fmol/well （≤4 pM 384孔50ul）。

10、化学发光检测：

化学发光检测灵敏度：≤5 amol/孔 (ATP 96孔 200ul 闪光型) 。

11、荧光偏振检测：

11.1 荧光偏振使用高通透性荧光偏振专用滤光片/二向色镜系统进行起偏/检偏，检测范围230-850nm任意可选。

11.2荧光偏振具有8个激发光滤片位+8个发射光滤片位+5位专用二向色镜位。

11.3 荧光偏振检测性能：1nM Fluorescein 标准偏差 ≤1 mP（384 孔板 50ul）

12、时间分辨荧光TRF/TR-FRET检测：

12.1使用镧系元素专用激发滤片/发射滤片/专用二向色镜优化组合，可兼容时间分辨荧光和时间分辨荧光能量共振转移两种检测模式。

12.2配置TRF专用高通透滤光片，中心波长340nm，带宽60nm，光透过率可达60%，适用于所有镧系元素的时间分辨荧光检测；配置TR-FRET专用高通透滤光片，中心波长330nm，带宽75nm，光透过率可达70%，适用于HTRF等所有的TR-FRET商品化试剂盒。

12.3 配置HTRF专用二向色镜及发射滤光片，具有4位二向色镜，8位发射滤光片位。

12.4  TRF检测灵敏度 ≤20 fM（<1 amol/well 384孔 50ul）；TRF LANCE读板速度15s（96孔板 10 flash）。

13、可选配置高灵敏度ALPHA检测

13.1 超灵敏ALPHA检测配置独立ALPHA专用光路，对ALPHA激光光源和检测器进行组合优化，以达到最佳的检测灵敏度和稳定性。

13.2  配置ALPHA专用680 nm高能固态激光光源，激光输出功率 400 mW。

13.3 可配置 ALPHAplex优化滤光片组和试剂盒，对同一样品同时进行双标和三标检测。

13.4 ALPHA检测灵敏度≤100 amol  (25 μL，384孔板)； 高通量ALPHA读板速度（min）≤0:30 （96孔板）/≤1:45 （384孔板）。

14、可选配置两通道自动加样器

14.1自动加样器分液范围最小加样体积可低至2μl，步进可低至1μl。

14.2 自动加样器分液速度可调，死体积小于500 μl，兼容至384孔板。

14.3 封闭避光，带磁力搅拌和加热功能。

15、专业仪器自动化控制及数据分析处理软件，软件友好，易学易用。具备线性拟合、动力学、剂量效应等多种常用的数据计算及分析功能，结果可以Excel、文本、网页、图片等多种格式输出。

16、具有三种振荡模式：线形、圆形、8字形可设定震荡速度、振幅及振荡时间。

17、具有仪器外振荡功能，在程序运行的过程中，微孔板可以伸出仪器外部振荡，便于实现程序运行中观察振荡效果，而不必中止程序。

18、具有板孔扫描功能：可选孔内圆形或方形区域中的多点扫描检测，适用于贴壁细胞或不均匀样本检测，以减少因样品分布不均匀造成的检测偏差。

19、配备电脑工作站，不低于以下配置：处理器Intel Core i5-13400，内存8GB，固态硬盘256GB，机械硬盘2T，显示屏27英寸 ；