附件4：

中南大学采购需求表单(货物类)

技术要求-技术参数部分

一、采购需求符合的标准

（采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，在需求调查能保证充分竞争的前提下，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。）

二、技术要求

标的物1：生物安全柜

1.1 30%外排，70%循环；

1.2 适用于一、二、三级有害微生物样品操作，配备≥5英寸液晶显示屏；

1.3 采用分格式304级或更高等级不锈钢桌面，数量≥4片、厚度≥2mm，V型气流入口；

1.4 采用≥2个EC节能风机，功能模式包括但不限于全风速模式、节能模式、待机模式，且具有风机预约使用功能；

1.5 平均下降风速0.30±0.025 m/s，平均流入风速0.50±0.025m/s，外排气流流量≥450 m³/h。风机系统由微处理器控制，可实时显示气流速度；

1.6 采用超低渗透过滤器，≤0.12μm颗粒的滤过效率≥99.9995%（投标时提供带CMA或CNAS认证认可的检测机构出具的以上相关的测试报告复印件并加盖投标人公章）；

1.7 适合双人使用；工作区尺寸(W×D×H mm)：≥1200x600x700；

1.8 两侧壁各预留≥3个孔洞；

1.9 电动前窗≤9°倾斜，工作开口高度≥280mm、最大开口高度≥550mm，具有声光报警功能；

1.10 实时显示整体安全柜状态信息，包括但不限于运行安全信息和维修信息；

1.11 前窗关闭后，节能模式可自动启动，风速自动下降；

1.12 紫外灯可以定时控制；

1.13 工作区内配有≥2个电源插座；

1.14 噪音≤70dB。

标的物2：细胞计数仪

2.1 单次实验支持≥6样本上样检测；

2.2 光学参数：10倍标准物镜，NA值≥0.25；

2.3 检测模式：包括但不限于明场模式、台盼蓝检测；具有全自动细胞设门分选功能，实现各种细胞的计数和活力分析；

2.4 主机系统：触摸屏一体机，≥10寸高清彩色屏；内存≥8GB，GPU内存≥3.8GB；独立app模式，包括但不限于多点触控，图像自由缩放功能；内置功能性APP可根据客户不同样本进行自由复制、修改参数等；

2.5 检测浓度范围：1*104-5*107 cells/mL；最佳检测浓度范围：1*106-8*106 cells/mL；

2.6 细胞直径范围：2-200μm，小细胞计数功能，酵母细胞计数功能，红细胞计数功能，可以精确计数小于10μm的细胞；

2.7 样品体积：≤20μL，活率测试范围0-100%，变异系数CV<5%；

2.8 检测速度：单孔位≥3视野检测，明场<8秒；

2.9 明场照明： 白光LED照明；

2.10 成像参数：自动对焦，相机参数≥600万像素；

2.11 设备内存：≥500G固态存诸器，可存储≥90000组数据；

2.12 连接接口：以太网网口，USB3.0接口≥两个；

2.13 软件功能：内置标准细胞类型与识别方法，可进行明场计数、台盼蓝计数等标准化分析，并支持根据客户样本灵活调整实验条件。同时具备结团率分析与生长曲线绘制功能，兼容外接打印机、显示屏及服务器数据传输，支持数据合并导出、NTP网络时间同步，并提供终身免费升级。；

2.14 数据分析功能：实时统计分析图片信息，数据库格式，结果可保存为Excel或PDF或JPG；

2.15 程序：具备智能算法，内置预稀释/细胞传代计算器。

标的物3：蛋白垂直电泳转印系统

3.1电泳仪电源

3.1.1 输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）；

3.1.2 输出范围：5～300V、1～1500mA、1～450W；

3.1.3 分辨率：电压≤（1V）、电流≤（1mA）、功率≤（1W）；

3.1.4 定时范围：1分钟～99小时 59分钟；

3.1.5 显示：带背光的LCD液晶屏（≥128×64 像素）；

3.1.6 输出插孔：≥4组；

3.1.7 一次成型机壳，触摸按键，微处理器智能控制；

3.1.8 可同时显示预设值和实际输出值；

3.1.9 可存储≥10个方法；

3.1.10 具有自动记忆、自动关断功能；

3.1.11 具有标准、定时运行功能；

3.1.12 具有恒压、恒流、恒功率等智能提示功能；

3.1.13 具有过载、空载、漏电等多项保护功能；

3.2 垂直电泳槽

3.2.1 长玻璃板面积（W×L）：≥100×82（mm）；短玻璃板面积（W×L）：≥101×73（mm）；凝胶面积（W×L）：≥83×73（mm）；凝胶厚度：≥0.75mm（选配）；≥1.0mm（标配）,≥1.5mm（选配）；凝胶数量：1～4（块）；样品通量：10、15齿；缓冲液体积：2块胶：≥700ml，4块胶：≥1000ml；

3.22、电极芯：2个电极芯同时运行1～4块凝胶；

3.3 垂直转印槽

3.3.1 转移面积（W×L）：≥100×75（mm）；

3.3.2 缓冲液容积：≤700ml；

3.3.3 1小时内转印2块≥10×7.5cm凝胶，也可以进行低强度的隔夜转印；

3.3.4 电极丝相距≤4cm；

3.3.5 红黑转印夹和电极；

3.3.6 制冷芯可完全置于转印槽内；

3.3.7 可拆卸电极板；

3.3.8 开盖时自动切断电泳电场；

3.3.9 既可作为完整的独立设备又可作为一个模块与垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容；

标的物4：基因扩增仪

4.1 加热模块：帕尔贴模块、96孔或384孔、体积≤0.2ml、最高升降温速率：≥5°C/秒，含有≥6个独立温控模块；

4.2 样品通量及体积：1-96个/10-100ul；

4.3 温控范围：4~99℃；

4.4 温度梯度宽度：0.1~25℃；每独立温控模块间最大温差为±5℃；

4.5 热盖温度范围：≥110℃；

4.6 温度精度：±0.1°C；

4.7 温度均一性：≤0.3°C；

4.8 温度显示分辨率：±0.1℃；

4.9 显示屏≥7英寸彩色触摸屏，可全屏显示PCR整个程序；

4.10 可以做降落PCR实验和长至10kb片段PCR扩增；

4.11 存储能力：在主机上可存储≥2000个标准程序；

4.12 具有快速启动功能。

标的物5：台式低速离心机

5.1采用变频电机、触摸液晶面板；

5.2 具有快速启停功能，1-10档升降速率可调，定时范围：1min～99min；

5.3 最高转速：≥5000r/min、最大相对离心力：≥4700g、转速精度：±20r/min；

5.4 最大容量：≥4×250ml，至少配备15ml、50ml适配器；

5.5 整机噪音≤55dB；

5.6 具备但不限于以下安全功能：超速、不平衡检测保护、安全电子门锁。

标的物6：二氧化碳培养箱

6.1 工作体积≧150升，工作环境温度：18-33℃；直热式加热；

6.2 标配搁板数目≥3块；最多可选装搁板数≥10块；

6.3 温度控制范围：4℃～50℃

6.4 温度控制精度：±0.1℃

6.5 温度均一性：±0.5℃(在37℃下)

6.6 开门30秒后温度恢复时间≦10分钟

6.7 二氧化碳控制范围：0～20%，二氧化碳控制精度±0.1%，具备二氧化碳跟踪报警功能；

6.8 开门30秒后二氧化碳浓度恢复至5±0.2%时间≤12分钟；

6.9 二氧化碳浓度控制：热导传感器；

6.10 箱体内相对湿度：95±5%

6.11 湿度回复方式：底部水库式

6.12 开门30秒后湿度回复时间≦30分钟

6.13 工作噪音水≦50分贝

6.14  ≥90℃湿热灭菌（投标时需提供加盖投标人公章的产品彩页）

6.15 具备CO2 检测系统的自动校准功能；

6.16具有风扇主力循环系统。

标的物7：医用冷藏箱

7.1 规格：有效容积≥400L，立式上下双门；

7.2 PVC材质门框、双层钢化玻璃门（带电加热功能）、喷涂铝板材质内胆

7.3 微电脑板控制，箱内温度控制在2～8℃，调节增量±0.1℃；

7.4 丝管式冷凝器，翅片式蒸发器，采用碳氢环保制冷剂；

7.5 感温系统：高精度微电脑温度控制系统，内部重要部位温湿度传感器≥7路；

7.6 风冷式结构，强制冷气循环系统；温度均匀性、波动性≤1.5℃；

7.7 报警模式：包括但不限于超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口，声光报警模式；配置远程报警接入端口；

7.8 电池能效：箱内配有电池，断电后支持声光报警≥48小时；

7.9 内部照明：箱内条带LED照明；

7.10 标配≥5个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡；

7.11 冷凝水自动蒸发功能；

7.12 USB数据导出接口，导出数据≥12个月，数据PDF格式；

7.13 标配测试孔。

标的物8：医用冷藏冷冻箱

8.1 规格：立式、上下双门，有效容积≥300升；

8.2 微电脑控制，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10～-26℃可设定；

8.3 保温材料：冷藏箱体发泡层厚度≥80mm，冷冻箱体发泡层厚度≥100mm；

8.4 双压缩机双系统，冷藏和冷冻室可独立控制运行；冷藏室风冷，冷冻室直冷；

8.5 温度显示：数字温度显示，冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭；

8.6 保护功能：包括但不限于开机延时、停机间隔、断电保护、高低温报警、传感故障报警功能；

8.7 箱体配置：冷藏室内≥3层钢丝搁架，间距可调节；冷冻室配置≥3个ABS抽屉；

8.8 耗电量≤2.0kw.h/24h、输入功率≤310W

8.9 噪音值：≤55dB(A)；

8.10 箱体具有≥2个温度测试孔；

标的物9：超低温冷冻储存箱

9.1 规格：单门，立式，有效容积≥395L；

9.2 内胆材料：镀锌板喷涂；

9.3 温度控制：-40℃～-86℃，控温精度±0.1℃；

9.4 保护功能：包括但不限于开机延时、停机间隔、屏幕锁定、密码保护、高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障；

9.5 屏显功能：≥7英寸液晶触摸屏，显示精度±0.1℃，动态显示运行温度、设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息；可连接Bluetooth与WiFi，具备样本存取管理系统、温度数据表格、使用人、数据曲线查阅功能，数据格式加密功能，留言板功能；

9.6 标配USB数据导出接口，可保存数据≥10年以上；

9.7 配置电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电；

9.8 箱体保温：V.I.P航空绝热材料+硬质聚氨酯保温层，箱体发泡层厚度≥130mm,VIP保温板厚度≥20mm，整机≥6道门封；

9.9 2英寸标准冻存盒可存储≥300个，2ml标准冻存管≥30000支；

9.10 制冷工质：无氟环保制冷工质，制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量；

9.11 空载降温时间：25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤300分钟；

9.12运行功率≤500W；25℃环温时，单日耗电量≤8KW.h/24h；

9.13 箱体侧面标配≥2个温度测试孔；

标的物10：冷冻型高速台式离心机

10.1 最高转速≥16,000rpm （24×1.5/2.0ml角转子）、转速精控制精度±10rpm

10.2 最大离心力≥24,000 xg （12×1.5/2.0ml角转子）；

10.3 最大容量≥60mL (12×5ml锥底管)；

10.4 温度设定范围：-11~40℃、样品温度控制精度：±2 ℃、使用不含CFC制冷剂；腔体降低到4℃时间≤7min（环境温度15-25℃）

10.5 最高转速运行时噪音≤55db(A)

10.6 屏幕≥7寸LCD电阻触摸屏，可戴手套操作；

10.7 定时范围：1s ——99hours 59 min 59s

10.8 运行功能：包括但不限于具有瞬时离心功能、快/慢两档升降速可调、转子静态自动识别功能、不平衡监测功能、离心结束运行后计时器提醒功能、指压自动吸附门锁、自动暗屏、多段离心、运行记录可实时曲线显示、

10.9 离心腔体内具有排水口设计；

10.10 可存储≥1000组程序组；

10.11 用户管理≥3级，可配置≥100个独立用户名，登入采用密码保护，自定义用户权限。具有≥3级电子签名功能。

10.12 可记录运行期间所有设置变更、警报、错误事件，跟踪具体离心工作、操作人员登入和操作时间等信息，有时间戳，支持≥10万条记录；

10.13 可记录运行条件、运行结果、开始及结束时间、设备信息（序列号，软件版本）、转子信息和当中发生的事件例如报警等信息等≥1000条

10.14 可通过USB以PDF或CSV (UTF-8形式)或Excel 导出数据

10.15 提供≥1个USB接口，具备数据导出、软件版本更新等功能

10.16 所有转子达到最大转速时间≤15 秒；

10.17 配备24 x 1.5ml/2.0ml生物安全定角转子1个，最高转速≥16,000rpm，离心力 ≥24,000xg。