采购需求技术参数

一、技术参数

### 1.铁矿石软熔温度测定装置

### 1.1 加热与控制

### 1.1.1     额定功率：≤2KW；

### 1.1.2.     最高温度：≥1650℃;

### 1.1.3.     工作温度：1000-1600℃;

### 1.1.4.     控温精度：≤±1℃ ;

### 1.1.5.     升温速率: 0-30℃/s;

### 1.1.6.     降温速度：0-50℃/s;

### 1.1.7.     控温方式：可编程仪表PID 自动控温；

### 1.1.8.     系统精度：±1℃（300℃以上恒温 20 分钟后检验）；

### 1.1.9.     采用带有观察视镜的合金炉膛

### 1.2立体显微镜成像

### 1.2.1.    复消色差校正光路, 最大变倍比不低于20:1

### 1.2.2.    10倍目镜下，最高放大倍数≥345x

### 1.2.3.    物镜，最高分辨率≥1000Lp/mm

### 1.2.4.    带有调焦功能的托架机构

### 1.2.5.    研究级高性能多功能物镜1.5x FWD 28 mm

### 1.2.6.    高分辨率彩色数码摄像头不低于500万像素

### 1.3安全性参数

### 1.3.1.      配置独立控制主按键开关

### 1.3.2.      配置独立紧急停止按键

### 1.3.3.      配置独立控制单相门安全开关

### 2.铝电解模拟实验装置

2.1 高温熔盐电解试验用电阻炉

2.1.1.   额定功率：≤8kW

2.1.2.   额定温度：≥1300℃

2.1.3.   控温精度：≤±1℃

2.1.4.   升温速率：≥15℃/min

2.1.5.   控温方式：可编程仪表PID自动控温，编程段数≥30段

2.1.6.   炉膛内形尺寸：≥200×200×200mm

2.1.7.   炉底部与上方可插入金属电极（最大直径20mm），且与炉体绝缘

2.1.8.   炉体上方配金属电极调节装置：电极杆水平方向旋转0-90°，位置调整幅度0-50mm、精度±2mm；垂直方向位置调整幅度0-80mm、精度±2mm；电极杆与调节装置绝缘

2.1.9.   其他要求：炉体与温控系统一体化设计，总高度≤1.2米；顶部双炉盖板设计（小盖板中间开槽20×100mm，便于电极杆位置调整），炉膛内衬材料耐受1000℃气态氟化盐腐蚀；发热体防氟化盐侵蚀

2.2可编程直流电源与自动记录系统

2.2.1.     输出功率：0-600W

2.2.2.     输出电压：0-30V

2.2.3.     输出电流：0-20A

2.2.4.     负载调节率：电压≤0.01%+1mV，电流≤0.01%+0.1mA

2.2.5.     设定值精度：电压0.01%+0.015%FS，电流0.05%+0.01%FS

2.2.6.     回读值精度：电压0.02%+0.015%FS，电流0.05%+0.1%FS

2.2.7.    不锈钢置物架：总高度≤1.5米；层数：三层；搁置本采购可编程直流电源与自动记录系统2套

2.2.8.    其他要求：可编程直流电源支持RS232/RS485/USB通讯；能利用计算机实现远程操作，自动采集/存储电压、电流数据并能实时图形显示

3. 计算机

3.1     ≥21.5寸高清显示器，性能不低于i5-12450H，≥16G内存，≥512固态硬盘

3.2    最少支持Wifi+蓝牙

4.电子天平

4.1    工作电压：220V

4.2    最大量程：≥2000g

4. 3    分度值：0.1g