1硬件性能

1.1功能涵盖：化学发光，光密度成像，多色荧光成像，免染成像等

1.2 CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，帕尔贴温度≤-20℃。

1.3 科研级灰度CCD物理分辨率≥600万像素

1.4 425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：≥70％

1.5 CCD暗电流≤0.002 e/p/s；CCD读出噪音≤6 e-rms，提供弱光成像所需

1.6 使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦

1.7自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦

1.8 ≥16bit数据采集（≥65,535灰度级，≥4.8OD），所有样品动力学范围≥4个数量级

1.9 智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能

1.10三种样品托盘设计：印迹/紫外/免染样品盘（用于化学发光印迹和荧光印迹、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（用于将透射紫外转换为透射白光，支持考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（用于将透射紫外转换为透射蓝光，支持市面上大多数核酸荧光染料）

1.11光源：反射白光，透射紫外，透射白光，透射蓝光

1.12多色荧光通道：RGB+2IR，≥5个荧光通道

1.13最大成像面积 ≥16.8×21 cm

1.14成像模式包括：自动模式、手动模式、累积曝光模式、化学发光预览模式

1.15 免染成像及分析功能：可以在电泳结束之后对蛋白胶上条带直接成像，以及转印结束之后对膜蛋白条带直接成像。整个过程无需固定、染色和脱色，并具备相应的分析软件实现免染总蛋白归一化。

2软件功能

2.1机器内置触屏软件控制系统，中英文界面可自由切换

2.2支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全

2.3系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合FDA CRF32 PART11对电子签名要求

2.4可通过USB及局域网输出原始格式数据，及TIF、JPEG格式图片

2.5电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出

2.6软件可自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算

2.7软件可进行相对含量百分数分析，并进行绝对浓度、密度计算

2.8报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等

2.9数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出

2.10电脑分析软件可终身免费升级，中英文版本自由切换。