技术参数：
1. 单光子探测器
1.2.1 死时间：≤22 ns；
1.2.2 暗记数：≤100 cps；
1.2.3 FC光纤接口；

2. 量子相关分析软件

2．1反聚束（g（2））测量，包括几种模型的拟合；
2.2使用AND，OR，NOT 运算进行符合计数/事件筛选，支持≥8 个探测器；
2.3在测量过程中预览反聚束曲线和相关数据；

  3.量子材料制备生长腔： 

3.1量子材料制备生长腔；
3.2加热元件：电阻丝；

3.3热偶：K型热偶； 

3.4加热区长度≥200+200mm；

3.5恒温区长度：≥100+100mm；

3.6工作温度：≤1100℃；

3.7最高温度：≥1200℃；

3.8控温精度：±1℃；

3.9推荐升温速度：≥15℃/min；

3.10炉门结构：开启式；

3.11密炉管尺寸：≥Φ50*1000mm；

3.12不锈钢快接卡箍法兰，采用硅胶密封圈密封；

3.13密封系统：炉管两端配有不锈钢密封法兰（包括精密针阀，指针式真空压力表和软管式宝塔嘴接头）端口可按实际使用扩展；

3.14预热区；

3.15工作温度:≥400℃；

3.16最高温度：≥1100℃；

3.17最快升温速率：≤30℃/min；

3.18推荐升温速率：≥10℃/min；
3.19控温方式：智能化30段可编程控制；
3.20控温精度：±1℃；

3.21加热元件：电阻丝；
3.22供气系统； 

3.23两路质子触摸屏控制；

3.24最大输出功率：≥18W 流量计标准量程；

3.25（气体类型和量程可选）；
3.26工作温度：4~45℃；

3.27工作压差：0.1~0.5Mpa；

3.28最大压力：≥3Mpa；
3.29准确度：±1.5%F.S；
3.30压力表测量范围：-0.1~0.15 MPa（0.01 MPa/grid）；

3.31针阀：316 不锈钢；

4. 低温光电测试腔： 

4.1冷热方式：液氮致冷，电阻加热；
4.2温控范围：-190~400℃；
4.3温度稳定性：±0.1℃；（-190~-120℃：±0.3℃）；
4.4温度分辨率：≤0.1℃；
4.5升降温速率：0~30℃/min（可定点/程序段控温），最大升温速率150℃/min，最大降温速率40℃/min；
4.6光路：透射光路（≥2mm通光孔）；
4.7视窗材质：JGS2石英玻璃（可手动拆卸更换，透射范围200nm-2500nm）；
4.8视窗尺寸：≥φ25mm；
4.9物镜工作距离：≤7mm；
4.10磁吸式探针≥4；
4.11真空腔室；
4.12包含温度控制器、制冷控制器、液氮罐2L、循环水机、真空泵。
5. 双激光光源： 

5.1激光1：
5.1.1波长：213±1 nm；
5.1.2单脉冲能量：＞1.5uj；
5.1.3峰值功率：＞1.5 kW；
5.1.4重复频率分档可调；
5.1.5脉冲宽度：＜ 1ns；
5.1.6能量稳定性：＜ 10%；
5.2激光2：
5.2.1 超窄线宽激光器；
5.2.2 波长：532±1 nm；
5.2.3 功率：≥50mW；
5.2.4 光谱带宽：＜ 1MHz；
5.2.5 偏振比＞100：1；
