技术参数
包1：
一、采购标的：多通道电化学测试系统
该配置主要用于氢能综合实验课程中电化学测试表征，例如三电极体系循环
伏安、交流阻抗、计时电流、计时电位、动电位极化、电流脉冲、电压脉冲和充放电测试等等。该系统配置多个通道，可以同时测试多个样品，提高测试效率；或者多个通道并联使用，进行原位充放电-阻抗测试等。
二、技术参数
1 任一通道均为独立通道并能实现同一时刻不同通道对不同样品实施不同电化学测试；
2 PC 连接端口： USB;
3 支持通道热插拔，即通道模块可单独拆卸，不影响其他通道运行；
4 主机箱：最多可拓展不低于 20 通道；
5 每个通道都具有 EIS 功能和浮地功能；
6 每个通道电压扫描同时具备模拟（Analog）电压扫描和阶跃电压扫
描双重方式；
7 电流精度：≤0.2%；
8 电压精度：≤0.2%；
9.高电流通道：不少于1个；
9.1 最大连续输出电流：≥±2A；
9.2 最小电流量程： ≤4nA；
9.3 采样速率：≥500,000 数据点/秒；
9.4 最小电流分辨率：≤120fA；
9.5 电压分辨率：≤300nV;
9.6 最大扫描速率：12,500V/s；
9.7 阻抗频率范围：1MHz~10uHz；
9.8 静电计输入阻抗：1012Ω || <5pF；
9.9 电压量程：±10mV, ±100mV, ±1V, ±10V
10.高电压通道：不少于1个；
10.1 采样速率：≥1,000,000 数据点每秒；
10.2 施加电压范围：±30V；
10.3 最大输出电流范围：±1A；
10.4 最小电流量程：4nA;
10.5 最大电压扫描速率：≥25000V/s；
10.6 阻抗频率范围：10uHz-7MHz;
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10.8 带宽：≥10MHz;
10.9 静电计输入阻抗：1013Ω || <5pF；
10.10 电压量程：±10mV, ±100mV, ±1V, ±6V, ±30V；
11.常规通道：不少于10个；
11.1 最大连续输出电流：≥±1A；
11.2 最小电流量程：≤2uA；
11.3 采样速率：≥250,000 数据点/秒；
11.4 最小电流分辨率：≤240fA；
11.5 电压分辨率：≤1.2uV;
11.6 最大扫描速率：≥25,000V/s；
11.7 阻抗频率范围：100kHz~1mHz；
11.8 静电计输入阻抗：1011Ω || <5pF；
12.功率放大器：不少于2套；
12.1 电压范围：-1V~﹢6V；
12.2 电流范围：±10A；
12.3 EIS 频率范围：300kHz-10uHz;
12.4 可连接任一高电压通道或者高电流通道进行放大，也可多个功率放大器连接同一个通道实现最高 30A 电流放大；
13.软件：
13.1 软件界面语言：中文或英文；
13.2 支持编程语言： .net 或 Labview;
13.3 标准测试方法包括但不限于： OC, LSV, CV, Staircase LSV, Staircase CV, Constant Current, Constant Voltage; Loop, Cyclic Polarization, Electrochemical Noise, ZRA, Constant Power, Constant Resistance, GITT, PITT, 等等。

