技术参数
	序号
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	1
	超扫描脑信号采集分析系统
	一、放大器
1.1 单体136导联放大器，内置多模态采集模块，支持同步采集EEG、ERP、ECOG、皮电、呼吸、心电、加速度、温度、血压等生理参数。设备包含128个EEG通道和8个双极通道，并可拆分为两套独立的64导脑电放大器（每套均集成多模态采集模块），64导脑电放大器≥2套，多模态采集模块≥2套；
1.2所有通道同时采集时采样速率：≥45000Hz/通道（提供含网站链接的官网截图或彩页资料证明）；
1.3 频带宽度：DC-7500Hz，同时支持AC/DC采集模式提供含网站链接的官网截图或彩页资料证明）；
1.4 共模抑制比：≥100 dB；
1.5 信号分辨率：≤0.05 µV / bit ；
1.6 放大器噪声：≤2μVpp；
1.7 A/D转换：24位；
1.8 采用专用USB线进行数据传输，支持在非屏蔽室环境下准确记录脑电信号；
1.9 系统模块化设计，后期可直接升级，不要另外购置放大器与头盒；
1.10电源模块≥2套，可充电电池供电，避免市电干扰，电池为可更换设计，方便用户自行更换（提供含网站链接的官网截图或彩页资料证明）；
1.11为方便携带，放大器与电源重量不能超过2kg；
1.12脑电系统通过电磁兼容性认证并提供证明资料；
1.13 配套提供专用USB电缆≥2套，其规格应足以满足整套设备的正常连接及数据传输使用要求；
二、电极帽系统
2.1 电极系统材质为Ag/AgCl电极，64通道电极≥2套；
2.2 电极采用模块化设计，单根电极可拆卸设计，替换更为方便（提供含网站链接的官网截图或彩页资料证明）；
2.3使用者通过观察电极帽上的电极灯光颜色即可实时监控到到电极与头皮的接触情况（提供含网站链接的官网截图或彩页资料证明）；
2.4导电介质为膏状不易挥发也不需要实验中途添加，阻抗为降至5KOhms以下且可稳定维持1.5-3小时；
2.5电极系统直接支持与TMS、fNIRS设备同步采集,无需更换电极系统，能提供官方网站说明或提供实例图；
2.6 设备可支持被动电极及电极帽、主动电极及电极帽、盐水电极及电极帽、干电极系统及电极帽，64通道电极帽子皮≥4套，128通道电极帽子皮≥1套，64通道盐水电极帽（含电极）≥1套；
2.7 配套提供导电膏≥4桶，磨砂膏≥4支，黑色便携箱≥2个以及放大器启动套件（含注射针、测量卷尺、平头针等）≥2套，其规格应足以满足整套设备的正常使用要求；
三、刺激与采集软件
3.1 刺激软件可自由编程，可实现声音、文字、文本、图片等不同类型的实验程序，刺激软件≥ 2套；
3.2具有独立的数据采集软件，保证数据采集时可以同时分析其它数据，采集软件≥2套；
3.3 采集软件可直接在数据上显示事件相关标记，可自动进行阻抗测试，采用鲜明的颜色区分阻抗的好与坏；
3.4可配套开源采集软件，提供RDA开发包，支持matlab、python环境下的开发工具；
3.5 采集软件自带在线分析功能，可实时观测实验数据；
3.6 可自由设置采集软件的相关参数，如滤波、基线校准等功能；
四、 分析软件
4.1 采用独立的分析软件，保证采集数据不受影响，软件采用加密狗形式进行认证，可直接兼容可读取和处理多种格式的脑电数据，如十进制文本、ASCII类型等超过25种数据格式（提供含网站链接的官网截图或彩页资料证明）；
4.2具备眼动伪迹函数校正、基线自动校正、ICA/PCA、FFT、小波变换、叠加平均、参考电极更换、滤波、二维脑电地形图制作等功能；
4.3软件提供2D脑地形图、3D脑地形图，支持修正核磁干扰、修正TMS干扰、修正心电干扰等功能；
4.4 模块化结构的脑事件相关电位分析软件，可提供时域、频域、时频域的各种数据分析模式；
4.5 分析软件直接集成Loreta源定位算法，并可实时与Matlab相互转换；
4.6采用“History trees”记录方式，可自动记录数据处理的每个操作，并可基于这些操作生产操作模版，能自动此模版进行数据批处理，树状结构软件界面需提供产品截图；
[bookmark: _GoBack]4.7 兼容全球多种厂家EEG/ERP数据分析，便于学术交流；
五、高性能数据采集与分析计算单元
5.1 处理器核心数≥16（Intel Xeon或AMD同级别）；
5.2 内存≥64 GB DDR5 ECC；
5.3 独立显卡，显存≥32GB，显存带宽≥1.7TB/s，FP32算力≥100 TFLOPS，INT8稀疏算力≥2000 TOPS；
5.4 固态硬盘（系统盘）≥1 TB（支持PCIe 5.0），机械硬盘（数据盘）≥4 TB；





