半导体光电测试系统技术参数

1、真空腔体，可支持6个探针臂接口，带真空泵接口，包含4寸样品；

2、真空腔体：直径≥220mm，高度≥150mm，带65mmCaF2高红外吸收率，高可见光透射观察窗、防辐射屏；

3、探针臂X方向移动范围：≥50mm，Y方向移动范围：≥25mm，Z方向移动范围：≥25mm。

4、X/Y/Z方向的移动分辨率：≤3um；

5、样品台：三同轴样品台尺寸≥4英寸，可做背电极使用；

6、样品台具有四点调平旋钮，调平后，保证样品台范围内扎针深度一致；

7、一个KF25真空抽气口，一个快速破真空进气口。

8、常温系统真空度：优于5.0*10-4bar，80k系统真空度：优于5.0*10-5bar；

9、常温真空系统极限噪音电流：＜100fA；

10、系统变温范围：≥80K～500K，采用连续流降温技术，降温时间≤45分钟；

11、液氮制冷，同轴制冷剂入口，具有二级热交换平台，能够提高使用冷剂效率；

12、温控精度：小于100 K时，< ±50 mK；全温度区间：<±100 mK；

13、高精度液氮传输管线，搭配L液氮杜瓦罐，自增压，抽气口可以和探针台传输管线共用，包括压力计，气口，气阀，和一个10psi安全压力阀用于安全操作；

14、系统样品台振动幅度：≤1μm；

15、带触摸屏温控器，分辨率：≤1mK，温度分辨率：≤0.1℃；

16、真空系统抽气速率：≥4L/S；

17、常温系统真空度优于5.0*10-4bar，抽真空时间小于15分钟；

18、漏率：≤1×10-9 Pa.m3/S；

19、泵组极限压强可达ISO-K：≤6*10-4Pa；

20、配备500万像素彩色CMOS工业相机, HDMI数字传输接口，数据传输速率≥480MPS, 亮度、对比度、饱和度、锐度和伽马值软件可调，具有录像，拍照功能;

21、连续变倍比单筒显微镜，X/Y方向移动距离：≥40mm，成像分辨率：≤4微米，连续变倍比：≥6.5:1，放大倍数范围：≥18X～400X，工作距离：≥90-200 mm，升降调节范围：≥275 mm 手轮调焦范围：≥60 mm；

22、正面探针型冷热台: ≤120*140*42 mm；样品区域：≥30*35 mm；探针数量：≥4个；工作温度：-196℃ ~ 600℃连续可调控温稳定性：≤0.1℃ ；从室温度到-196的降温时间：<30分钟