核磁共振波谱仪（400MHz）采购项目技术参数

设备1：核磁共振波谱仪主机

核磁共振波谱仪主机主要包含超导磁体1台、控制机柜1台、探头1个、制冷单元1套、自动进样器1套、高速傅立叶变换数据处理板1个、工作站电脑等。具体如下：

1.1 超导磁体

具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超屏蔽超导磁体或自屏蔽磁体，低温匀场线圈：≥ 12组，室温匀场线圈：≥36组，磁场漂移：≤ 4 Hz／小时

磁体强度 ≥ 9.30 T

液氦维持时间：≥ 300天

液氦消耗速率：≤ 15 mL／小时

5高斯强度处横向距离：＜ 0.6 米

有液氦液面自动监视和最小液面自动报警装置

1.2 控制机柜

(1) 射频发射系统

射频通道数：≥ 2个

各通道具有的功能：各通道有独立的观测、去偶、模数转换功能；

双通道频率发生器数字频率合成，每个通道合成频率范围 5-1280MHz；

频率分辨率：≤ 0.005 Hz

相位分辨率：≤ 0.006度

(2) 双功放系统

质子最大输出功率：≥ 40 W

多核最大输出功率：≥ 140 W

频率,相位,幅度的设置时间：≤ 12.5纳秒

幅度控制 ≥ 90 dB

(3) 接收及采样

最大谱宽：≥ 7.5 MHz

接收中频 ≥ 1.85 GHz

每个通道独立的高速ADC，采样速率≥200兆次/秒

6KHz谱宽有效动态范围 > 23 Bit

氘数字锁场及梯度匀场系统

自动／手动匀场系统

精确的氘梯度自动匀场

支持多溶剂峰（如吡啶）自动锁场

Z方向射频脉冲梯度场

梯度场最大电流：≥ 10 A

(4)高精度变温控制单元

控温范围：-150 ℃ — +200 ℃ (低温实验可以另配低温附件)

精度 ≤  ±0.1 ℃

利用核磁共振热电偶功能，准确测量并自动控制样品温度

1.3 探头

5mm Z梯度场多核探头

检测核：1H和19F, 共振频率在31P-199Hg和17O-109Ag之间的所有核

1H分辨率（旋转）≤ 0.5 Hz (1％ CHCl3)

1H 线型 (旋转) ≤ 6/12 (1% CHCl3)

13C分辨率 (旋转)≤ 0.2 Hz （ASTM）

13C 线型（旋转）≤ 2/4Hz （ASTM）

1H灵敏度 ≥ 500:1(0.1％ EB)

13C 灵敏度≥ 200:1(ASTM)

31P灵敏度 ≥ 180:1(TPP)

15N灵敏度 ≥ 20:1 (90% formamide)

19F灵敏度 ≥ 450:1 (90% TFT)

90度脉冲宽度

1H ≤ 8 μs (0.1% EB sample)  19F ≤ 12μs (TFT sample)

13C ≤ 8 μs (ASTM sample)  31P ≤ 8μs (TPP sample)

15N ≤ 17 μs (90% formamide sample)

加Z-方向梯度场线圈 ≥ 50高斯/cm

探头变温范围: -100℃— +150℃，低温实验另配低温附件

探头全自动调谐和匹配附件：必须配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件

探头具备观测1H去偶后的19F图谱功能.

1.4 制冷单元

样品测试温度可达0摄氏度，温度控制稳定性高，在0~30度可将温度控制在设定温度,误差小于0.1摄氏度。

1.5 自动进样器

自动进样器单个样品盘一次可放置的样品位数至少24位，配有标准5 mm转子≥24个，所有转子均可用于低温、常温、高温的实验。

标准5 mm转子可以在 -10—50摄氏度范围内使用

高温陶瓷转子 ≥ 1个

1.6 工作站

CPU：8~16核高端处理器

内存：≥ 16 GB

硬盘：≥ 2 TB

独立显卡：≥ 1 G

显示器：≥ 24英寸宽屏液晶彩色显示器

运行平台： Windows（64位）操作系统

已安装正版核磁软件，核磁数据处理软件许可证一个，实验数据（原始数据及分析结果）可存为通用格式，能被其它NMR软件读取，并能导入Microsoft Office和wps 软件

1.7 高速傅立叶变换数据处理板

用于在核磁共振实验中快速处理时域信号以生成最终图像或谱图。

1.8 其他附件

随机必备的标准附件专用工具

标准样品 1套

超导磁体用液氦真空输液管1个

设备2：空压机

涡旋式空压机，带过滤器、储气罐和干燥器1套

(1) 排气量：≥ 400L/min，压力可调范围为：4~8.5bar。

(2) 电机功率：≤3.7KW

(3) 电源：3PH/380V/50Hz

(4) 要求低噪音低振动，噪音值：≤48dB。

(5) 空压机内置原厂自动减压排水器，避免排水时噪音比较大。

(6) 空压机内置冷冻式干燥机，并且当冷冻式干燥机异常时，空压机能自动停机避免未干燥气体进入到后端仪器设备。

(7) 开机时具有电源相序检测功能，若电源相序不对时，具有相应的报警提示，电机不会反转。

(8) 具有来电自动恢复启动功能。

(9) 单台空压机机头数量：≤1个。

设备3：UPS电源

(1) 功率不低于10KVA；

(2) 配稳压器；

(3) 延时时间不低于1小时。

设备4：核磁数据存储服务器

(1) CPU: 双节点，每节点≥24核，基频≥2.8 GHz；

(2) 内存：≥ 128G；

(3) 硬盘*2： 每块硬盘 ≥ 8T；

(4) 独立阵列卡；

(5) 双电源，功率650 W~1.2 kW

(6) 配套机箱、散热器和主板等必要组件

(6) 双网卡，安装Linux或windows操作系统，与核磁工作站实现实时数据共享，安装正版ftp软件，实现局域网内核磁数据实时下载。

设备5：分子隔膜泵

(1) 最大抽速：≥2.0 m3/h

(2) 极限真空度≤7 mbar

(3) 标配气镇阀，使用气镇时的极限真空度≤12 mbar

(4) 高耐受化学腐蚀，隔膜材质PTFE涂层，进/出气阀门为FFKM橡胶、所有气体管路均为PTFE

(5) 夹层结构隔膜、泵腔盖和隔膜夹紧盘具有金属内芯，外覆ETFE和碳纤维增强材质

(6) 进/出气口接口约8-10mm

设备6：核磁测试样品准备操作台

(1) 尺寸规格：长2000~2100 mm，宽750~800 mm，高750~800 mm

(2) 台面材质：耐化学腐蚀、耐高温、耐刮擦、易清洁

设备7：核磁管清洗器

(1) 适配核磁管规格：支持常规直径Φ5-10 mm、长度150-200 mm核磁管

(2) 工作尺寸：≥240×140×150mm（长×宽×高），满足多支核磁管同时放置

(3) 容积：≥5 L

(4) 功率：≥ 120W

(5) 时间范围：支持1-600 min自主调节

(6) 专用承载配件：含核磁管专用网架，可固定管体避免碰撞

(7) 设备供电要求：AC 220V/50Hz

(8) 运行状态提示：LED指示灯，清晰显示清洗运行/完成状态

(9) 机身材质：主体采用耐化学腐蚀ABS工程塑料

(10) 设备运行参数：核心运行频率不低于40 KHz

(11) 实验室环境适配：支持5-40℃工作温度、≤85%相对湿度

(12) 操作方式：物理按键式操作，简单便捷，避免误触

(13) 线缆配置：配套1.5 m长供电线缆，满足实验室不同摆放位置需求