包1：中南大学台柜通风系统采购项目技术参数

1、通用要求：

| 序号 | 分项项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室台柜系统设备 |  |  |  |  |  |
| 一 | 实验室台柜 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台1 | 1、结构：全钢结构 2、规格：L*750*850mm 3、台面：台面采用≥20mm一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板 | 米 | 129.7 |  |
| 2 | 全钢边台2 （双层不含柜体） | 1、结构：全钢结构 2、规格：4870*750*900mm+3970*750*600mm 3、台面：台面采用≥20mm一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板 | 米 | 8.84 |  |
| 3 | 全钢边台3 （双层不含柜体） | 1、结构：全钢结构 2、规格：1500*650*900mm+1500*650*600mm（钢架间距750mm） 3、台面：台面采用≥20mm一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板 | 米 | 3 |  |
| 4 | 全钢仪器台 | 1、结构：全钢结构 2、规格：L*900*850mm/L*1000*850mm/L*800*850mm/L*850*850mm 3、台面：台面采用≥20mm陶瓷台面 | 米 | 62.1 |  |
| 5 | 全钢中央台 | 1、结构：全钢结构 2、规格：L*1500*850mm 3、台面：台面采用≥20mm陶瓷台面 | 米 | 59.7 |  |
| 6 | 全钢转角台 | 1、结构：全钢结构 2、规格：1000*1000*850mm 3、台面：台面采用≥20mm陶瓷台面 | 米 | 4 |  |
| 7 | 全钢双层高温边台 | 1、结构：全钢结构 2、规格：L*750*950mm 3、台面：台面采用≥20mm陶瓷台面 | 米 | 11.46 |  |
| 8 | 全钢双层高温仪器台 | 1、结构：全钢结构 2、规格：L*900*950mm 3、台面：台面采用≥20mm陶瓷台面 | 米 | 1 |  |
| 9 | 全钢天平台 | 1、结构：全钢结构 2、规格：900*600*850mm 3、台面：台面采用≥40mm大理石台面 | 个 | 3 |  |
| 10 | PP中水槽（含三口水龙头） | 规格：550*450*310mm,含防臭弯头 | 套 | 29 |  |
| 11 | 桌上型单口洗眼器 | 主体：铜质；洗眼喷头：铜质 | 个 | 29 |  |
| 12 | 立式紧急冲淋 | 1、规格：立式 2、材质：304不锈钢 | 个 | 6 |  |
| 13 | 全钢试剂柜 | 规格：900*450*1800mm | 个 | 5 |  |
| 14 | 全钢仪器柜 | 规格：900*450*1800mm | 个 | 2 |  |
| 15 | 全钢排风试剂柜 | 规格：900*450*1800mm | 个 | 35 |  |
| 16 | 排风PP试剂柜 | 规格：900*450*1800*10mm | 个 | 2 |  |
| 17 | 易燃品柜 | 1、规格：430*430*560mm 2、双层防火钢板构造 | 个 | 2 |  |
| 18 | 腐蚀品柜 | 1、规格：430*430*560mm 2、材质：全部双层构造，PP内衬板 | 个 | 1 |  |
| 19 | 危化品柜 | - 规格：1090*460*1650mm 2、全部双层构造，外钢内PP，标配2块PP层板 | 个 | 3 |  |
| 20 | 全钢毒品柜 | - 规格：1800*900*450mm - 全部双层构造，外钢内PP，标配4块PP层板 | 个 | 1 |  |
| 21 | 防爆柜 | 1、规格：1090*460*1650mm 2、双层防火钢板构造 | 个 | 2 |  |
| 22 | 全钢边台吊柜 | 1、结构：全钢结构 2、规格：L*300*600mm | 米 | 37.3 |  |
| 23 | 全钢中央台吊柜 | 1、结构：全钢结构 2、规格：L*600*600mm | 米 | 37.3 |  |
| 24 | 中央台钢玻试剂架 | 1、结构：钢玻结构 2、规格：L*400*850mm | 米 | 51.5 |  |
| 25 | 万向抽气罩 | 1.规格：DN75mm 2.材质：关节：耐高温的铝合金材质，可360°旋转；关节密封圈：耐高温的铝合金O型圈；关节连接杆：304不锈钢 | 个 | 36 |  |
| 26 | 全钢货架 | 规格：2000*500*1900mm | 组 | 12 |  |
| 27 | 全钢货架 | 规格：1000*500*2000mm | 组 | 3 |  |
| 28 | 全钢货架 | 规格：1200*500*2000mm | 组 | 8 |  |
| 29 | 全钢货架 | 规格：1500*500*1900mm | 组 | 2 |  |
| 30 | 不锈钢集气罩 | 整体采用304不锈钢材质焊接 | 台 | 4 |  |
| 31 | 全钢通风柜 | - 规格：1500*850*2350mm 2、台面要求：台面采用≥25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面 3、内衬及导流板要求：陶瓷纤维内衬板与导流板 | 台 | 38 | 带壁式水阀、水嘴、杯槽38套及气阀气嘴50套 |
| 32 | 全钢通风柜 | 1、结构：全钢结构 2、规格：1500*850*2350mm 3、台面要求：台面采用≥25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面 4、内衬及导流板要求：陶瓷纤维内衬板与导流板 | 台 | 1 | 不带水 |
| 33 | PP通风柜 | 1、规格：1500*850*2350mm 2、柜体材质：≥10mmPP板整体折弯制作，折弯除焊接加强筋 3、台面：台面采用≥25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面 4、内衬及导流板要求：陶瓷纤维内衬板与导流板 | 台 | 1 |  |
| 一 | 实验室台柜配套水电 |  |  |  | 含辅材 |
| 1 | PP-R三通 | 规格；DN25；实验室台柜给水管配件 | 个 | 36 |  |
| 2 | PP-R弯头 | 规格；DN25；实验室台柜给水管配件 | 个 | 110 |  |
| 3 | U-PVC三通 | 规格：DN50；实验台水具排水配件 | 个 | 35 |  |
| 4 | U-PVC弯头 | 规格：DN50；实验台水具排水配件 | 个 | 100 |  |
| 5 | 不锈钢地槽 | 材质：304不锈钢材质折弯厚度≥1.5mm（电源线布置） | 米 | 12 |  |
| 6 | 不锈钢扣板 | 材质：304不锈钢材质折弯厚度≥1.5mm（给排水布置） | 米 | 6 |  |
| 7 | 岛式电源盒 | 规格：220V 10A，钢制底盒，万用二、三插 | 个 | 333 |  |
| 8 | KBG线管 | 规格：DN25，含：弯头、过线盒、三通、四通、攻丝 | 米 | 2062 |  |
| 9 | 电线 | 规格：BV4 | 米 | 6000 |  |
| 10 | 给水管道PP-R | 规格：DN25，实验台水具室内给水管 | 米 | 340 |  |
| 11 | 截止阀 | 规格；DN25；实验室台柜给水管配件 | 个 | 56 |  |
| 12 | 排水管道U-PVC | 规格：DN50；实验台水具室内排水管 | 米 | 173.3 |  |
| 实验室通风废气处理系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢防腐离心风机 | 风量：24000m³/h 压力：1500Pa 变频电机 | 台 | 1 | 含原有3台15KW风机利旧安装 |
| 2 | 玻璃钢防腐离心风机 | 风量：21000m³/h 压力：1500Pa 防爆变频电机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 多效循环化学废气处理装置 | 尺寸：≥2400*1500*2000mm；厚度：≥10mm；材质：B1材质PP板；风量：≥19070m3/h；设备阻力：≥400-600Pa | 台 | 1 | 含原有3台活性炭干吸附废气处理设备利旧改造安装 |
| 4 | 多效循环化学废气处理装置 | 尺寸：≥2300*1500*1500mm；厚度：≥10mm；材质：B1材质PP板；风量：≥13780m3/h；设备阻力：≥400-600Pa | 台 | 1 |  |
| 5 | 矩形风管（10mm） | 1、V2级阻燃PP材质，厚度:10mm 2、PP 板 A 板加工制作，风管两端外法兰加固两个，内部做十字支撑，满焊连接、≥M8 304 不锈钢螺栓紧固。 含：但不限于弯头、三通、变径管、天圆地方、法兰及垫料等 | ㎡ | 138 |  |
| 6 | 矩形风管（8mm） | 1、V2级阻燃PP材质，厚度:8mm 2、PP 板 A 板加工制作，风管两端外法兰加固两个，内部做十字支撑，满焊连接、≥M8 304 不锈钢螺栓紧固。 含：但不限于弯头、三通、变径管、天圆地方、法兰及垫料等 | ㎡ | 771.42 |  |
| 7 | 圆形风管 （Φ110mm） | 1、V2级阻燃PP材质，厚度:4mm 2、PP 板 A 板加工制作，风管两端外法兰加固两个，内部做十字支撑，满焊连接、≥M8 304 不锈钢螺栓紧固。 | ㎡ | 31.74 |  |
| 8 | 圆形风管 （Φ110mm） | 1、V2级阻燃PP材质，厚度:4mm 2、PP 板 A 板加工制作，风管两端外法兰加固两个，内部做十字支撑，满焊连接、≥M8 304 不锈钢螺栓紧固。 | ㎡ | 62.1 |  |
| 9 | 圆形风管 （Φ200mm） | 1、V2级阻燃PP材质，厚度:4mm 2、PP 板 A 板加工制作，风管两端外法兰加固两个，内部做十字支撑，满焊连接、≥M8 304 不锈钢螺栓紧固。 | ㎡ | 31.74 |  |
| 10 | 圆形风管 （Φ250mm） | 1、V2级阻燃PP材质，厚度:4mm 2、PP 板 A 板加工制作，风管两端外法兰加固两个，内部做十字支撑，满焊连接、≥M8 304 不锈钢螺栓紧固。 | ㎡ | 103.5 |  |
| 11 | 圆形风管 （Φ315mm) | 1、V2级阻燃PP材质，厚度:4mm 2、PP 板 A 板加工制作，风管两端外法兰加固两个，内部做十字支撑，满焊连接、≥M8 304 不锈钢螺栓紧固。 | ㎡ | 52.44 |  |
| 12 | 圆形风管 (Φ700mm) | 1、V2级阻燃PP材质，厚度:8mm 2、PP 板 A 板加工制作，风管两端外法兰加固两个，内部做十字支撑，满焊连接、≥M8 304 不锈钢螺栓紧固。 | ㎡ | 24.84 |  |
| 13 | 圆形风管 (Φ830mm) | 1、V2级阻燃PP材质，厚度:8mm 2、PP 板 A 板加工制作，风管两端外法兰加固两个，内部做十字支撑，满焊连接、≥M8 304 不锈钢螺栓紧固。 | ㎡ | 93.84 |  |
| 14 | 圆形风管 (Φ850mm) | 1、V2级阻燃PP材质，厚度:8mm 2、PP 板 A 板加工制作，风管两端外法兰加固两个，内部做十字支撑，满焊连接、≥M8 304 不锈钢螺栓紧固。 | ㎡ | 59.34 |  |
| 15 | 通风控制系统 | 含阀体、配套电线电缆、控制单元等 | 套 | 5 | （详细配置清单见此项技术规范及要求） |
| 恒温洁净系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洁净系统配套设备 | 含洁净室彩钢板、地面处理及配套设备 | 套 | 1 | （详细配置清单见此项技术规范及要求） |
| 2 | 直流变频风管式空气调节机组 | 制冷量：≥8000W；制热量：≥9400W，功率：≥3P，配备不锈钢设备外墙支架 | 套 | 1 |  |
| 3 | 直流变频风管式空气调节机组 | 制冷量：≥12000W；制热量：≥13500W，功率：≥5P，配备不锈钢设备外墙支架 | 套 | 1 |  |

2、技术规范及要求：

# 第一部分：实验室台柜系统设备

# 一、实验室台柜

##### （一）设计和施工依据

| 《金属家具通用技术条件》 | （GB/T3325-2017） |
| --- | --- |
| 《家具用高分子材料台面板》 | （GB/T 26696-2011） |
| 《家具、桌、椅、凳类主要尺寸》 | （GB/T3326-2016） |
| 《家具、柜类主要尺寸》 | （GB/T3327-2016） |

##### （二）设备技术参数和要求

1.中央台、边台、仪器台、转角台

1.1 通用技术参数及要求:

1.1.1 外形尺寸满足以下指标：长、宽、高误差点≤±5mm；

1.1.2 形状位置公差满足以下指标：

a.台面、正视面板翘曲度：对角线长度≥1400mm，长度差≤3.0mm；

b.台面、正视面板平整度：≤0.2mm；

c.底脚平稳性:≤1.0mm；

d.柜体邻边垂直度、正视面板、框架：对角线长度≥1000mm，长度差≤3mm；对边长度≥1000mm，对边长度差≤3mm；对边长度＜1000mm，对边长度差≤2mm；

e.位度差：门与框架、门与门相邻表面间的距离偏差≤2.0mm；抽屉与框架、门、抽屉、拉蓝相邻表面间的距离偏差≤1.0mm；

f.所有分缝≤2.0mm；

g.抽屉：下垂度≤10mm；摆动度≤10mm。

1.1.3 金属表面处理（所有框架及支架均需满足以下要求）：

a.预处理：按照标准工序进行脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程；

b.经酸洗、磷化后表面采用环氧树酯粉末静电喷涂，经高温固化成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质；不允许出现露底、起泡、橘皮现象。确保喷涂层无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

1.1.4 实验台结构及各种配件：接合处、角落处应作适当的处理以能密合，在工艺上不可有芒刺、裂片，或尖锐的边缘。所有产品表面均应能耐在实验室正常操作中化学药剂飞贱及泼洒，结构的强度应能满足实验台承重要求。配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

1.2 详细技术参数及要求:

1.2.1 规格型号：中央台尺寸：长L×宽1500×高850mm、边台尺寸：长L×宽650/750×高850mm、仪器台尺寸：长L×宽800/850/900/1000×高850mm、转角台尺寸：长1000×宽1000×高850mm。

1.2.2 台面：陶瓷台面

采用≥20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷板台面,耐强腐蚀、超强耐磨、

耐刻划、便于清洁，使用寿命长，为保障整体台面的美观度，台面胚体需为黑色，釉面颜色可选，台面四周带安全倒角，工艺细节美观大方，边沿带单边安全凹槽工艺台面釉面自带厂家清晰的原装品牌防伪标识，为确保产品的稳定性，投标过程中需提供同时满足以下技术参数:

a.实验台面正截面耐污染性能:提供检测机构出具的检测报告，对正面和截面进行检测，检测试剂至少包含马克笔、丙酮99.5%、碘酒、二氯甲烷99.8%，检测完结果为5级(无明显变化)。(投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具的耐污染性专项检测报告复印件并加盖投标人公章。)

b.实验室专用陶瓷台面放射性性能：依据GB6566-2010标准抽检，样品放射性检测结果：内照射指数IRa≤0.4，外照射指数Iy≤0.9。(投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具的放射性专项检测报告复印件并加盖投标人公章。)

c.耐光色牢度性能：参照GB/T 17657-2022，检测报告中检测样品为：一体实芯黑色胚体陶瓷板，检测结果为：耐光色牢度≥4级。(投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具的耐光色牢度专项检测报告复印件并加盖投标人公章。)

d.台面外观性能：检测报告中检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，测试方法为将样品敲碎后观察样品状态，检测结果为：坯体为黑色，样品釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无气泡、无杂色。(投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具的外观性能专项检测报告复印件并加盖投标人公章。)

e.为确保台面的承重性能、破坏载荷要求达标： 参照T/CIQA10-2020检测标准水平放置在支撑架上，施加≥1200kg 载荷，加载面积为≥900mm*650mm，保载≥1000小时，未被破坏。(投标人需提供由第三方机构出具的承载性能专项检测报告并加盖投标人公章。)

1.2.3 柜体：均为独立的单元部分，柜体两面侧板与背板必须是一体折弯成型结构，侧板与背板不得采用拼接工艺，确保框体结构的承重性和稳定性，柜体左侧板、右侧板和背侧钢板经折弯后的厚度≥25mm。柜体内部四周焊接位置带有垂直加强筋，并冲有两排矩形孔，距离<30mm, 用于固定层板扣。柜体组装用拉铆螺母经>19kn拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，所有型材及接插件表面要求经酸洗、磷化，防静电处理后，表面喷涂阿克苏环氧树脂粉末，涂层厚度 ≥75μm，（烤房）180℃高温固化，对酸碱盐具有良好的防护作用，且耐磨，防潮，耐高温，避免因水份或者试剂渗漏出现腐蚀生锈。

1.2.4 柜门、抽屉面板：采用双层设计，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，抽屉底部和四面抽墙为一体折弯成型，厚度≥20mm，内板夹层装置隔音蜂巢板，降低噪音，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。柜门内侧带有防撞贴。柜门与柜体间缝隙≤4mm，柜门面板颜色与柜体颜色一致（可选配色）。

1.2.5 拉手：一字型暗拉手，环氧树脂涂防腐处理，颜色与柜体颜色一致(可选配色）。

1.2.6 导轨：均采用内嵌式三节式静音钢珠滑轨，材料为镀锌钢板经镀锌、环氧树脂喷涂处理；拉出时无噪音，轻推抽屉即可锁住，轻轻一扣塑料锁即可将抽屉与滑轨分离；每套滑轨承重≥30kg。滑轨耐久性测试可达60000次。

1.2.7 合页:采用304不锈钢材质，开启角度≥180°。

1.2.8 层板：在抽屉底下的柜体加的一层活动层板，将柜体分为两层，层板可取出。材料同柜体，折弯成≥20mm厚的层板，并带有承重加强筋；层板由四个钢制层板扣支撑，承重≥50kg；层板由四个编号SS304以上的不锈钢层板扣支撑，层板可以30mm距离做上下自由调节。

###### 2.全钢双层高温台（高温边台/高温仪器台）

###### 2.1 结构：钢架结构。

###### 2.2 台面：采用≥20mm陶瓷台面。

###### 2.3 框架：采用40*60*1.2mm厚方钢焊接成型。

###### 3.全钢天平台

###### 3.1 结构：全钢结构。

###### 3.2 台面：采用40mm厚大理石，大块+小块组成。

###### 3.3 两侧主体采用优质冷轧钢板焊接成型；内带钢架支撑，加强承重性。

###### 4.水配件

4.1 PP中水槽

4.1.1 产品描述：实验室水槽/杯槽，作为实验室重要的配件，与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。杯槽可用在实验室通风柜中。鉴于实验试剂的酸碱性性质，建议使用自带溢水功能的水槽，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽/杯槽材质为防腐蚀材质。主要搭配PP存水器，防止虹吸现象。

4.1.2 参数：主体：高密度PP（HDPP），新料；表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致；高密度PP去水（包含阻水盖、PP提笼），PP下水管。

4.2 三口水龙头

4.2.1 产品描述：实验室水龙头为保证其使用寿命和实验用水的目的，在龙头进水口装配塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，并降低陶瓷阀芯磨损的机率。辅以底部安全坚固结构，避免因台面吸水膨胀而引起龙头断裂；搭配肘动把手防止造成二次污染。

4.2.2 设计参数：主体：铜质；涂层：高亮度环氧树脂；阀芯：陶瓷，90度旋转；鹅颈管：可360度旋转；折角管：可360度旋转；旋钮把手：高密度PP（HDPP）。

4.2.3 肘动把手：高密度PP（HDPP）；附件：防溅滤水器，抽真空水嘴。

4.3 桌上型单口洗眼器

4.3.1 主体：铜质；

4.3.2 洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害；

4.3.3 水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流；

4.3.4 控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害；

4.3.5 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；

4.3.6 供水软管：软性PVC管；外覆304不锈钢编织网，绝无生锈漏水的隐忧；外层包裹PE管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。

4.4 立式紧急冲淋

###### 4.4.1 规格：立式

###### 4.4.2 材质：304不锈钢

###### 4.4.3 技术参数：

###### a、喷淋性能

###### 喷淋流量：达到至少76L/min，确保快速有效地覆盖受影响区域。

###### 喷淋持续时间：连续供水时间至少为15分钟，以满足紧急情况下的清洗需求。

###### 喷淋角度与范围：确保360度全方位喷淋，覆盖范围广。

###### b、系统设计与安装

###### 安装位置：靠近危险区域，确保人员在紧急情况下能够迅速到达。

###### 材料选择：采用不锈钢材质，确保系统的稳定性和耐用性。

###### 操作方式：需具有手拉式、脚踏式，便于快速启动。

###### c、出水要求：

###### 出水温度：使用常温水，避免对皮肤造成刺激。

###### 水质要求：使用清洁的自来水或去离子水，确保清洗效果。

###### d、安全标识：设备周围设置明显的安全标识和操作流程，确保人员的正确使用。

###### 5.高柜

5.1 全钢试剂柜、全钢仪器柜

5.1.1 结构：全钢结构。

5.1.2 主体材质采用优质的≥1.0厚冷扎钢板。

5.1.3 四开门样式，上部透明玻璃开门为≥5㎜钢化玻璃，下部为优质冷轧钢门板，双层结构，夹层内具消音材料抗压强度佳。

5.1.4 合页：304不锈钢材质，开启角度开启角度≥200度。

5.1.5 门板拉手：不锈钢拉手。

5.1.6 调整脚：不锈钢可调整脚，可自由调整高低。

5.1.7 层板扣：采用不锈钢材质模具一次成型。

5.2 全钢排风试剂柜

5.2.1 结构：全钢结构。

5.2.2 主体材质采用优质的≥1.0厚冷扎钢板。

5.2.3 四开门样式，上部透明玻璃开门为≥5㎜钢化玻璃，下部为优质冷轧钢门板，双层结构，夹层内具消音材料抗压强度佳。

5.2.4 合页：304不锈钢材质，开启角度开启角度≥200度。

5.2.5 门板拉手：不锈钢拉手。

5.2.6 调整脚：不锈钢可调整脚，可自由调整高低。

5.2.7层板扣：采用不锈钢材质模具一次成型。

5.2.8 顶板配集气口。

5.3 排风PP试剂柜

5.3.1 柜体:采用资白色≥10mmPP板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之些固及密封性。

5.3.2 柜门:采用同材质≥10mmPP板制作。

5.3.3 层板:采用使白色≥10mmPP板材，四边有立体，立边整体焊接成型。整体设计为活动式可随意抽取在合适的隔层；层板正面四周里边有定的防溢效果。

5.3.4 门把手、门铰链:采用PP材料制成，防腐性好。

5.3.5 顶板配集气口。

5.4 易燃品柜

5.4.1 材质：柜身壳体全部采用≥1.0mm厚的一级冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm厚的一级冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。

5.4.2 配备一块钢制层板，层板承重≥200公斤。

5.4.3 柜体左右两侧设置通风装置，有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生。

5.4.4 双机械锁：机械防盗锁为B级防盗。实现双人保管钥匙，双人同时到场开门。

5.4.5 有盛漏槽，防止泄漏的液体外溢；配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险；连续的琴式铰链，使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签，可以在能见度较低的光线下辨识，提供额外的安全保障。

5.4.6 防火性能：整柜耐火时间≥80min。

5.4.7 防爆性能：内爆试验柜体可抵抗不小于5g当量TNT爆炸冲击波，柜体外表面完好，未见明显变形及破损，试验后柜门未被冲开，能正常开闭。

5.5 腐蚀品柜

5.5.1 柜体和门板均由双层≥1.0mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，颜色黄色。柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白聚丙烯树脂板。

5.5.2 层板：柜内配备的防渗漏一体焊接层板为PP材质，内部有不少于2根承重钢管，可自由调节高度，满足不同容器尺寸的摆放；单块层板承重能力不低于80kg。

5.5.3 柜体侧面设进风口，顶部设出风口。配置法兰接头，可连接风管，有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生.

5.5.4 环氧树脂粉末涂料静电喷涂处理，柜体内外表面光亮，喷涂均匀，无锈点，无毛刺。

5.5.5 锁具：机械防盗锁+电子密码锁，实现双人双锁管理，完全符合公安、安监等部门关于危化品储存的检查要求，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定。

5.5.6 配置静电泄放装置。

5.5.7 连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障。

5.5.8 采用手动单开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，单开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致。

5.6 危化品柜

5.6.1 柜体和门板均由双层≥1.0mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，颜色黄色。柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白聚丙烯树脂板。

5.6.2 层板：柜内配备的防渗漏一体焊接层板为PP材质，内部有不少于2根承重钢管，可自由调节高度，满足不同容器尺寸的摆放；单块层板承重能力不低于80kg。

5.6.3 柜体侧面设进风口，顶部设出风口。配置法兰接头，可连接风管，有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生.

5.6.4 环氧树脂粉末涂料静电喷涂处理，柜体内外表面光亮，喷涂均匀，无锈点，无毛刺。

5.6.5 锁具：机械防盗锁+电子密码锁，实现双人双锁管理，完全符合公安、安监等部门关于危化品储存的检查要求，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定。

5.6.6 配置静电泄放装置。

5.6.7 连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障。

5.6.8 采用手动单开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，单开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致。

5.7 全钢毒品柜

5.7.1 柜体和门板均由双层≥1.0mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，颜色黄色。柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白聚丙烯树脂板。

5.7.2 层板：柜内配备的防渗漏一体焊接层板为PP材质，内部有不少于2根承重钢管，可自由调节高度，满足不同容器尺寸的摆放；单块层板承重能力不低于80kg。

5.7.3 柜体侧面设进风口，顶部设出风口。配置法兰接头，可连接风管，有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生.

5.7.4 环氧树脂粉末涂料静电喷涂处理，柜体内外表面光亮，喷涂均匀，无锈点，无毛刺。

5.7.5 锁具：机械防盗锁+电子密码锁，实现双人双锁管理，完全符合公安、安监等部门关于危化品储存的检查要求，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定。

5.7.6 配置静电泄放装置。

5.7.7 连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障。

5.7.8 采用手动单开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，单开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致。

5.7.9 标配四块层板。

5.8 防爆柜

5.8.1 材质：柜身壳体全部采用≥1.0mm厚的一级冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm厚的一级冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。

5.8.2 配备3块钢制层板，层板承重≥100公斤。

5.8.3 柜体左右两侧设置通风装置，有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生。

5.8.4 双机械锁：机械防盗锁为B级防盗。实现双人保管钥匙，需双人同时到场开门。

5.8.5 有盛漏槽，防止泄漏的液体外溢；配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险；连续的琴式铰链，使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签，可以在能见度较低的光线下辨识，提供额外的安全保障。

5.8.6 采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。

###### 6.全钢边台吊柜、全钢中央台吊柜

6.1 柜体：均为独立的单元部分，柜体两面侧板与背板必须是一体折弯成型结构，侧板与背板不得采用拼接工艺，确保框体结构的承重性和稳定性，柜体左侧板、右侧板和背侧钢板经折弯后的厚度≥25mm。柜体内部四周焊接位置带有垂直加强筋，并冲有两排矩形孔，距离≦30mm, 用于固定层板扣。柜体组装用拉铆螺母经≥19kn拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。

6.2 柜门抽屉面板：采用双层设计，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，抽屉底部和四面抽墙为一体折弯成型，厚度≥20mm，内板夹层装置隔音蜂巢板，降低噪音，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。柜门内侧带有防撞贴。柜门与柜体间缝隙≤4mm，柜门面板颜色与柜体颜色一致（可选配色）。

6.3 拉手：一字型暗拉手，环氧树脂涂防腐处理，颜色与柜体颜色一致(可选配色）。

6.4 合页:采用304不锈钢材质，开启角度≥180°。

###### 层板：在抽屉底下的柜体加的一层活动层板，将柜体分为两层，层板可取出。材料同柜体，折弯成≥20mm厚的层板，并带有承重加强筋；层板由四个钢制层板扣支撑，承重≥50kg；层板由四个304不锈钢层板扣支撑，层板可以上下调节。

###### 7.中央台钢玻试剂架

###### 7.1 结构：钢玻结构；

###### 7.2 立柱:厚度≥1.0mm 冷轧钢板制作，表面使用阿克苏环氧树脂粉末喷涂防腐处理，立柱与台面采用螺栓连接，安装方便。

###### 7.3 层板:采用≥10mm钢化玻璃，托架位置可任意调整高低；

###### 7.4 层板护栏：外形尺寸规格≥40mm×24mm*1.0mm厚，底部带试剂架层板托边，两侧带固定孔位，采用不绣钢螺丝固定，正面带装饰凹槽，可插入不同颜色的封边条装饰，铝合金型材经剪裁、定位打孔后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性强，外形美观。

###### 7.5 试剂架立柱可带插座，按要求配置插座安装孔，每段中央台试剂架配置至少4个五孔插座。有足够空间供插座配线隐藏铺设。

###### 8.万向抽气罩

###### 8.1 关节：耐高温的铝合金材质，可360°旋转，易拆卸、重组及清洗；

###### 8.2 关节密封圈：耐高温的铝合金O型圈，安装在两关节内，起易旋转及密封作用；

###### 8.3 关节连接杆：304不锈钢；

###### 8.4 关节松紧旋钮：耐高温的铝合金材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；

###### 8.5 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入的气流量；

###### 8.6 拱型/杯型抽气罩：耐高温的铝合金材质，罩口常规直径：Φ375mm；

###### 8.7 连接管：耐高温的铝合金管，Φ75mm；

###### 8.8 底座连接管：采用耐高温的铝合金方管；

###### 8.9 固定底座：耐高温的铝合金材质；

###### 9.全钢货架

###### 9.1 全钢可拆装结构，整体采用优质冷轧钢板制作，经数控剪裁、冲孔、切角、折弯后成型，酸洗磷化处理后，表面高压静电喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化而成，喷涂厚度≥75μm；

###### 9.2 框架：采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板制作，框架立柱冲孔高度调节孔；

###### 9.3 层板：四层，可调节，层板采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板制作，底部带加强筋，每层承重不少于150kg。

###### 10.不锈钢集气罩

整体采用304不锈钢材质焊接而成，表面焊接处经过抛光处理，整体耐酸碱腐蚀。

###### 11.全钢通风柜

###### 11.1 结构：全钢结构。

###### 11.2 台面要求：采用≥25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面。

###### 11.3 柜体为上下组合式柜体，上部柜体为通风柜操作空间，并含操作台面照明，插座等实验需要附件，下部柜体为储存柜体。

###### 11.4 内衬板:采用≥5mm陶瓷纤维内衬。

###### 11.5 导流板:结构设置合理，其材质与内衬板相同，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，在标准状況下，导流板上方与中、下方出口排员量各约50±10％，以确保不同比重之气体均能有效排除。

###### 11.6 导流板安装:采用防腐料山脚架做街接件，便于清洁维护。

###### 11.7 集气风罩:采用PP集气罩，集气罩需具有良好的锥形集气角度及圆滑度，保证集气平均性及低压损。

###### 11.8 下柜:采用厚≥1.0mm冷轧钢板机压成型制作，表面经 EPOXY粉体静电烤漆处理，柜体附高低调整脚，调整脚为4分调节螺杆，下衬防震、防水、防锈之耐蚀橡皮底座。

###### 11.9 移门：铝合金调节门表面经 EPOXY粉体烤漆制作，轨道材质:采用铝合金专用模具成型，表面经 EPOXY粉体烤漆制作，调节门左右悬吊同步带安装，需完全隐匿于轨道内，上下拉动时不与轨道摩擦以确保钢索之安全，并避免化学腐蚀的问题，调节门玻璃:采用≥5mm安全玻璃。

###### 11.10 同步轮：同步带轮固定座:采用厚≥2mm镀锌钢板机压成型，具双面包夹式防落设计，以确保安全。

###### 11.11 配重:必须采用前置双侧配重，配重放置在通风柜前面，位于视窗开口两侧。配有固定滑槽设计，其上下行程具静音设计。

###### 11.12 照明设备:采用LED600*1200C 68W，照度不低于500lux。

###### 11.13 控制面板:采用专用控制面板，设有电源、开关、照明、风机以及运转指示灯等按钮，显示通风柜的运行情况。

###### 11.14 其它电气配置:国标86型多功能插座10A3个。

###### 11.15 配备壁式水阀、水嘴、杯槽。

###### 11.16 配备气阀气嘴。

###### 12.PP通风柜

###### 12.1 上柜体材质：整体采用≥10mm耐酸碱PP材质弧形一体结构，不得使用铝型材或PVC型材等材质，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳。拉门宽度不小于1355mm。

###### 12.2 台面：采用≥25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面。

###### 12.3 通风柜内衬板:采用≥5mm陶瓷纤维内衬。

###### 12.4 导流板:结构设置合理，其材质与内衬板相同，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，在标准状況下，导流板上方与中、下方出口排员量各约50±10％，以确保不同比重之气体均能有效排除。

###### 12.5 导流板安装:采用防腐料山脚架做街接件，便于清洁维护。

###### 12.6 下柜体材质：采用≥10mm耐酸碱PP材质，四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力，所有的内部连接装置都隐藏布置，无外露金属部件。

###### 12.7 导轨：采用特制PVC材料最低程度减少摩擦力；移门把手牢固、耐腐。

###### 12.8 视窗把手：采用特制PVC材料，经人体工学设计，气体流量设计外观优美，气流顺畅，使用方便。

###### 12.9 视窗：操作移门为手动升降式单门结构，手感轻盈，标配≥5mm钢化玻璃，具有较好的强度及安全性；保证自如开启并停定于任意高度，配重悬吊应平滑、稳定、耐用，保证透明便于观察。

###### 12.10 滑轮：PP静音滑轮，摩擦力小；传动流畅。

###### 12.11 配重块 ：采用PP外壳+304花篮扣，方便调节。

###### 12.12 照明：防水、防尘、抗冲击三防灯罩，LED灯管；照明度大于750 Lux。

###### 12.13 插座：实验室专用PP抗腐蚀防溅盖板+国标86型多功能插座10A 3个。

###### 12.14 配电箱：含同质PP外壳*1, 接触器*1,热继电器*1，小型断路器*1等。

###### 12.15 控制器：带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数，可以直观方便使用人员实时观察，保证安全。

###### 12.16 其他配件：

###### a、门把手：一字型把手。

###### b、门合页：耐酸碱PP材质隐形式铰链不允许明装（颜色可选：磁白 乳白 浅灰）。

###### c、集气罩：耐酸碱PP材质，标配250MM出风口 (出风口尺寸可根据需求定制)。

###### d、导流夹：耐酸碱PP材质。

###### e、排风柜安装有锥形缩口集气罩，具有良好集气、降噪等功能。

###### f、每台排风柜设有下排风口（用于底柜排风），配备1根DN50mm硬管连接，将排风柜底柜的排风口连接到排风柜的排风接口。保证下柜有毒有害气体及时排放。

###### 12.17 配备壁式水阀、水嘴、杯槽。

###### 12.18 配备气阀气嘴。

# 二、实验室台柜配套水电

## （一）标准或依据

| 《低压配电设计规范》 | GB50054-2011 |
| --- | --- |
| 《通用用电设备配电设计规范》 | GB50055-2011 |
| 《建筑给水排水与节水通用规范》 | GB 55020-2021 |
| 《建筑给水排水设计规范》 | CB 50015-2019 |

##### （二）实验室台柜配套水电技术参数和要求

1.给水管道

实验室台柜配套给水管道(（含管道、三通、弯头等）)采用PPRS5塑料给水管，热熔粘接，管道公称压力为1.25MP。

2.排水管道

实验室台柜配套排水管道（含管道、三通、弯头等），采用U-PVC管道、胶粘连接。

3.截止阀

采用全铜截止阔，阀门公称压力与其连接管道管材相匹配。

4.不锈钢地槽

材质：304不锈钢材质折弯厚度≥1.5mm。

5.不锈钢扣板

材质：304不锈钢材质折弯厚度≥1.5mm。

6.岛式电源盒

6.1 220V 10A，钢制底盒，万用二、三插。

6.2 墙体/台柜电源点引到台面上钢制插座盒。

7.KBG线管

国标扣压式导线管，采用优质薄壁钢板加工而成，双面冷镀锌保护。

8.电线

采用国标BV系列铜芯聚氯乙烯绝缘电线。

# 第二部分：实验室通风废气处理系统设备

- 一、标准或依据

《民业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016)

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010)

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014)

《环境空气质量标准》（GB3095-2012)

《声环境质量标准》（GB3096-2008)

《建筑设计防火规范》[2018版] （GB50016-2014)

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015)

《办公建筑设计规范》 （JGJ/T 67-2019）；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）.

《洁净厂房设计规范》 GB50073-2013

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调.动力（2009年版）

《工业金属管道设计规范》GB50316-2008

《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

《民用建筑电气设计规范》	GB51348-2019；

《低压配电设计规范》GB50054-2011；

《智能建筑设计标准》	GBT50314-2015；

《通信管道与管道工程设计规范》GB50373-2019；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

《实验室变风量通风柜》JGT222-2007；

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013；

《通信通道工程施工及验收规范》GB50374-2018；

- 二、通风系统技术要求

  - 1.实验室专用排风设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足相关文件要求：

  - 2.实验室通风柜、万向抽气罩等实验室专用排风设备，在排风控制系统接口提供一个足够、稳定、实时与正确的排风量，以及实验室环境气流组织在通风柜调节门开口处所造成的交叉气流速度符合相关标准规定的情况下，其通风性能特征要满足以下几点要求：

2.1 维持通风柜捕捉及排除污染气体的能力。

2.2 移动风罩、固定风罩、抽气式高柜等定风量设备的排风量能维持在设定值的正负10%内。

2.3 设备排风量：除有特殊说明者外，根据相关国标要求，各设备排风量除特别标注者外，设计原则如下：

2.3.1 通风柜面风速：单台1500*800*2350普通型通风柜设计风量1700m3/h,

2.3.2 桌上单台悬挂式抽气罩1700m3/h;

2.3.3 单台耐高温抽气罩设计风量300～350m3/h;

2.3.4 房间排风百叶设计风量300～1000m3/h.

  - 3.通风柜按平均面风速0.5m/s为排风量设计的计算依据。(通风柜排风量可根据各品牌产品的调节门开口尺寸计算，但调节门最大开启高度不得低于700mm，且总风量不得高于系统允许容量)。

  - 4.实验室工艺排风与舒适性空调系统的通风设计要求不同，主要目的是提供安全、舒适的工作环境，减少人员暴露在危险空气下的可能。通风主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。

  - 5.为防止在室内形成过大负压，使人体感觉不适，每个通风系统都应设计适当的补风。补风有两种方式，一是通过门窗及其缝隙进行自然补风；二是建造补风系统，通过风机进行机械补风，补风量为排风量的50～70%自动调整而且可根据实验情况在50%-80%范围内调整排风比例，保持室内压差为－5pa左右。本项目采用第一种方式进行补风。

  - 6.在同房间各通风柜或通风设备经同一管路进行排放，并共用一个通风管井排风；为了减少系统阻力及减少室内噪声，把风管加大以减小风速。

  - 7.为了保证各入口处的风量符合设计要求，各系统的每个排风口均设阀门进行风量调节，所有通风柜需安装变风量蝶阀。

  - 8.排风机、消声器、净化装置等均安装在楼顶，通过风管把同一系统的通风柜连接到楼顶进入到风机，净化后排放到大气中。

  - 9.控制系统说明

9.1 本系统通风柜采用VAV变风量控制系统，每个系统共用一套排风机，具有高品质的控制性能和可靠的安全性。通风柜的面风速可灵活调节控制，并在保证安全的情况下解决了实验室的高能耗、噪音及空气质量的问题。

9.2 根据管道静压传感器的信号调节风机转动的频率,保证通风管道内的恒定静压力管道静压传感器监控测量排风管道内的静压, 调整风机变频器，使排风管内静压稳定。

9.3 阀门采用变风量蝶阀，能够按照设计要求独立的完成单台通风柜的变风量的控制，有效及时地从污染源排放有毒气体和颗粒，安全可靠地工作。

9.4 实现面风速控制，使其恒定在安全气流值范围内。不管通风设备视窗高度变或遇到外部气流干扰，系统均能自动监测并适时调整，始终保证面风速恒定，且目标风速用户可调。

9.5 通风柜视窗、风量，风速超量报警。

9.6 当出现紧急情况时，开启紧急排风模式将变风量蝶阀开最大排风量，不受面风速控制。

9.7 配置MODBUS 标准接口，与自控系统对接。

9.8 通风柜监控面板：

9.8.1 显示通风柜实时面风速、视窗高度、阀门开度、运行状态等；

9.8.2 具有照明、紧急排风、延时排风，风阀风机联动启停等功能。

- 三、通风系统（含废气处理设备）主要设备技术参数

### 1.玻璃钢防腐离心风机(高效节能防腐风机)

### 1.1 风机采用变频电机；

### 1.2 外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作；

### 1.3 风机支架采用机架材质：钢材焊接经过抛丸除锈后喷户外防腐粉经过208度高温烤漆制作，实现5年以上表面不生锈；

### 1.4 轴心材质：45#钢后防腐密封处理；

### 1.5 风机性能要求：

### 1.5.1 空气动力性能：规定测试下所对应的流量全压偏差为±5%；（投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合该参数的检测报告复印件并加盖投标人公章）

### 1.5.2 机械运转：应进行 30min 机械运转试验转动件应无擦碰等异常现象振动速度有效值 mm/s≤4.6；（投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合该参数的检测报告复印件并加盖投标人公章）

### 1.5.3 动平衡品质等级： G ≤2.5级；（投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合该参数的检测报告复印件并加盖投标人公章）

### 1.5.4 噪声：噪声(比 A 声级) dB ≤27；（投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合该参数的检测报告复印件并加盖投标人公章）

### 1.5.5 叶轮超速试验：按JB/T 6445-2017 《通风机叶轮超速试验》规定进行叶轮超速试验；

### a、叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运转，持续时间不少于2min，试验结果应符合：焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹；叶轮直径的尺寸变形量≤0.5/1000；叶轮外径处叶片安装角不得超过图样的规定（投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合该参数的检测报告复印件并加盖投标人公章）；

### b、叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运行，持续时间不少于24h，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹（投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合该参数的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

### 1.6 外观质量：风机表面光滑，不得有气泡、裂缝及厚度不均缺陷，涂层均匀、无剥落、划伤等缺陷，轴承部位不得漏油，焊接处应平整、无气孔、裂纹等缺陷，风机内外表面必须清洁，产品铭牌安装平整、牢固；（投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合该参数的检测报告复印件并加盖投标人公章）

### 1.7 装配要求：叶轮叶片应均匀分布，任意两相邻叶片间的最大弦长偏差应≤3mm；叶轮和机壳的径向间隙应均匀。（投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合该参数的检测报告复印件并加盖投标人公章）

### 2.多效循环化学废气处理装置（废气吸附箱）

### 2.1 排放废气类型为混合废气，处理工艺流程：混合废气→初效过滤单元→无机废气处理单元(复合吸附模块)→有机废气处理单元(活性炭吸附模块)→风机→达标高空排放；

### 2.2 设备需模块化设计处理工艺单元明确，废气处理过程需常温、常压、稳定，无剧烈的能量转换，不产生二次污染；

### 2.3 处理设备截面风速≤1.5m/s，总停留时间≥1.5s：

### 2.4 初效过滤单元：阻拦过滤大颗粒杂物，取出吹扫清理后可重复长期使用；

### 2.5 无机废气处理单元：厚度：≥10mm；材质：B1材质；采用复合吸附剂净化功能，使废气中的无机污染物(主要是酸性物质)经过吸附剂吸附生成中性盐物质而截留于吸附剂中而被去除，无机滤料装填需便于更换；

### 2.6 有机废气处理单元：厚度：≥10mm；材质：B1材质；采用活性炭吸附功能，具有高度发达孔隙结构的多孔材料，大量的微孔和中孔 结构提供了巨大的吸附面积 。当含有有机废气（如苯、甲苯、二甲苯、VOCs 等）的气流通过活性炭吸附层时，被吸附在活性炭孔隙表面，从而实现废气中有机污染物与气体的分离。有机滤料装填需便于更换；

### 2.7 处理设备采用卧式结构(全焊接方式或整体框架)，箱体整体采用≥10mm厚难燃B1级PP材质。废气处理设备选用耐腐蚀材料聚丙烯加工而成，外壳表面清洁、匀称、平整、无划痕、无裂缝、无明显加工缺陷；吸附装置的焊接、管道连接处均应严密，不得漏气；

### 2.8性能：

### 2.8.1 吸附装置应防火、防爆、防漏电和防泄漏吸附装置；

### 2.8.2 主体的表面温度不高于60℃。吸附单元应设置温度指示。

### 2.8.3 吸附单元应设置压力指示和泄压装置，其性能应符合安全技术要求。

### 2.8.4 污染物为易燃易爆气体时，应采用防爆风机和电机。

### 2.8.5 由计算机控制的吸附装置应同时具备手动吸附装置主体的表面温度不高于60℃。

### 2.8.6 吸附单元应设置温度指示。

### 2.8.7 活性炭吸附有机滤料性能：碘吸附值≥800mg/g，四氯化碳吸附率≥40%，水分≤3%，比表面积830㎡/g。

### 2.9 配置：箱体应配备箱体压差。

### 3.风管（矩形风管、圆形风管）

#### 3.1 风管材料

  - 3.1.1 采用V2级阻燃PP材质。

  - 3.1.2 PP 板 A 板加工制作，风管两端外法兰加固两个，内部做十字支撑，满焊连接、≥M8 304 不锈钢螺栓紧固。

  - 3.1.3 风管表面耐污染性能，依据 GB/T17657-2022 4.43 标准。

  - 3.1.4 风管需依据GB/T50243-2016国标标准性能需满足GB/T50243-2016标准规定。

  - 3.1.5 包含但不限于弯头、三通、变径管、天圆地方、法兰及垫料等。

  - 3.2 当排风管道穿越不同防火分区时需设计防火阀，防火阀采用70度常开防火阀。一般情况下，防火阀根据图纸施工；但是施工方应根据现场情况及相应的防火要求设计，安装防火阀。

  - 3.3 所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见《金属、非金属风管支吊架》19K112。

  - 3.4 风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

  - 3.5 安装调节阀、蝶阀（防腐材料制作而成）、70度常开防火阀等调节配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置。

  - 3.6 软管连接。主要用于风管与排风设备间（通风柜，排风口等）的连接。软管两端套在连接的管外，然后用特制管卡或不锈钢抱箍把软管箍紧。

  - 3.7 风管的弯曲半径应等于同一平面矩形风管的边长或圆形风管的直径；最小不应少于200mm。

  - 3.8 风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧。

  - 3.9 现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面，风管接口的连接应严密、牢固；风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm,，垫片不应凸入管，亦不宜突出法兰外。

  - 3.10 风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设。

  - 3.11 风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施，风管穿出屋面处应设有防雨装置。

  - 3.12 风机出口的风管管径只能变大、不能变小，出风口要安装杂物网，偏向上出风时须增加风雨帽。

  - 3.13 中、低压系统硬聚氯乙烯、聚丙烯风管圆形、矩形风管板材厚度（mm）

| 风管直径D | 板材厚度 |
| --- | --- |
| D≤320 | 4.0 |
| 320<D≤800 | 6.0 |
| 800<D≤1200 | 8.0 |

| 风管长边尺寸b | 板材厚度 |
| --- | --- |
| b≤320 | 4.0 |
| 320<b≤500 | 5.0 |
| 500<b≤800 | 6.0 |
| 800<b≤1250 | 8.0 |
| 1250<b | 10.0 |

- 4.通风控制系统

通风控制系统包含配套的排风管道、阀体以及配套的电线电缆、控制单元等。投标人根据以下配置清单要求进行分项报价，配置清单内容如下：

| 序号 | 分项项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频控制柜（新增） | 规格≥600*800*300，排风机控制元件安装柜体（18.5KW一台，15KW一台） | 套 | 2 |  |
| 2 | 变风量碟阀 | 1.基于文丘里喷嘴原理设计 2.本体和法兰一体成型，整体结构牢固可靠 3.全量程控制精度±5% 4. 2路模拟量信号输出/输入：0~10V/4~20mA，同时支持 RS485 及蓝牙通讯 5.控制面板可选机械按键/3.5寸触摸屏，集成：风机远程启动、自动门控制、节能模式转换、日光灯开关控制、报警提示（含蜂鸣器）、报警静音、阀门工作状态、紧急排风功能 6.高精度位移传感器，行程1000 mm 7.响应及平衡时间均小于2秒 8.表面耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准检测， 9.支持远程风机启/停、系统重启、紧急排风 10.免维护、调试方便（支持按键、触摸屏、蓝牙等）。 | 套 | 40 |  |
| 3 | 控制器 | 规格：200PLC，排风机控制程序 | 套 | 5 |  |
| 4 | 通讯模块 | 与远程控制设置通讯组件 | 套 | 5 |  |
| 5 | 扩展模块 | 排风机控制元件 | 套 | 5 |  |
| 6 | 变频器 | 规格：V20-15KW | 套 | 1 |  |
| 7 | 变频器 | 规格：V20-18.5KW | 套 | 1 |  |
| 8 | 管道静压传感器 | 风管压力检测 | 套 | 5 |  |
| 9 | 废气吸附箱压差开关 | 压差检测 | 套 | 5 |  |
| 10 | 风机压差开关 | 压差检测 | 套 | 5 |  |
| 11 | 房间开关 | 8路采集器+电源开关，DC24V,带灯指示 | 套 | 29 |  |
| 12 | 触摸屏 | 规格：工业触摸屏一体机≥21.5寸 配置不低于i5 12代 8+256g（楼道屏幕：显示五套风机及所有通风末端设备运行状态） | 套 | 1 |  |
| 13 | 核心交换机 | 五口万兆交换机 | 项 | 1 |  |
| 14 | 控制信号线 | 规格：RVSP2*1.0，RS485通讯 | m | 1200 |  |
| 15 | 控制信号线 | 规格：RVV6*1.0，关断阀控制 | m | 1440 |  |
| 16 | 控制信号线 | 规格：RVV4*1.0，房间开关控制 | m | 1200 |  |
| 17 | 控制信号线 | 规格：RVVP4*1.0，压力传感器 | m | 150 |  |
| 18 | 阀门电源线 | 规格：RVVP3*1.5，VAV阀门控制AC220V进线 | m | 200 |  |
| 19 | 网络线 | 规格：CAT6，设备TCP通讯 | m | 500 |  |
| 20 | 桥架 | 规格：100*50，控制设线缆桥架 | m | 300 |  |
| 21 | 线管 | 规格：JDG20，设备控制及通讯国标线管 | m | 1200 |  |
| 22 | 利旧变频控制柜 | 3台15KW变频控制柜改造 | 项 | 3 |  |
| 23 | 程序编程、调试 |  | 项 | 1 |  |
| 24 | 70℃防火阀 | 规格：1200*400mm,满焊镀锌材质 | 个 | 1 |  |
| 25 | 70℃防火阀 | 规格：1450*400mm,满焊镀锌材质 | 个 | 3 |  |
| 26 | 70℃防火阀 | 规格：400*320mm.满焊镀锌材质 | 个 | 1 |  |
| 27 | 70℃防火阀 | 规格：1000*400mm,满焊镀锌材质 | 个 | 1 |  |
| 28 | 70℃防火阀 | 规格：550*400mm,满焊镀锌材质 | 个 | 1 |  |
| 29 | 70℃防火阀 | 规格：650*400mm,满焊镀锌材质 | 个 | 1 |  |
| 30 | 70℃防火阀 | 规格：800*400mm,满焊镀锌材质 | 个 | 1 |  |
| 31 | 70℃防火阀 | 规格：900*400mm,满焊镀锌材质 | 个 | 1 |  |
| 32 | 手动调节阀 | 规格：Φ110mm,PP材质 | 个 | 38 |  |
| 33 | 手动调节阀 | 规格：Φ160mm,PP材质 | 个 | 15 |  |
| 34 | 手动调节阀 | 规格：Φ200mm,PP材质 | 个 | 8 |  |
| 35 | 手动调节阀 | 规格：Φ250mm,PP材质 | 个 | 9 |  |
| 36 | 手动调节阀 | 规格：Φ315mm,PP材质 | 个 | 3 |  |
| 37 | 手动调节阀 | 规格：350*250mm,8mm厚PP材质 | 个 | 2 |  |
| 38 | 手动调节阀 | 规格：400*250mm,8mm厚PP材质 | 个 | 4 |  |
| 39 | 手动调节阀 | 规格：400*320mm,8mm厚PP材质 | 个 | 4 |  |
| 40 | 手动调节阀 | 规格：400*400mm,8mm厚PP材质 | 个 | 2 |  |
| 41 | 手动调节阀 | 规格：450*400mm,8mm厚PP材质 | 个 | 2 |  |
| 42 | 手动调节阀 | 规格：500*320mm,8mm厚PP材质 | 个 | 1 |  |
| 43 | 手动调节阀 | 规格：650*400mm,8mm厚PP材质 | 个 | 1 |  |
| 44 | HQS换气扇带止回阀 | 风量:270m3/h,220V/50HZ-30W（卫生间直排换气） | 台 | 12 |  |
| 45 | 出风口加高 | 钢架固定，含：检测平台加高8米 | 套 | 4 |  |
| 46 | 单层百叶风口 | 规格：600*600mm,铝合金材质 | 个 | 33 |  |
| 47 | 防雨百叶 | 规格：Φ315mm,铝合金材质带不锈钢防虫网 | 个 | 3 |  |
| 48 | 风管进、出机组减震软连接 | 1.名称：离心风机进出风口软连接 2.材质：3mm厚软PVC，与离心风机配套 | 个 | 13 |  |
| 49 | 检测口 | 进出各一个 | 套 | 5 |  |
| 50 | 检查爬梯 | 钢架固定，加高10米 | 套 | 1 |  |
| 51 | 开关量电动密闭风阀 | 规格：Φ110mm,PP材质 | 个 | 2 |  |
| 52 | 开关量电动密闭风阀 | 规格：Φ160mm,PP材质 | 个 | 19 |  |
| 53 | 开关量电动密闭风阀 | 规格：Φ200mm,PP材质 | 个 | 9 |  |
| 54 | 开关量电动密闭风阀 | 规格：Φ250mm,PP材质 | 个 | 6 |  |
| 55 | 开关量电动密闭风阀 | 规格：Φ315mm,PP材质 | 个 | 2 |  |
| 56 | 开关量电动密闭风阀 | 规格：Φ400mm,PP材质 | 个 | 1 |  |
| 57 | 液晶面板开关 | 86型风阀角度控制面板，可适配需规开关量执行器并精确设定角度，内置8组定时控制； | 个 | 39 |  |
| 58 | 锥形雨帽 | 规格：Φ700mm,PP材质 | 个 | 1 |  |
| 59 | 锥形雨帽 | 规格：Φ830mm,PP材质 | 个 | 2 |  |
| 60 | 锥形雨帽 | 规格：Φ850mm,PP材质 | 个 | 2 |  |
| 61 | 底座减震器 | 与设备配套 | 个 | 20 |  |
| 62 | 行车道通风管道支架 | 规格：主柱≥100*100*5mm热镀锌方钢；支架≥60*40*3mm热镀锌方钢；含：外刷防锈漆两道、面漆一道 | 套 | 4 |  |
| 63 | 水平风管支吊架 | 规格：Φ10吊杆+40*40角铁；含：焊接成型、打磨除锈、外刷防锈漆两道、深灰色面漆一道；间距1.5m/套 | 套 | 270 |  |
| 64 | 竖向风管支吊架 | 规格：40*40角铁；含：焊接成型、打磨除锈、外刷防锈漆两道、深灰色面漆一道；间距1.5m/套 | 套 | 36 |  |
| 65 | 室外风管及龙门架安装机械台班费 | 层高13米 | 项 | 1 |  |
| 66 | 设备主电源 | 规格：WDZ-YJV-4*10+1*6 | 米 | 319 |  |
| 67 | 软接 | 阻燃软管 | ㎡ | 42 |  |
| 68 | 散热风机动力线 | 规格：WDZ-YJV-4*2.5 | 米 | 56 |  |
| 69 | 设备基础 | 1、尺寸：≥6000*3200*300mm 2、钢筋混凝土基础：C30，现场浇筑 3、规格:设备围挡≥6000*3200，围挡铁墙板≥0.426mm，立柱≥100*100方钢5mm，支架≥60*40方钢3mm，三遍防锈漆 | 套 | 2 |  |
| 70 | 设备基础(在原有基础上扩大） | 1、尺寸：≥7000*3000*300mm 2、钢筋混凝土基础：C30，现场浇筑 3、规格:设备围挡≥7000*3000，围挡铁墙板≥0.426mm，立柱≥100*100方钢5mm，支架≥60*40方钢3mm，三遍防锈漆 | 套 | 3 |  |
| 71 | 危废户外暂存柜电箱移位（目前在新建设备平台中间处） |  | 项 | 1 |  |

4.1 通风柜面风速控制系统工作原理：

4.1.1 实现面风速控制，使其恒定在安全气流值范围内。不管通风设备视窗高度变或遇到外部气流干扰，系统均能自动监测并适时调整，始终保证面风速恒定（0.5 m/s或设定值），且目标风速用户可调；

4.1.2 根据门高传感器的测量值自动计算出需要的风量，从而控制变风量蝶阀的阀体开度来快速实现需要风量的控制，根据流量传感器的检测值与目标风量的偏差进行PID调节，从而精准控制通风柜的面风速；

4.1.3 通风柜视窗、风量，风速超量报警；

4.1.4 不同的实验状况时，可在面板上设置不同的参数；

4.1.5 当出现紧急情况时，开启紧急排风模式将变风量蝶阀开最大排风量，不受面风速控制；

4.1.6 配置MODBUS 标准接口，与自控系统对接。

4.2 排风机变频控制系统：

系统控制原理：采用定静压控制方法，在排风主管道上设置管道静压传感器，并根据排风设备的使用数量，设置相应的管道静压值，通过多段静压控制器和变频器调节风机转速，维持管道静压，从而满足实际需要风量的目的。

4.3 系统特点：

4.3.1 风机变频总风量的精准控制：系统可判定末端的使用数量对应的管道静压的动态设定，实现了风量的精准控制。

4.3.2 控制触摸界面：系统实现图文动态监控系统，数字化的风量设定。

4.4 变频控制柜柜体要求

4.4.1 设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准。

4.4.2 设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象。

4.4.3 接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展。

4.4.4 箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸,不应过大。

4.4.5 DDC箱内控制线应采用汇线槽方式敷设。

4.4.6 防护等级≥IP54。

4.5 变风量蝶阀

4.5.1 基于文丘里喷嘴原理设计

4.5.2 本体和法兰一体成型，整体结构牢固可靠

4.5.3 全量程控制精度±5%

4.5.4  2路模拟量信号输出/输入：0~10V/4~20mA，同时支持 RS485 及蓝牙通讯

4.5.5 控制面板可选机械按键/3.5寸触摸屏，集成：风机远程启动、自动门控制、节能模式转换、日光灯开关控制、报警提示（含蜂鸣器）、报警静音、阀门工作状态、紧急排风功能

4.5.6 高精度位移传感器，行程1000 mm

4.5.7 响应及平衡时间均小于2秒

4.5.8 表面耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准检测，

4.5.9 支持远程风机启/停、系统重启、紧急排风

4.5.10 免维护、调试方便（支持按键、触摸屏、蓝牙等）

4.6 控制器：规格：smart 200PLC，排风机控制程序

4.7 变频器：接收控制器的信息，可改变排风机的频率，使总风量增大或减少

4.8 管道静压传感器：安装在排风机主管上，用来测量管道内外的压差

4.9 压差开关：活性炭箱和风机压差检测

4.10 房间开关：暂定8路采集器+电源开关，DC24V,带灯指示，房间关断阀控制

4.11 触摸屏

规格：工业触摸屏一体机≥21.5寸 配置不低于i5 12代 8+256g（楼道屏幕，显示所有风机及所有通风末端设备运行状态）。

4.12 核心交换机

规格：五口万兆交换机

### 4.13 风量调节阀（手动调节阀、开关量电动密闭风阀）

4.13.1 阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求；

4.13.2 阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向；

4.13.3 截面大于1.2m2的风阀应实施分组调节；

4.13.4 电动调节风阀的执行机构及联动装置的动作应可靠，其调节范围及指示角度应与阀板开启角度相一致。

4.13.5 所有调节阀在任何操作状态下，不能产生震动或声响。

4.13.6 风管止回阀叶片吹起侧需有足够长的直管段，确保叶片吹起不受挡，不卡住。调节阀，防火阀安装前须检验其灵活性和可靠性，保温时切忌影响阀柄阀杆运动，注意其阀柄操作方便检修可能。

### 4.14 HQS换气扇带止回阀

### 风量:270m3/h,220V/50HZ-30W

### 4.15 单层百叶风口

4.15.1 百叶风口应由铝合金材料制作，颜色按装修图要求选用。

4.15.2 所有百叶风口须为易装拆型，能方便从管道拆除以对管道内的附件作检修。

4.15.3 风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦，定位后应无松动现象。

### 4.16 液晶面板开关

采用86型风阀角度控制面板，可适配需规开关量执行器并精确设定角度，内置8组定时控制。

# 第三部分：恒温洁净系统设备

## 一、标准或依据

《民业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

《建筑设计防火规范》[2018版] （GB50016-2014)

《洁净厂房设计规范》 GB50073-2013

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

《生物安全实验室建筑技术规范》 GB50346-2011

《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008

《高效空气过滤器》GB/T13554-2008

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

## 二、技术参数要求

## 1.洁净系统配套设备

洁净系统配套设备包含彩钢板立板、顶板、PVC地面、透视窗、平板灯、FFU过滤单元以及配套的电线电缆等。投标人根据以下配置清单要求进行分项报价，配置清单内容如下：

| 序号 | 分项项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻镁彩钢板S=5公分立板 | 1150企口-钢板厚度0.476mm双面白灰-双面覆膜 | 313.11 | ㎡ | 含制作安装 |
| 2 | 玻镁彩钢板S=5公分顶板 | 1150企口-钢板厚度0.476mm双面白灰-双面覆膜 | 121.73 | ㎡ | 含制作安装 |
| 3 | PVC地面 | 厚度：≥2.0mm，同质透芯，含：地面自流平 | 90.4 | ㎡ |  |
| 4 | 透视窗 | 规格：1200*900，直角视窗，5mm厚钢化双层中空玻璃视窗 | 2 | 扇 |  |
| 5 | 透视窗 | 规格：2100*900，直角视窗，5mm厚钢化双层中空玻璃视窗 | 2 | 扇 |  |
| 6 | 铝型材配件 | 圆弧、三通、二通、地槽铝、门料等 | 434.84 | ㎡ |  |
| 7 | 配套紧固密封件 |  | 121.73 | ㎡ |  |
| 8 | 大圆弧立柱 |  | 42 | 米 |  |
| 9 | 检修口 | 规格：≥600*600 | 5 | 个 |  |
| 10 | 顶板开孔 | 规格：≥1175*575 | 1 | 项 |  |
| 11 | 平板净化灯 | 规格：≥1200*300mm，含：平板开关 | 13 | 盏 |  |
| 12 | FFU过滤单元 | 外部尺寸:≥1175*575*220（W*D*H),材质:304不锈钢 ,滤网尺寸:1170*570*50（W*D*H),滤网效率:99.99%@0.3um,风速：0.38-0.56m/s@125pa,风量：14-20.6CMM，噪音：49-56dBA,滤材：超细玻璃纤维滤纸，马达：五段四速，电源：AC，1Φ，220V，50Hz，耗电量：150W | 7 | 台 |  |
| 13 | 空调冷媒铜管及保温 | 规格：≥Φ6.57mm/≥Φ16mm(包括保温套管) | 37 | 米 |  |
| 14 | 空调冷媒铜管及保温 | 规格：≥Φ12.7mm/≥Φ19mm(包括保温套管) | 59 | 米 |  |
| 15 | 温控器 | 液晶开关 | 2 | 个 |  |
| 16 | 室外机固定架 | 304不锈钢外机支架 | 2 | 套 |  |
| 17 | 室外机电缆 | 规格：YJV-5*4 | 38 | 米 |  |
| 18 | 室外机电缆 | 规格：YJV-5*6 | 39 | 米 |  |
| 19 | 控制电缆 | 规格：KVVP 2*1.0mm2 | 4 | 卷 |  |
| 20 | 照明电源线 | 规格：BV2.5 | 3 | 卷 |  |
| 21 | 插座电源线 | 规格：BV4 | 2 | 卷 |  |
| 22 | 线管 | 规格：DN20 | 120 | 米 |  |
| 23 | 墙体普插 | 规格：10A二三孔插座，含底盒 | 16 | 个 |  |
| 24 | 室内机吊装 | 规格：≥100*100mm镀锌方钢；做三角吊架侧面承重墙生根 | 2 | 套 |  |

- 1.1 隔墙（机制彩钢玻镁板）：

1.1.1 规格：0.476*1150*50*C（mm）长度：根据要求定尺；材质：彩钢芯材；

1.1.2 安装结构：承插式拼接；

1.1.3 配件说明：配套洁净铝材；

1.1.4 封胶密封。

- 1.2 顶板（机制彩钢玻镁板）：

1.2.1 规格：0.476*1150*50*C（mm）长度：根据要求定尺；材质：彩钢芯材；

1.2.2 安装结构：承插式拼接（T梁）；

1.2.3 配件说明：配套洁净铝材；

1.2.4 封胶密封。

- 1.3 PVC地面

本项目为洁净环境区域，地面全部采用抗菌、防霉、防火、耐磨PVC卷材地面。地板之间采用原厂同色焊条焊接，无缝处理，地面与墙体连接处采用圆弧直接上墙100mm，连接处光滑、无死角、不积尘、易清洁。

地板材质技术参数要求：

产品名称：塑料地板（同质透心塑料地板或同质透心卷材地板）

1.3.1 地板总厚度：2.0mm

1.3.2 地板耐磨等级：T级

1.3.3 地板防火等级：B1级

1.3.4 地板色牢度≧6级

1.3.5 残余凹陷度小于0.03mm

1.3.6 有害物质（氯乙烯单体、挥发物、可溶性重金属）限量检测：ND符合

1.3.7 通过建筑材料燃烧或分解的烟密度试验，最大烟密度小于70，烟密度等级（SDR）小于60级；（投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合该参数的检测报告复印件并加盖投标人公章）

1.3.8 旋转辊筒式耐磨性能检测，相对体积磨耗量小于100mm³；（投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合该参数的检测报告复印件并加盖投标人公章）

1.3.9 具有医用抗菌效果，对白色念球菌、肺炎克雷伯氏菌具有99%以上抗菌率（减少率）；（投标人须提供经国家认可（具有 CMA 或 CNAS 标识）的第三方检验检测机构出具符合该参数的检测报告复印件并加盖投标人公章）

1.4 透视窗

窗户均采用双层钢化玻璃固定窗（单面5mm钢化玻璃+单面5mm钢化玻璃），内部真空。玻璃表面与两边墙板平齐。双玻中间应设有防潮吸湿剂；窗与墙面平滑连接，无死角；窗结构要充分考虑对空气和水汽的密封。

1.5 平板净化灯

1.5.1 灯具及光源:所有灯具均采用LED平板净化灯，吸顶式安装；

1.5.2 照度及照明功率密度要求：

按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB5O034-2024执行标准如下：

表一：主要各功能场所照度、照明功率密度值的标准

| 房间或场所 | 照度标准值（Lx） | 照明功率密度限制（W/m²） |  |  | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目标值 | 正常值 |  |  |
| 实验室 | 300 | ≤9.0 | ≤8.0 | ≤9.0 | 19 | 80 |
| 门厅、库房 | 200 | ≤6.5 | ≤5.5 | ≤6.5 | 19 | 80 |
| 会议室、办公室 | 300 | ≤9.0 | ≤8.0 | ≤9.0 | 19 | 80 |
| 走道 | 100 | ≤4.5 | ≤4.0 | ≤4.5 | 19 | 80 |

1.6 FFU过滤单元

  - 外部尺寸:≥1175*575*220（W*D*H),材质:304不锈钢 ,滤网尺寸:1170*570*50（W*D*H),滤网效率:99.99%@0.3um,风速：0.38-0.56m/s@125pa,风量：14-20.6CMM，噪音：49-56dBA,滤材：超细玻璃纤维滤纸，马达：五段四速，电源：AC，1Φ，220V，50Hz，耗电量：150W。

1.7 电缆

采用国标YJV系列铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

1.8 电线

采用国标BV系列铜芯聚氯乙烯绝缘电线。

2.直流变频风管式空气调节机组

  - 2.1机组采用热泵型。机组可以满足制冷、制热工况。

  - 2.2采用R32环保制冷剂，避免破坏臭氧层，达到更加环保的目的。

  - 2.3室外机采用直流变频压缩机,效率大幅改善，整机能效比得到提高，能耗更低。

  - 2.4智能化霜，机组在制热运行过程中，受室外环境温度、负荷情况、运行时间因素的影响，结霜程度会随之不同。 通过实时检测系统运行参数，智能判断霜层厚度、系统高压以及换热器脏堵情况，确定化霜时机。

  - 2.5智能控制：液晶温控器。

  - 2.6 室内机采用直流电机，低噪音运行，节能效果显著提高。

  - 2.7 室内机结构紧凑，适合各种高度空间安装，灵活选择不同的回风方式。

  - 2.8 根据现场情况需配备管道（与FFU过滤单元对接，管道报价需包含在空调单价内。

  - 3.恒温洁净室环境要求

  - 3.1温度要求22℃±2℃；

  - 3.2 洁净度要求十万级。

包2：中南大学

空调采购项目技术参数

1.技术要求

| 序号 | 分项项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式空调机 | 1.制冷量：≥3510（150-5210）W 2.制热量：≥5010(150-6770)W+1000W(PTC) 3.功率：≥1.5P 4.配备不锈钢设备外墙支架及专用漏电开关 5.最大输入功率：≤2870W 6.根据现场情况需加长管道数量，管道报价需包含在空调单价内 7.全年能源消耗效率（APF）≥5.27 | 台 | 38 |
| 2 | 壁挂式空调机 | 1.制冷量：≥5050(500-7200)W 2.制热量：≥7220(700-8640)W+1200W(PTC) 3.功率：≥2P 4.配备不锈钢设备外墙支架及专用漏电开关 5.最大输入功率:≤3796W 6.根据现场情况需加长管道数量，管道报价需包含在空调单价内 7.全年能源消耗效率（APF）≥4.81 | 台 | 19 |
| 3 | 壁挂式空调机 | 1.制冷量：≥7300(800-9220)W 2.制热量：≥9770(800~11390)W+1300W(PTC) 3.功率：≥3P 4.配备不锈钢设备外墙支架及专用漏电开关 5.最大输入功率:≤5040W 6.根据现场情况需加长管道数量，管道报价需包含在空调单价内 7.全年能源消耗效率（APF）≥4.52 | 台 | 16 |
| 4 | - 柜式空调机 | 1.制冷量：≥7350(900-9200)W 2.制热量：≥9800(1400-11450)W+2100W(PTC) 3.功率：≥3P 4.配备不锈钢设备外墙支架及专用漏电开关 5.最大输入功率:≤5840W - 6.根据现场情况需加长管道数量，管道报价需包含在空调单价内 - 7.全年能源消耗效率（APF）≥4.42 | 台 | 9 |

2.设计规范及技术参数要求

2.1标准或依据

GB/T 5773-2016        容积式制冷压缩机性能试验方法

JB/T4330-1999         制冷空调设备噪声的测定

GB 50243-2016         通风与空调工程施工质量验收规范

2.2设备技术参数及要求

2.2.1核心性能要求

产品类型：采用直流变频技术的分体式空调，室内机依安装场景及冷量需求配挂机或柜机，室外机为对应匹配型号的风冷热泵型。

环保与认证：采用环保R32制冷剂，产品需取得中国能效标识证书（能效等级不低于2级），并提供国家级第三方权威机构出具的产品性能检测报告（附相应证书及检测报告）。

运行范围：室外机宽温域运行，制冷运行范围不低于 - 5℃~48℃，制热运行范围不低于 - 15℃~24℃，极端气候区域使用机型制热范围延伸至 - 20℃及以下（附厂家技术文件）。

噪音控制：室内机噪音符合国标，挂机额定制冷工况下噪音值≤45dB (A)，柜机额定制冷工况下噪音值≤55dB (A)；室外机额定制冷工况下噪音值≤58dB (A)（白天），附国家级第三方噪音检测报告。

2.2.2功能配置要求

室外机功能：

具备风扇防逆转保护功能，启动时校验风扇转向，避免逆风启动损坏风机。

具备防雷击保护功能，通过电气设计优化防护高电压冲击，减少核心部件损坏风险。

具备智能除霜功能，根据环境温度与结霜情况自动调节除霜时机，保证制热稳定性。

具备掉电记忆功能，断电后自动存储运行参数，重新上电后恢复原有运行状态。

具备压缩机过载、过流、高压保护功能，确保机组安全运行。

室内机功能：

挂机、柜机均配备可清洗空气过滤网，具备基础防尘净化能力。

具备多风速调节、风向自动摆动功能，保证室内温度均匀。

柜机具备独立除湿模式，除湿量符合产品标称参数。

配备液晶显示控制面板或支持遥控器操作，功能标识清晰，操作便捷。

2.2.3冷媒管及管线配置要求

冷媒管材料与连接

冷媒管道采用脱氧化磷无缝铜管及原厂专用接头，管径规格严格参照所选品牌设备技术手册的配管要求，根据室内外机型号及连接长度匹配对应壁厚的铜管。

铜管外观质量符合要求，外表面光滑清洁，无分层、砂眼、裂纹、粗划痕及绿锈等缺陷，截面圆度和同心度良好。

冷媒管道连接严禁使用T字接头，采用承插式焊接，焊接过程进行氮封保护（充入氮气压力0.02~0.05MPa），防止铜管内壁氧化。

管道布置与安装

冷媒管走向尽量短直，减少弯折次数，转弯处采用煨弯处理，弯曲半径不小于铜管直径的3倍，避免出现死弯。

室内外机连接管长度符合厂家技术要求，挂机单台连接管最长不超过15米，柜机单台连接管最长不超过20米，室内外机垂直高差挂机不超过5米，柜机不超过10米，超出范围需提供厂家技术确认文件。

管道安装采用吊架或支架固定，支架材质选用不锈钢材质，做法参照国标《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016要求，确保牢固可靠。

支吊架间距符合规定：管径≤19mm时间距不大于1.2米，管径22~28mm时间距不大于1.5米，管径≥35mm时间距不大于2.0米；支吊架必须置于保温层外部，穿过支吊架处需采用保温支撑或垫木隔离，防止冷桥产生。

管道试验与处理

管道焊接完成后进行气密性试验合格后进行系统抽真空处理，采用双级真空泵抽真空至绝对压力≤50Pa，保压30分钟压力回升≤10Pa，确保系统内无空气残留。

冷媒管外表面采用B1级橡塑保温材料进行保温，挂机连接管保温层厚度不小于15mm，柜机连接管保温层厚度不小于20mm；保温层需完整包裹管道及接头，接缝处用专用胶带密封，确保保温层外表无结露、滴水现象。

2.2.4其他管线要求

空调电源线路敷设符合电气设计规范，楼内电源管线采用暗敷方式，导线规格根据机组额定电流匹配：1.5匹及以下挂机采用≥2.5mm²铜芯线，2匹及以上柜机采用≥4mm²铜芯线。

电源线路需单独设置回路，配备相应规格的漏电保护器（动作电流≤30mA，动作时间≤0.1秒），接地电阻≤4Ω，电气线路绝缘电阻≥2MΩ。

冷凝水管采用UPVC管，管径不小于φ20mm，坡度≥1%，坡向排水口，不得出现倒坡；管道连接需密封严密，完成后需做闭水试验，确保无渗漏。

3 辅助要求

保温材料、铜管、支架等辅材需提供生产厂家合格证书及国家质量检测证书，确保材料质量符合相关标准。

管道布置需结合甲方提供的图纸进行深化设计，穿墙孔需采用防水套管保护，孔洞间隙用防火泥封堵，防止渗水及漏风。

安装单位需依据空调制造商提供的技术文件进行配管选型及施工，并提供选型计算书及施工方案供招标单位复核。

所有设备及辅材的安装施工过程需符合《家用和类似用途空调器安装规范》GB17790-2018及相关国家、行业标准要求。