- 新型高特异性分子影像技术开发激励源：

- 全一体化设计，全自动计算机波长调谐；

- 泵浦光，倍频光，闲频光同口输出，可软件控制切换；

- 泵浦波长：532±10nm；

- 最大泵浦能量：≥400mJ ；

- 重复频率：≥10Hz；

- 脉冲宽度：5～10ns；

- 波长调谐范围：680～950nm（信号光）、1200～2400nm (闲频光)@ 532nm泵浦；

- 可切换输出 1064nm激光；

- 全波长调谐时间：≤50ms；

- 脉冲能量：≥80mJ；

- 能量稳定性：≤5%RMS@700-900nm；

- 线宽：≤20 cm-1；

- 泵浦灯管寿命：≥7千万次；

- 冷却方式：水冷；

- 软件控制波长和能量输出；

16. 实时能量和波长监测反馈功能，可实时提供每个输出脉冲的波长和能量数据，波长监测分辨率≤0.5nm，能量监测分辨率≤0.5mJ；

17. 具备连接光声DAQ和超声光声开发平台的实时通信控制接口，可由上位机实时控制激光脉冲能量和变波长输出，具有数据融合功能，数据采集设备获得的每帧数据中包含激发该帧数据的激光脉冲的能量和波长信息；

18. 运输抗振要求：激光器装配使用（非出厂时包装状态）后满足物流运输随机振动测试要求，振动测试后波长无偏移，能量无衰减，系统可正常工作；

19. 激光器在长宽高各方向尺寸≤600 mm ×500 mm ×160mm；

20. 电磁兼容性要求 ：激光器出光运行时无影响光声 DAQ和超声光声开发平台正常采集工作的电磁干扰，引入电磁干扰噪声≤2nV/rtHz，须提供测试试验记录证明。

21.具有光纤快插接口：可自由插拔光纤插头，且拔出后自动封闭光路实现内部防护。