深海平台模拟实验装置技术参数

一、设备用途
深海平台模拟实验装置釜是可以根据试验需要、具有多功能的试验平台，其核心功能是模拟高静水保载压力（促进离子渗入/破坏钝化膜）、高盐度（强腐蚀）、低氧水体（减缓钝化膜生成）、温度变化、洋流作用和潜-浮过程交变应力（腐蚀疲劳）等因素耦合作用复杂多变的深海服役环境，用于评估材料在上述服役场景下的力学性能和失效机理，助力深海高性能材料的设计与研发。
二、设备组成

1、高压釜：采用耐压防腐蚀材料，可承受最大围压30.0 MPa，且适用不同盐度海水服役环境。

2、电液伺服加载系统：由智能伺服油源和伺服油水体积压力驱动器组成。

① 智能伺服油源：主要由油箱、伺服阀、伺服电机油泵机组、吸（回）油滤油器、高压滤油器、单向阀、溢流阀、差压溢流阀、换向阀、液位计、空气滤清器、冷却器等元件组成，该油源需具备液位欠位自动报警、滤油器堵塞报警、油温自动控制、启动低高压自动转换、过载溢流、过载保护等完善功能。

② 伺服油水体积压力驱动器：通过油泵电机将高压油输入到伺服油水体积压力驱动器油腔内，推动活塞将试验用介质进行加压，输到高压釜内对试件加载（围压）。

3、测量控制系统：包括全数字闭环控制器和压力与位移传感器。
① 全数字闭环控制器：实现系统参数的控制量在线精密的闭环控制，实现包括流量控制、阶梯压力控制、恒压控制。等速加卸荷、恒力、恒位移等功能。
② 压力与位移传感器：用于监测反馈围压压力。
4、电气拖动装置：由电气柜和电气开关等组成，是对伺服加载系统供电的控制操作装置。具有对供电系统的过电压、过电流、过热保护，对测控系统的力、位移超限保护，对液压系统的压力保护、油温保护、油路堵塞保护，以及对温度控制系统的超限保护等多种保护功能。
5、计算机和数据处理系统由计算机、打印机和数据处理软件三部分组成，实时监控高压釜内压力。

① 计算机：CPU I7，运行内存32 GB，硬盘1 T，显示器23寸；

② 打印机：激光打印机输出结果；

③ 控制和数据处理软件：试验软件可按程序自动加载，绘制曲线。软件具备报告生成功能，并能够动态回放实验数据。具备块波编辑功能，可进行斜波、周期、保持和模式切换，可拖放正弦波、三角波、方波、梯形波、谱加载、多步程序等所需波形，具备报告生成功能，并可进行数据回放。

三、技术参数：

1、压力釜承力范围0 ~ 30.00 MPa可调（精度± 0.01 MPa），内部尺寸≥20.0 L，内径≥300 mm，深度≥280 mm（提供结构原理图和实物图）；

2、试件最大围压≥30.0 MPa且适用不同盐度海水服役环境（0.0‰≤盐度≤100‰）模拟实验；

3、加-卸压速率≥4.0 MPa/min（精度±0.1 MPa/min）；

4、压力釜材料确保与腐蚀介质接触的构件足够耐蚀（海水、氯化钠溶液）、耐压，35‰盐度25 MPa保压30天，无肉眼可见的腐蚀现象；

5、设备循环加-卸压周次：≥10万次；频率：0.01~1 HZ；

6、伺服控制系统：全数字闭环控制，可以进行压力伺服控制；

7、配备防护措施；

8、试验温度在0 ~ 30 ℃温度内可恒定（精度± 1 ℃）；

9、1年内腐蚀仓的失重率低于0.1%；

