技术参数

| 核心技术参数 | 设备1 8通道微量热仪 | 1.工作条件 1.1使用温度范围：10 ℃～35 ℃； 1.2使用湿度范围：≤80%； 1.3工作电压：220 V±10%，50 Hz。 2.技术指标 2.1恒温槽 2.1.1量热通道：≥8； 2.1.2温度范围：5 ℃～90 ℃； 2.1.3恒温槽类型：空气介质； 2.1.4恒温槽稳定性：±0.001 ℃； 2.1.5温度准确性：±0.15 ℃； 2.1.6样品最大尺寸：20 mL； 2.2量热计指标 2.2.1检测限：≤2 μW； 2.2.2短期噪音水平：＜1 μW； 2.2.3热焓精度：≤0.1%； 2.2.4每个量热计单独包含样品位和参比位，共至少8+8通道，24小时基线水平； 2.2.5漂移：＜5 μW； 2.2.6偏离：＜2 μW； 2.2.7误差：＜6 μW； 2.2.8至少配具有1个马达混合安瓿瓶功能。 3.操作软件 3.1软件整体包含设备、实验操作、结果和数据文件、报告等模块； 3.2软件分析模块包括溶解热、配位结合、配位结合模拟、比热、相容性、动力学、阿伦尼乌斯、比热验证、STANAG 4582标准等 4.配置清单 4.1微量热仪主机1台 用于毫瓦级别灵敏稳定热流测试。包括两个20ml微量热计。自动温度调节器使用循环空气和高级自校准系统保证稳定的温度(+/- 0.02 K)。 4.3标准耗材1套 包括20毫升一次性玻璃安瓿452个，一次性玻璃安瓿500个盖子，一个调整工具，一个卷曲工具和20个提取器； 4.4 20 mL混合搅拌马达1只； 4.5 用于混合安瓿瓶的20ml一次性搅拌器2包，每包50只； |
| --- | --- | --- |
|  | 设备2 不间断电源UPS | 不间断电源，容量≥1000VA/800W，输入：220VAC，50HZ，输出：220VAC，50HZ |