大容量高效离心机

1、最高转速≥30000 rpm，最大相对离心力≥110000 xg，最大工作通量4x1000 mL；

2、控制面板采用≥15寸触幕式液晶显示屏；

3、具备中文操作界面；

4、可使用手机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作；

5、主机内置即时运行曲线图功能，可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程；

6、具备历史结果查询、分类筛选及数据导出、打印功能；

7、具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机，并可设置三个级别，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理；

8、仪器具备动态惯量检测功能，以在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算以保证仪器的安全运行；

9、采用可变磁阻驱动系统，以将升/降速度时间缩短一半；

10、具有智能化的减磨系统，减少风阻，以加快达到最高转速，增长转头寿命；

11、具备转头管理功能，提高操作安全性；

12、样品容量不平衡容忍度≤5% ，可“目视平衡”；

13、加/减速档位设定：11/12 档位；

14、时间设定：设定上限≥99小时，或有连续时间运行 (HOLD) 选择；

15、区带/连续流操作界面以流程图显示；

16、安全操作功能包括转头不平衡检测、超速保护、超温保护等。有生物安全转头及样品分离袋可供选择；

17、转头为钛合金或者铝合金材质；

18、每台主机配置要求：

定角转头（1个）：离心容量 8*50 mL，最高转速可达30000 rpm,离心力≥108860xg，κ因子≤280。

定角转头（1个）：离心容量 6*250 mL。最高转速可达16000 rpm，离心力≥38400xg，κ因子≤1090。

定角转头（1个）：离心容量 24*15 mL。最高转速可达25000 rpm，离心力≥74200xg。κ因子≤265。

19. 台式冷冻离心机：主机最高转速≥13,500 rpm，主机最大离心力≥20,412 g，配水平转子1个，4 x 4 微量滴定板或 4 x 1 深孔板适配器1套，4 x 25 x 10 mL 六角形吊桶适配器1套。