运动心肺测试仪技术参数

1、流量传感器:双向数字涡轮式，流速范围：≥0-16L/S；分辨力：≤4ml；通气量范围：5-300L/min；精确度：±3%；

2、氧传感器: 顺磁（需附产品检验报告证明或原厂技术白皮书）以保证长期使用后氧分析器的精确性，无需定期更换，减少长期使用成本。范围：0-100%O2；精确度：±0.03%；

3、二氧化碳传感器：红外数字式；范围:0–10%；精确度: ±0.03%

4、气体采样: 采用一口气法，并可扩展自适用物理混合室法，以保证在不同状态下数据采样的稳定性和准确性。（需附实机界面图或原厂技术白皮书证明）

5、环境传感器:温度范围:0-50ºC；气压范围:400-800 mmHg；湿度范围:0-100%；精确度:±0.003%

6、具备间接测热法能量代谢和营养评估功能，用以辅助制定运动计划和训练处方等。

7、具备运动训练区域功能：可作为训练计划进展和周期安排的指南，通过定期评估每个训练内的表现随时跟踪训练进展并相应的调整训练计划；提供评估成绩趋势的重要工具，预防受伤、避免随意或过高强度的训练；可根据VO2Max、VO2Reserve和HRMax参考值设置区域。（需附原厂技术白皮书或实机界面图证明）

8、具备最大脂肪分析功能，可分析最大脂肪氧化率，并根据训练区域分析界定运动强度范围避免运动损伤，辅助制定运动训练方案提升运动耐力。

9、具备能量平衡分析功能，能量平衡以图表形式显示，包括生活方式、锻炼活动、静息能量消耗、食物摄入量以以及体重预测图。（需附原厂技术白皮书或实机界面图证明）

10、运动心肺功能测定： VO2、VCO2、VE、TI、TE、Ttot、Vt、FetO2、FetCO2、FeO2、FeCO2、VD/Vt、PetCO2、PetO2、VE/VO2、VO2/HR、VO2/kg、RQ、VT1\LT1、VT2\LT2、METS、VO2max、VO2@ VT1\LT1、VO2@ VT2\LT2、BR、VO2/HR、REE ……

11、常规肺功能测定：FVC、SVC、MVV、FEV1、PEF、PIF、FEV1/FVC%、FEV1/VC%、FEF25-75%、Vmax25%、Vmax50%、Vmax75%、FET100%、VEXT、FIVC、EVC、ERV、IRV、VE、Rf、Vt、Ti/Ttot

12、心率HR、HRmax、心输出量CO

13、实时静息能量代谢测试（非手动输入值）：RMR、VO2、VCO2、RQ、FAT、CHO..

可携带式气体代谢遥测仪技术参数

1. 技术参数

1.1 流量传感器：双向数字涡轮式（流量范围：0－16L，通气量范围：0－300L/min ，精确度：±2%，流速阻力：<0.6cmH2O/L/S @ 14L/S）

1.2 氧传感器：电化学（精确度：±0.05% Vol，氧分析器范围：0-25%）

1.3 二氧化碳传感器：数字红外线（精确度：±0.05% Vol，二氧化碳范围：0-10%）

1.4 主机接收功能：蓝牙遥测接收功能，非无线电接收方式，减少信号干扰。

1.5 主机存储量：存储能力可达2,048,000次及以上呼吸，并可扩展SD卡存储使用

1.6. 主机内置充电电池，体积小可拆卸，可以连续使用4小时及以上。

1.7 主机系统重量（含电池）≤950g

1.8 气体采样方式采用智能双重代谢采样技术（一口气法和微型动态混合室法），以保障不同强度运动状态下数据采样的稳定性和准确性。（需附原厂技术白皮书或实机界面图证明）

1.9 自带≥3.5寸触摸显示屏：可直接在主机上进行触屏操作

1.10 主机自带≥4个防水操作按键，直接通过按键操作可完成测试，无需电脑也能独立使用。

1.11 人体工程学设计背带支架，将主机固定在人体背部，并可根据体格进行调整，不会对人体的肩部和手臂的活动造成影响。

1.12 主机内置3D全球定位系统（定位精度： ≤2.5米，速度精度：<0.1米/秒）

1.13 符合≥IP54防护等级要求，防尘、防水设计，可在户外不同气候环境下进行测试。（需附原厂技术白皮书和防护等级证明文件）

1.14 具备最大脂肪分析功能、运动训练区域功能，可分析最大脂肪氧化率，并根据训练区域分析界定运动强度范围避免运动受伤，辅助制定运动训练方案提升运动耐力；具有标准Wasserman9宫图显示，可自动评估最大摄氧量、无氧阈等。（需附实机界面图证明）

2. 测量参数

2.1 运动心肺功能测试：VO2、VCO2、VE、TI、TE、Ttot、Vt、FetO2、FetCO2、VE、FeO2、FeCO2、VD/Vt、PetCO2、PetO2、VE/VO2、VO2/HR、VO2/kg、RQ、VT1\LT1、VT2\LT2、METS、VO2max、VO2@ VT1\LT1、VO2@ VT2\LT2、BR、VO2/HR、REE ……

2.2 遥测心率：HR、HRmax……

2.3 全球定位系统测定：Long、Lat,、GPS Altitude、GPS Speed、GPS Dist….