一、X射线光源

技术参数

1、X射线光源

1.1 靶材类型：Al靶，能量为1486.6 eV

1.2 具备微聚焦功能，光斑大小可通过聚焦功能调节

1.3 需兼容实验室已有的单色器，与单色器配合使用，实现单色化X射线的产生

2、X射线光源控制单元

2.1可实现最大功率≥1 kW

2.2阳极可实现最大电压≥15 kV

2.3集成电弧保护以保证阳极寿命

2.4集成安全电子系统，保证设备运行和操作人员安全

2.5配置与X射线光源之间所需的接线

3、循环水冷隔离控制单元

3.1与光源控制器单元联合使用，对X射线光源的循环冷却水的水温、流量、水压等运行状态进行控制

3.2可实现软件自动控制与预警提示互锁，确保水冷机开启之后再开X射线源

3.3可测量最大工作水压范围≥10 bar

二、微聚焦紫外光源

技术参数

1.	微聚焦紫外光源

1.1惰性气体放电型紫外光源，需兼容实验室已有的ARPES系统使用

1.2具有微聚焦光学设计，最小光斑尺寸≤100 μm

1.3 HeI能量光谱条件下，光通量 ≥ 1 x1014 photons/ s•mm2

1.4灯丝寿命≥5000小时

1.5光源分辨率：半峰宽FWHM ≤ 2 meV

1.6适用于所有惰性气体，如氦气、氖气、氩气、氙气等

2.	微聚焦紫外光源控制单元

2.1配套紫外光源控制单元，阳极的电压可控制范围≥0 ~ 150 V，电流可控范围≥ 0 ~ 3 A

2.2灯丝工作电压可控范围: ≥0 ~ 4 V

2.3完全通过软件控制，并集成联锁控制功能

3.	微聚焦紫外光源进气系统

3.1配备高精度特高压进气阀、压力调节器

3.2配备带角阀的t型件，用于清洗气体管道