动态细胞监测系统技术要求

一、采购内容01—动态细胞监测系统

（一）设备信息

1.设备名称：动态细胞监测系统

2.数量：1套

（二）用途、功能和参数要求

1.用途要求

动态细胞监测系统能够用于长时程动态实时监测活细胞，在培养箱中进行长时间自动成像，采用非侵入式的检测方法，捕捉活细胞形态细节的实时改变和细胞反应的峰值与时效，对细胞进行定量分析，突破传统的终点法限制。可同时对6块96/384微孔板中细胞样本实时观测细胞生长过程，满足高通量需求，方便多人同时开展不同的实验；可获得每个时间点的照片、数值、曲线、影像等资料，为细胞生长发育、细胞周期调控、肿瘤细胞侵袭与迁移、免疫细胞杀伤、免疫细胞化学、干细胞分化与编辑、细胞凋亡、3D肿瘤球、血管生成与抑制、神经生长及退行、细胞共培养、药物评价、基因编辑与转染效率分析等多种应用提供丰富可靠的数据支持。

- 功能要求：

动态细胞监测系统可实现对细胞的长时间的活细胞动态成像与分析。对样品板中细胞样本进行长时间明场和荧光成像，捕捉活细胞形态细节的实时改变。配置多应用软件分析模板，通过成熟的细胞分析模型，可对细胞进行自动化/高通量的定量分析，捕捉细胞反应的峰值与时效，突破传统的终点法限制，在细胞迁移、干细胞分化、细胞凋亡、免疫肿瘤杀伤、细胞毒性、细胞吞噬、癌细胞转移、细胞增殖、神经生长及退行、细胞共培养等实验中有广泛应用。

(二) 技术参数要求

1. 动态细胞监测系统主机

1.1功能模块：机器同时包含倒置荧光、普通明场、彩色明场、相差、非标记成像模块；紫外-可见吸收光、荧光强度、化学发光检测模块；长时间活细胞培养模块；双自动加样模块；全自动划痕模块；自动化八通道孵育模块；高内涵分析软件。（提供官网或彩页证明）

1.2成像模块

1.2.1 大视野相机：CMOS成像，灰度≥16 bit，≥500万像素。

1.2.2 成像方法：具备单色成像、多色成像、蒙太奇、时间延迟、Z轴叠加成像方法。

1.2.3 聚焦方式：具备激光自动聚焦，快速聚焦，减少光漂白，样品观察和实时焦面校正补偿同时进行，互不干扰。（提供软件设置或官网照片证明）

1.2.4 光源：普通明场、彩色明场、相差、非标记成像光源采用白色LED；不同荧光通道使用不同的LED光源。

1.2.5 荧光成像通道：≥4位，成像通道由LED和滤光片组成，具备≥18种成像通道可选配，可定制成像通道；在国内有成像通道库，≥18种成像通道可借调二周。（通道数提供官网截图或照片证明，借调提供邮件或物流证明）

1.2.5.1 DAPI通道：365 nm LED，激发：377/50，发射：447/60，二向色镜：409；

1.2.5.2 GFP通道：465 nm LED，激发：469/35，发射：525/39，二向色镜：497；

1.2.5.3 RFP通道：523 nm LED，激发：586/15，发射：647/57，二向色镜：605。

1.2.6 物镜

1.2.6.1 物镜孔位：机载物镜孔≥6位，可同时安装≥6个物镜（提供软件设置或官网截图证明）

1.2.6.2 1.25x平场复消色差物镜一个，NA值≥0.04；

1.2.6.3 4x平场半复消色差物镜一个，NA值≥0.13；

1.2.6.4 10x平场半复消色差物镜一个，NA值≥0.3；

1.2.6.5 10x平场半复消色差相差物镜一个，NA值≥0.3；

1.2.6.6 20x平场半复消色差物镜一个，NA值≥0.45；

1.2.6.7 40x平场半复消色差物镜一个，NA值≥0.6。

1.2.7 Z轴聚焦：具备Z轴层扫、Z轴叠加和分析功能；可根据样品厚度，选择不同聚焦平面进行多层聚焦拍摄，并进行图像整合。

1.2.8 载物台控制：电动载物台，可用PC软件或外接操纵杆（X,Y, Z轴）控制。

1.2.9 图像捕获速度

1.2.9.1 图像聚焦模式：96孔板，单色成像(DAPI)，4x，<6分钟；

1.2.9.2 激光聚焦模式：96孔板，单色成像(DAPI)，4x，<3分钟。

1.3 检测模块

1.3.1 检测方法：终点法，动力学法，光谱扫描，孔域扫描。

1.3.2 波长选择：四光栅系统。

1.3.3 吸收光波长范围：230-999 nm，1 nm递进。

1.3.4 吸收光分辨率：≤0.0001 OD。

1.3.5 荧光波长范围：250-700 nm，1 nm递进。

1.3.6 荧光带宽可调：激发和发射带宽9 nm-50 nm连续可调，≤1 nm递进。（提供软件设置或官网照片证明）

1.3.7 荧光检测动力学范围：0-107。

1.3.8 荧光强度灵敏度： ≤2.5 pM 荧光素(384孔板)。

1.3.9 发光波长范围：300−700 nm。

1.3.10 发光灵敏度：≤10 amol ATP。

1.3.11 检测速度：96 孔板≤11 s，384 孔板≤22 s。

1.4 长时间活细胞培养模块

1.4.1 CO2控制范围：0-20%，调整步进≤0.1%，稳定性≤0.2% @ 5% CO2 。

1.4.2 O2控制范围：1-19%，调整步进≤0.1%，稳定性≤0.2% @ 1% O2 。（提供彩页或官网证明）

1.5 加样模块

1.5.1 同步加样功能：在成像及检测过程中，可进行实时加样。

1.5.2 自动加样通道：≥2个。

1.5.3 加样范围：5-1000 μl，步进≤1 μl递进。

1.5.4 孔板类型：6/12/24/48/96/384孔板，培养皿

1.6 划痕模块

1.6.1 孔板类型：适用24孔或96孔板。

1.6.2 自动化操作：无需任何其他工具辅助，自动产生均一的单层细胞损伤窗口，快速获取标准化、高通量细胞增殖迁移数据。

1.6.3 自动清洁：具备自动洗针功能，内置清洗、消毒槽，可进行划痕针自动清洗与消毒。

1.7 八通道孵育模块

1.7.1 兼容孔板：6/12/24/48/96/384孔板，带盖或不带盖；细胞培养皿（60 mm和35 mm），T25培养瓶；

1.7.2 空气滤膜： 具备HEPA滤膜；

1.7.3 孔板处理：机械臂自动转移孔板，并具有加盖去盖功能；

1.7.4 温控范围：室温至45 ℃，≤0.1 ℃步进调节；

1.7.5 CO2控制：0-20 %，调整步进≤0.1 %，稳定性 ≤0.2 ℃@ 5% CO2；

1.7.6 O2控制：0-19 %，调整步进≤0.1 %，稳定性 ≤0.2 ℃@ 1% O2；

1.7.7 湿度控制：80-95 %；

1.7.8 自动化孵育软件：可与成像系统联动，系统事件和错误运行通过文本或email提醒，具有监控、调节和日志记录功能；

1.7.9 通量：≥8块孔板（6/12/24/48/96/384）或8个 φ35/60 mm细胞培养皿或8个T25培养瓶等标准培养容器（满足板、皿及瓶三种中一类即可，各容器之间可以自由组合，满足多个实验同时进行）。（提供彩页或官网证明）

1.8 分析软件：基于高内涵筛选分析，同时兼具仪器控制及图像分析

1.8.1 图像捕获：可实现荧光成像自动叠加、蒙太奇成像、Z轴叠加成像、连续和不连续动力学成像以及不同孔定点成像；

1.8.2 图像处理：可实现图像背景均化、图像拼接、z轴扫描功能；

1.8.3 高级图像分析功能：可完成细胞计数、亚群分析、多参数组合分析、细胞参数测量分析、自动融合度计算、视频录制与合成、支持统计学分析导出直方图及多种曲线拟合分析等。包括进行荧光核转位功能、斑点计数功能；

1.8.4 支持图片批量导出与分析：可批量图片导出，进行高内涵分析；

1.8.5 支持视频制作：可实时视频或队列图片合成视频；

1.8.6 多种图像输出可选：原始图像16 bit TIFF；可选保存TIF、JPG、BMP、PNG、EMF、GIF图像格式及MP4、WMV视频格式；

1.8.7 反卷积功能：配置反卷积功能。（提供彩页或官网证明）

1.9 兼容板型：6/12/24/48/96/384孔板，4孔板，玻片，培养皿，T25培养瓶，细胞计数板等。

1.10 具备选读模式：能基于荧光、发光终点法检测的信号强度阈值挑选出目标孔后进行成像；

1.11 温度控制：室温至65℃温度控制，温度均一性≤0.2℃。（提供软件设置截图或照片证明）

1.12 冷凝水控制：实验中无需开盖能防止冷凝水的产生。（提供官网或彩页证明）

1.13 震荡方式：线性，轨道，双轨道

2工作站一套:配置不低于i7-9700K/32G内存/512G固态+4T/P2200-5G图形显卡/27英寸2K显示器/刻录光驱。