湘雅医学院高通量蛋白组质谱系统采购项目技术参数

1.工作条件

1.1电源：230V±10%，50/60Hz；

1.2环境温度：18-27℃；

1.3相对湿度：20-80%，且无冷凝和无腐蚀性环境；

1.4气体需求：高纯氮气，最大消耗量 ≤ 20 L/min；

2.质谱部分：

2.1离子源部分

2.1.1独立的可加热电喷雾离子源，集成式气路电路设计，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，无需进行额外操作；

2.1.2喷针采用≥60度喷雾设计，前后，左右，上下可调，正对废液出口。雾化后，废产物直接进入废液出口，确保离子源腔体洁净；

2.1.3具有雾化气和辅助雾化气，提高雾化效率和稳定性，具有强的雾化效果抗污染能力；

2.1.4离子源加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1ul-1000ul/min；

2.1.5全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，可通过软件自动切换模式；

2.1.6质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能；

2.1.7离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度；

2.1.8提供高场非对称波形离子迁移谱1套，提供离子迁移率非线性变化特性。

2.2离子传输系统

2.2.1离子传输系统配有金属离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担；

2.2.2大口径高容量离子传输管；

2.2.3离子传输管独立加热，最高温度可达400℃；

2.2.4具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空, 待机时不需要消耗氮气；

2.2.5 电动离子漏斗：能有效捕获离子并聚焦，采用独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸方便；

2.2.6快速离子过滤器：可快速过滤离子、降低背景噪音；

2.2.7弯曲阱：双弯曲几何设计，可消除中性粒子和高速团粒子团，保持离子传输通道的干净，减少噪音；同时具备自动增益控制 (AGC) 调节离子的预富集功能，可提高占空比和灵敏度；

2.3质量分析器部分：

2.3.1质量范围40-6000 m/z；

2.3.2分辨率：7500 - 480,000 FWHM ( m/z ≤ 200)；≥ 4档可调；

2.3.3双曲面分段四极杆，分辨率可达到0.4 Da；可选择隔离窗口宽度0.4 Da-1200 Da，MS/MS母离子选择质量范围40-2500 m/z；

2.3.4动态范围：大于等于五个数量级的谱内动态范围；

2.3.5采集速率：最高可达40 Hz；

2.3.6质量精度以及质量轴稳定性：外标校正后24小时内 ≤3 ppm RMS；内标校正后24小时内 ≤1 ppm RMS；

2.3.7灵敏度

2.3.7.1 MS/MS灵敏度：柱上50 fg 利血平进样，S/N ≥ 100:1；

2.3.7.2选择离子扫描SIM灵敏度：柱上50 fg 利血平进样，S/N ≥ 150:1；

2.3.8 扫描模式

2.3.8.1高分辨全扫描MS和MS/MS；

2.3.8.2高分辨选择离子扫描；

2.3.8.3高分辨正负离子切换扫描；

2.3.8.4高分辨数据依赖子离子扫描；

2.3.8.5高分辨数据非依赖扫描（DIA）；

2.3.8.6高分辨平行反应监测子离子扫描；

2.3.9检测器: 傅里叶变换（FT）无损检测；质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，需提供相应备用检测器至少 5 个；

2.3.10配备离子淌度模块：能去除干扰物的同时提高目标物的传输效率，提高分析选择性，兼容100 nL/min至1 mL/min的流动相流速；

2.4 质量分析器部分-2：

2.4.1质量范围：40-6000 m/z；

2.4.2分辨率：在 524 m/z 下可达 80,000 FWHM；具有TMT HR 模式，在 138 m/z 下可达 100,000 FWHM；

2.4.3采集速度：MS2采集速度最高达 270 Hz，最大离子注入时间可达 3 ms；

2.4.4质量精度：使用校正液测量，外标校正24小时内 ≤5 ppm；

2.5安装包：提供仪器预安装包一套，辅助设备现场安装。

3.1纳升液相色谱仪

3.1.1泵型及工作原理：带主动流量控制的高压二元梯度泵；

3.1.2最大耐受压力：150 MPa；

3.1.3可设定流速范围：1 nL/min–100 µL/min, 1 nL 增量；

3.1.4泵溶剂通道：≥2 个；

3.1.5泵对系统梯度的延迟体积：≤ 25 nL；

3.1.6生物兼容性：兼容；

3.1.7梯度延迟体积：≤ 0.5 µL；

3.2自动进样器

3.2.1进样体积范围：0.01–25 μL, 步长 0.01 μL；

3.2.2自动进样器控温：4–40 °C；

3.2.3样品盘温度稳定性：±1 °C；

3.2.4样品盘和容量：1.5ml样品瓶最多能放216个；

3.2.5自动进样器溶液：4 个洗针液：内外针洗，强弱各一；

3.2.6瓶底检测技术：可设置吸取3µL中的2.5µL；

3.3柱温箱

3.3.1温控范围：高于室温5℃-80℃；

3.3.2温度精度：± 0.1 ℃；

3.3.3温度准确度：± 0.5 ℃；

3.3.4含柱温箱延长线和色谱柱柱温箱起始包。

3.4提供金属高压三通连接器，与质谱连接传输样品。

4 单细胞分析系统

4.1高精度X、Y、Z移动平台：移动范围：X≥180mm，Y≥120mm，运行速度至少满足：0-100cm/s，分配器位置重复移动精度≤3μm。

4.2提供全自动上样，上样由喷嘴移动吸取，可从试管、96孔板、384孔板、1536孔板等采集样品，最小上样体积≤2ul。

4.3检测细胞颗粒大小：至少涵盖2um-80um。

4.4分选速度：96孔板分选≤5分钟。

5.激光拉柱仪：可以拉制原材料外径范围在0.125mm至0.6mm的玻璃管；稳定拉制各种尺寸的锥形缩肩和针尖，拉制规格是0.02um-20um；CO2激光；

纳升级移液系统：可以批量处理96孔，384孔样品板；移液范围从2.5nl到100ul，无交叉污染的风险；不使用移液枪头。

6.全自动样本制备仪：单次可处理1-96个样品；包好加热振荡，正压模块，自动调齐样品液体体积，蛋白定量模块；可以适配96孔除盐板。

7.非接触式超声破碎仪：可以单次处理1-96个样品；适配0.6ml，1.5ml离心管和96孔PCR样品板；包含温度控制模块，精度误差≤0.1℃；可用于处理微量样品，最小处理体积≤5µl；具有精准的超声功率。

8.冷冻提取浓缩仪

8.1冷冻离心浓缩仪主机：腔体内侧具有耐腐蚀涂层，最高转速≥1500rpm，配备1.5ml、0.6ml和96孔板的转子。

8.2真空泵采用抗化学腐蚀隔膜设计，泵头≥4个，极限真空度≤2.2mabr。

8.3冷阱极限温度≤-90℃，内腔具有防腐蚀涂层。

9.深度学习服务器和控制软件

9.1工作站一套：64位操作系统，CPU总计核心≥56个，运行内存不低于1T，固态硬盘不低于1T，存储硬盘不低于10T，并适配能流畅运行软件和仪器的其它配置。配备主机、显示器、鼠标和键盘等基础部件。

9.2软件操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；仪器控制软件和蛋白组学分析软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案

10. 蛋白分析柱：配套蛋白分析色谱柱≥15根，并能与仪器适配；配套蛋白分析保护柱≥5根，并能与仪器适配；

11.机械泵油：提供机械泵油备用油≥2瓶，总量≥2L。

12.样品瓶：0.2ML样品瓶（棕色 TPX 螺口内插管一体）≥5包

13.激光打印机：要求可进行A4纸双面打印

14.不间断电源：功率10kw时可运行2h

15隔离变压器：符合仪器电压要求，提供仪器主机工作电压转换需求。