焦耳加热装置技术参数

1、供电：三相380V/40A；

2、输出电压：0-40V、输出电流：0-500A；

3、电流爬坡时间：≤2ms；

4、电源冷却方式：水冷；(投标文件中提供证明材料：制造商产品技术白皮书、设备宣传彩页或照片)

5、测温方式：红外测温；

6、数据采集周期：≤5ms；

7、可设置脉冲最小宽度：≤1ms；(投标文件中提供证明材料：制造商产品技术白皮书、设备宣传彩页或照片)

8、数据通讯方式：RS485+以太网+USB；

9、数据采集方式：触摸屏+PC；

10、数据控制方式：触摸屏+软件；

11、控制模式：设备具有保温、程控、斜率、脉冲等多样化控制模式，兼S曲线、正弦波曲线等自定义曲线跟随；(投标文件中提供证明材料：制造商产品技术白皮书、设备宣传彩页或照片)

12、数据采集内容：实时温度、实时电压、实时电流；

13、装夹电极：固定式；

14、最高温度：≥3000℃；

15、单次工作时长：2000℃以内以80*15*1mm规格石墨舟为例，实际保温测试≥8小时；(投标文件中提供证明材料：制造商产品技术白皮书、设备宣传彩页或照片)

16、测温范围：700-3000℃；

17、真空腔：304不锈钢材质、方形，观察窗尺寸Φ≥16mm，蓝宝石窗片，容积≤1000ml，腔体带水冷；(投标文件中提供证明材料：制造商产品技术白皮书、设备宣传彩页或照片)

18、真空泵：真空度≤5*10^(-1)Pa，抽气速率≥8L/S
19、气路设置：1路进气，1路真空，1路排气；

20、标配样品台材质：柔性石墨纸、石墨板、石墨管、石墨舟等共50片（同时可适配其他类型样品台）；

21、样品测试量：≥500mg（比重1）；

22、水冷机：

22.1工作电压220V-240V，工作频率50Hz

22.2额定功率≥2.25KW，制冷量≥5.1KW，

22.3机器尺寸不小于670*470*890mm。

