中南大学台式精准气氛\压力控制高温退火系统采购项目

用途、功能和参数要求

（1）用途要求：该设备主要用于大面积样品材料的快速热处理及材料制备

（2）功能要求：该设备需要满足大面积样品材料（4英寸）快速升温及降温；可以实现秒级/分钟级的快速升降，以满足实验需求

（3）详细技术参数：

1、设备采用模块化设计，主体尺寸不超过80cm*50cm*850cm，在最大限度节省实验室空间。

2、极限真空度达到≤5×10-7mbar。

3、真空度监测通过真空规实现；

4、气体流量计支持Ar、O2气体通入，流量可由气体流量计控制通入混合气体；

5、开腔时间缩短至约4分钟，实现快速充气；

6、三气路MFC同时工作，可自定义各MFC比例当通；

7、配备高精度电容气压计，实现高分辨率腔室压力测量，分辨率为0.1mtorr，用于精确气压控制；

8、样品加热台采用石墨加热板进行加热，样品台尺寸为4英寸，最高加热温度达1200℃。设有红外探头用于测量附近温度，最大控温速率≥10℃/s；

9、控温精度可维持在土1℃；

10、温度均匀性：± 10℃；

11、保温时间：≤30min；

12、电源冷却方式：水冷