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用途、功能和参数要求
（1）用途要求：该设备主要用于大面积样品材料的快速热处理及材料制备
（2）功能要求：该设备需要满足大面积样品材料（4英寸）快速升温及降温；可以实现秒级/分钟级的快速升降，以满足实验需求
（3）详细技术参数：
1、设备采用模块化设计，主体尺寸不超过80cm*50cm*850cm，在最大限度节省实验室空间。
2、极限真空度达到≤5×10-7mbar。
3、真空度监测通过真空规实现；
4、气体流量计支持Ar、O2气体通入，流量可由气体流量计控制通入混合气体；
5、开腔时间缩短至约4分钟，实现快速充气；
6、三气路MFC同时工作，可自定义各MFC比例当通；
7、配备高精度电容气压计，实现高分辨率腔室压力测量，分辨率为0.1mtorr，用于精确气压控制；
8、样品加热台采用石墨加热板进行加热，样品台尺寸为4英寸，最高加热温度达1200℃。设有红外探头用于测量附近温度，最大控温速率≥10℃/s；
9、控温精度可维持在土1℃；
10、温度均匀性：± 10℃；
11、保温时间：≤30min；
12、电源冷却方式：水冷


