一．便携水质多参数分析仪招标参数
1.1 工作条件
1.1.1 电源要求 ：提供两种供电模式
（1）内部的可充电锂离子电池： 3.7VDC，≥3400mAh
（2）外置的 Class II USB 电源适配器：100–240 VAC、50/60 Hz 输入；5VDC@2USB电源适配器输出 
1.1.2 存储温度： –20 ～ 60 °C，最高90%相对湿度（无冷凝）
1.1.3 工作温度： 0 ～ 60 °C
1.1.4工作湿度： 0-90% (无冷凝)
1.2技术性能指标
1.2.1提供多国语言 ，其中包括中文
1.2.2显示：可同时显示如下其中≥3个电极的测量读数
（1）pH电极：pH、mV、温度
（2）电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度
（3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度
（4）ORP氧化还原电位：mV、温度
1.2.3 数据内存：≥100,000 组数据
1.2.4 数据存储： 在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续测量”模式时需手动存储。
1.2.5 数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备。
1.2.6 温度校正：关闭、自动和手动（取决于特定参数）
1.2.7外壳防护等级：≥IP67（安装了电池盒后）
2.电极技术性能指标
2.1温度
量程：-10.0～110.0℃
分辨率：≥0.1℃
准确度：±0.3℃
2.2 pH电极
量程：0～14
分辨率：0.1/0.01/0.001可选
   精度：pH电极0.02 
2.3 ORP/氧化还原电位
量程：-1200～＋1200 mV
分辨率：≥0.1mV
2.4 电导率电极
电导率：
量程：0.01 μS/cm ～ 200.0 mS/cm
分辨率：≥0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）
量程：2.5～49欧姆·厘米
分辨率：≥0.1欧姆·厘米
盐度
量程：0～42g/kg或‰
分辨率：≥0.01ppt
总溶解性固体
量程：0.0～50.0g/L
分辨率：≥0.1 mg/L
2.5 溶解氧
测量原理：化学荧光法
量程:  0.05–20.0 mg/L
1–200% 饱和度
分辨率：≥0.01 mg/L
溶解氧的准确度： 在 0.1–8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L
大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L
3． 仪器配置（包含：PH电极，溶解氧电极，ORP电极，电导率电极， PH标液，便携箱）


二．地下水检测便携式水位计招标参数
1． 产品特点
1.1 一个探头就可以完成水位测量；。
1.2 最大测量深度≥100米（其他米数可以定制）。
1.3 测量尺采样防腐蚀材料，使用寿命长。
1.4 一体式探头灵敏；探头直径25mm（±2mm)；适合大部分井口工况。
1.5 水位测量时探头能发出提示音
2. 主要技术指标
	主要参数
	参数范围

	测量深度（m）
	0～100


	探测器直径
	25mm（±2mm)

	最小读数（㎜）
	1

	重复性误差（㎜）
	±2.0





三．土壤多参数速测仪招标参数
1. 土壤水分：
基于TDR（Time domain Reflectometry with Intelligent MicroElements）时域反射技术。用以直接测量土壤或其他介质的介电常数，介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系，土壤含水量即可通过模拟电压输出被读数系统计算并显示出来体积小，携带方便
1.1 电容式土壤水分传感器
1.2 水分测量量程：0-饱和 VWC
1.3 水分测量分辨率：≥0.1%
1.4 水分测量精度：±3%（体积含水量）
2. 土壤PH参数：
2.1 探头为扁平设计，可快速方便地测得固体、半固体物质和溶液的PH 
2.2  1 点或 2 点校准：自动识别缓冲溶液 ，自动温度补偿 ， 同时显示 pH 值和温度
2.3 记录和回查 15 个数据记录
2.4 显示： 数字LCD显示屏
2.5 pH测量范围： 0.00~14.00 pH
2.6 pH分辨率： ≥0.01 pH
2.7 pH精度： ±0.01 pH
2.8 工作环境 0~50℃，小于80%RH
2.9 温度测量范围： -5℃~+90℃
2.10 温度分辨率： 0.1℃/1℃
2.11 温度精度： ±1℃（-5~+50℃），±3℃（+50~+90℃）
3．土壤EC电导率参数
3.1 土壤EC电导率测量：可以直接对水培/无土栽培/户外土地直接测量，无需前处理工作
3.2 量程： 0～20mS/cm
3.3 分辨率：≥0.01 mS/cm
3.4 测量精度：EC ±2% ；温度：±0.5℃
3.5 温度补偿：0-50℃



四．人工气候箱招标参数
1．产品特点
1.1 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304不锈钢板。
1.2 微电脑智能P.I.D温度控制器，控温精准；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
1.3 采用无氟环保制冷剂。
1.4 内箱装有风机形成微气流循环，提高箱内温度均匀度。
1.5 配高内置水箱及自动补水接口。
1.6 无加湿用水时，自动断开加湿加热器电源。
1.7 内箱采用圆弧结构设计。
1.8 可抽拉活动式搁板，间距可调。
1.9 脚轮设计。
1.10 标配ø35mm测试孔。
1.11 标配USB数据储存器。
2．技术参数
2.1 温度范围：有光照10℃~65℃，无光照0°C~65℃
2.2 湿度范围：40%RH~95%RH（箱温大于10℃）
2.3 温度均匀度：±1°C
2.4 温度波动度：±0.5°C
2.5 湿度波动度：±3%RH
2.6 温湿度显示精度：0.1°C，1%RH
2.7 温湿度控制精度：±0.1°C，±1%RH
2.8 加湿方式：内置电热加湿水槽
2.9 光照度：单面光照6000LX，LED光源
2.10 光照度调节分级：5级可调
2.11 箱内循环方式：微风搅拌方式
2.12 报警类型：超温、欠温报警、温度探头损坏报警、湿度探头损坏报警
2.13 温度控制器：LCD液晶屏，P.I.D温度控制器，24段程序
2.14 内部尺寸≥W×D×H（cm）：80×71×91
2.15.内部容积（L）：≥516
2.18.搁板（块）：≥3


五．微波消解仪招标参数
1.技术参数：
1.1主机
1.1.1 立方体设计微波谐振腔，腔体容积≥70L（提供第三方检测机构检测报告和腔体实际测量尺寸图片）。
1.1.2 工业双磁控管设计，两个磁控管均位于腔体顶部，微波输出功率≥1900W。
1.1.3 微波腔体门体和主机外壳均采用全不锈钢材质，与微波能够自由穿透的塑料材质相比，具有多重微波屏蔽功能。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2. 
1.1.4 微波门体为双层全不锈钢材质，不得采用塑料和玻璃等材质，有效防爆和防微波泄露作用；（提供第三方检测机构检测报告和实物图片）采用侧开门方式，方便操作，非顶置式开门方式。
1.1.5 门体可自吸式关闭，避免关门不严微波泄漏。
1.1.6 智能电子锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断，开门软件控制，防止被随意打开。具有电子温度门锁，锁闭温度可通过软件设定（提供温度门锁设定软件截图）。
1.1.7 高分辨率彩色触摸式智能控制终端，图标式菜单，一键操作智能消解。
1.1.8 可随时修改正在运行的方法参数，修改后无需停止方法自动识别修改内容。具有智能程序升温、梯度升温功能，升温速度和时间软件设定，实时精确显示反应罐内的温度曲线和温度功率曲线。
1.1.9 全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性。
1.1.10 包含多语言操作系统，含中英文操作界面。
1.1.11 软件具有用户分级权限管理，支持四级权限管理。（提供第三方检测机构检测报告和软件截图）
1.2 温度和压力控制部分
1.2.1 全罐红外温度控制系统，两个在消解罐底部安装的传感器可透过TFM材料实现对样品消解溶液的非接触直接测量，同时监控所有样品罐的反应温度，样品控温精度： ≤ ±1℃
1.2.2 全自动过温保护，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，当消解温度回归正常时，自动识别并启动。
1.2.3 非接触式全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行。
1.3 全塑材质高通量消解转子
1.3.1 全塑不含金属材质消解转子，保证转子在微波工作腔内的工作安全，避免酸气腐蚀。每个消解罐均具有弹性泄压主动保护技术，泄压后不影响样品继续消解，泄压过程无任何消耗件
1.3.2 可同时处理的反应罐数：至少40，样品消解罐体积： 至少62ml，消解罐高度≤155mm（提供第三方检测机构检测报告和实物测量图片）。 
1.3.3 大微波谐振腔和优化消解罐设计，消解完成后可将消解内罐直接取出，无需搬动转子和外罐（提供实物图片） 。
1.3.4 样品消解罐和盖子的材料：聚四氟乙烯 ，消解罐内塞和盖子均不含任何金属部件，均可泡酸清洗，完全避免打火风险；消解罐外壁必须光滑，确保内外罐紧密贴合（提供实物图片）。
1.3.5 保护外罐材质：复合石英纤维PEEKK材料（不含金属部件），不吸收任何溶剂和气体，永远不会发生形变。
1.3.6 样品消解罐最高耐压： ≥100bar；样品消解罐最高耐温： ≥300℃。
1.3.7 转子所有部件不吸收水分，消解后转子支持原位普通风冷，强制风冷或水冷三种冷却方式。
2. 配置清单
2.1 微波消解萃取/萃取仪主机，含全不锈钢安全防爆门体     1套
2.2 全罐温度控制系统，含2个底部安装的红外传感器         1套
2.3 全罐压力控制系统    		     	  1套
2.4 全塑不含金属材质整套高压消解转子    1套(含全塑转子支架,80个内罐,80个外罐,40个内塞，80个盖子等)
2.5 赶酸器   1套
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