中南大学先进材料冶金与环境学院行星球磨机采购项目
用途、功能和参数要求
(1).用途要求
主要用于实验室各种硬质材料的研磨粉碎，满足实验室新型化工材料、新型能源材料和电极材料的高能球磨、机械合金化和纳米研磨粉碎，以制备先进的化工材料和新型电极材料。
(2).功能要求：具备高转速、高离心加速度、高能球磨、纳米级别研磨和安全性性能高等多重功能。
(3).详细技术要求
[bookmark: _GoBack]1、单次处理容积：>0.6L/罐；
2、主盘转速：10-405r/min；
3、球磨罐转速：20-810r/min；
4、可装载球磨罐数量：4；
5、球磨介质材料：氧化锆；
6、要求具有气氛保护，
7、球磨罐尺寸：4个500mL氧化锆气氛球磨罐，4个1L氧化锆真空球磨罐
8、球磨珠：1cm、5mm、3mm、1mm氧化锆球磨珠各四套
9、氧化锆罐必须提供检验报告，证明氧化锆含量不低于95%。
10.主盘直径：339.3mm，主盘厚度：39.5mm
11.在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全


