小动物饲养箱等设备技术要求

- 动物饲养箱

1.用途要求：专供小鼠、大鼠、豚鼠、裸鼠等实验动物日常喂养、繁殖、产仔、幼崽抚育，保证动物种群稳定繁育。方便给药、观察、取样、造模等动物实验操作。

2.功能要求： 温度可调可控，具备湿度调节能力，定时光照控制，强制通风换气，内置空气过滤组件，换气均匀无直吹风刺激动物。

3.技术参数：

1）摸显示屏，智能化控制系统，高性能运算处理器操作简单便捷；

2）标配PLC程序控制软件，终身免费的控制版本升级；

3）触摸屏控制器模块化设计，可快速拆卸，方便日后维护维修；

4）具备温度修正功能，杜绝多个温区运行所产生的温度线性误差；

5）安全数据储存系统，试验过程中数据可自动储存，可储存10年以上数据（非SD卡），储存数据通过U盘导出进行查看和备份，生成数据真实有效，且不能修改，满足现行FDA和CFDA、ICH的指导要求；

6）可通过曲线显示查看温度、光照记录情况；

7）系统具有事件追踪记录管理功能，可记录（开机、关机、菜单参数设置、故障报警等），记录的数据可通过USB端口导出；

8）采用两级递进式过滤结构，箱内空气循环净化，显著降低腔体异味、抑制有害微生物繁殖，稳定箱内饲养环境；

9）标配标准化外接排风接口，可无缝对接实验室现有排风管道，实现饲养箱废气集中外排，满足实验室通风管控规范；

10）配备进口高精度温度传感器，独立控制，温度更稳定；

11）具有可编程的温度、光照、控制，可无限循环运行；

12）操作界面加密锁定功能，防止随意操作；

13）防噪音，防震动设计，减少设备运转对小动物的影响；

14）容积：≥460升，外形尺寸（W*D*H）mm：≥910*990*1850，内腔尺寸（W*D*H）mm：≥750*520*1200；

15）控温范围；无光照0~70℃，有光照15-55℃；

16）箱体具有远程监控功能，实时检测设备的运转情况；

17）光源：白光、黄光；

18）光照强度：黄光≤3000k；白光≤6500k；

19）温度波动度:±0.1℃；

20）温度均匀度(无光照15-45℃）: 0.5~0.8℃；

21）湿度范围：20-95%RH；湿度精度：0.8-1.5%RH；

22）箱体绝热保温材料：无弗聚氨酯整体一次性发泡技术，保温层厚度≥80mm，科学有效的提高箱体保温性和整体强度；采用环保无氟变频压缩机制冷技术，制冷量可智能调节，可实现长期无霜稳定运行，能耗比同类产品节能40%以上。（需提供产品检测报告复印件并加盖投标人公章）；

23）复门设计，内门≥6mm钢化玻璃，具备全景观察工作室内的培养情况，外门具备加热功能，保温效果更好，同时防止内门结露现象；

24）内胆所有部件均采用优质SUS304不锈钢，四角圆弧设计，便于工作室消毒和清洁；

25）安全装置：自动启动、自动停止、来电恢复、定时运行、具有压缩机过压保护、超温报警、漏电保护、缺水报警、开门报警、传感器异常报警功能。

二、振荡培养箱

1.用途要求

二氧化碳振荡培养箱作为生命科学、生物工程、医药研发等学科的基础科研设备，广泛用于蛋白的表达纯化、细胞增殖、分化及信号通路研究的体外培养；支撑基因克隆、蛋白表达等实验的微生物发酵；用于于小分子药物、抗体药物的初步筛选。

2.功能要求：精准稳定的温度控制系统，具备混匀+增氧+低剪切力的振荡系统，精准的湿度控制系统，门和玻璃具有加热功能等。

3.详细技术要求

1）立式箱体:以最小的占地面积提供最大的使用空间；

2）内衬工艺：采用抑菌不锈钢R角工艺，杂菌没有着力点不易滋生，方便彻底消毒；无缝焊接技术，防水及保证气密性，可全方位无死角冲洗消毒；不锈钢无螺丝固定，避免螺丝缝隙里滋生杂菌；（提供抑菌材料抑菌性能检测报告）；

3）门和玻璃具有加热功能；门和玻璃独立两电路加热，加热功率可调，能够有效避免冷凝水外滴造成污染，同时方便随时在不开门情况下观察箱体内部情况；

4）控制面板: LCD触摸显示器，系统具有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录90天的数据，并且可以生成温度、速度、CO2浓度实时监控曲线，方便数据分析，有USB接口，可将上述数据导出并保存；

5）配置二阶式增湿盘，箱体内自然增湿；

6）制冷系统：进口压缩机、无氟环保制冷剂，低噪音、制冷灵敏，制冷量稳定;具有定时除霜功能，1~89分钟可自由设定，除霜间隔30~60分钟可调，能长时间在低温状态下运行不冰堵；配套制冷量可调技术，4℃可长期稳定运行（提供不少于48小时箱体内温控4℃时内置数据记录实物图片）；

7）振荡频率：10-300rpm；

8）振荡频率精度：±1rpm；

9）摇板振幅：Ф26mm；

10）温控范围：4～60℃；

11）温度调节精度：±0.1℃；

12）温度均匀度：±0.3℃ （ at 37℃）；

13）最大容量：单层250ml×20或500ml×10或1000ml×8或2000ml×5；

14）夹具：配置可单手操作放取样品的一体成型全塑胶三角瓶夹具，保证装载玻璃三角瓶时，不因三角瓶破裂而被划伤；（提供塑胶夹具实物彩色图片及操作说明）；

15）外型尺寸（长×宽×高）：≥600mm×766mm×998mm；

16）进口红外线CO2传感器：高灵敏高精度高自动控制CO2浓度；

17）配置一套控制器、电磁阀、减压阀直接接CO2气源使用；

18）耗气量：单层箱体一瓶CO2气体（20kg）正常开门情况下不少于35天，如果不开门不少于145天；

19）CO2控制范围：0-20%；

20）CO2分布均一性：0.1%；

21）CO2控制精度：0.1%。

三、斑马鱼成鱼观察仪

1.用途要求

斑马鱼常规行为分析类似于啮齿类动物行为测试范式，用于考察斑马鱼学习记忆、社交行为以及焦虑抑郁等。斑马鱼常规行为分析通常包括圆形水缸、十字水池或一字水池，同时，底部配有肉眼不可见的均匀红外背光装置，能够让斑马鱼清晰可见。软件可以准确跟踪斑马鱼的轨迹路线，计算斑马鱼的活动路程，逗留时间以及每个研究区域内的访问次数、游泳速度等指标。

2.功能要求：

轨迹参数：运动轨迹图、总路程、平均速度、瞬时速度、角速度。

活动状态：运动时间 / 静止时间、活跃度、高速 / 低速转换次数。

空间分布：在各区域停留时间、进入 / 离开次数、偏好指数（CPP）。

3.详细技术要求

软件部分参数：

1）系统提供≥7种观察对象识别的方法：智能识别法、灰度法、静态背景法、动态背景法、高斯背景法、色度法、深度学习模型法，可以应对几乎所有的困难的试验环境， 并支持斑马鱼行为数据量化展现：轨迹图、轨迹矢量图、热图(2D、3D)、活动量图(2D、3D) 等；

2）系统具备完善的外部输入输出控制，将行为与生物信号（脑电图、血压、神经元活动、超声波发声）和实验刺激（声音、光、电击）整合，可扩展斑马鱼的声光电的刺激实验；

3）系统可以将数值数据、事件数据以及动物的运动视频，整合到一个可视化界面，用户可以对数据进行验证和筛选；

4）系统可以支持鱼类焦虑抑郁、学习认知等常规实验，同时可以支持多条鱼的社交实验、OKR实验、OMR实验等；

5）系统需支持云部署及本地部署两种部署方式，用户无需安装桌面端软件可直接登录 网址直接进行实验，支持用户使用PC、手机、平板等移动端随时随地登录网址进行视  频在线回放、数据在线查看、数据在线分析、数据在线下载等，并可通过微信小程序随时查看分析进程，并拥有在线提问功能；

6）支持热区图编辑功能，可自定义改变≥6种不同类型的色域编辑；

7）系统可提供复验功能，即对检测的事件可以通过点击来自动回/播放相应事件对应的视频，便于校验；

8）系统可新建多个实验平台，实验平台之间互不影响，采集分析可支持多视频窗口展示，支持窗口数量≥16个，每个窗口可独立开启测试；

9）系统支持斑马鱼的形态学测量，如身体长度、心包区面积等参数，可自定义测量范围；

10）系统检测的指标包括：游泳距离、区域进入次数、区域进入时间、行为持续时间、行为持续次数、交互次数、方向矢量值等；

11）系统可以量化斑马鱼的行为状态：包括微小运动、正常运动、剧烈运动，同时可检测斑马鱼的冻结呆滞状态；

12）系统可以针对录像环境进行全部或者部分区域亮度和对比度的调节，并可进行滤波平滑调节，已达到最佳跟踪效果；

13）系统可分析：眼动角度、实时眼速、慢相平均眼动速度、慢相平均眼动时间、眼动频率、测量时间内游动的速度、游动的总路程、跟随时间比值等指标；

14）系统自带录屏工具，可以挑选任意的时刻进行录屏输出；

15）硬件部分参数：

a）系统具备高清相机、红外过滤器及红外照明系统，可以为鱼类的追踪提供良好的监控条件；

b）摄像机采集速率：30-60帧/秒，分辨率：≥1080P；

C）红外照明系统功率0-30W可调；

d）需配置T迷宫、十字交互迷宫、新物体识别箱、旷场实验箱、三箱交互箱。四、LED荧光激发光源

1.用途要求

荧光显微镜是生命科学教学与研究重要且常用的仪器设备，在电生理研究，特异性分子标记与动态追踪，结合LED光源是目前的主流配置，冷光源即开即用特别适用于电生理研究中对光瞬时间开关的要求。

2.功能要求：

通过半导体芯片发光，采用特定波长芯片组合，可精准匹配常用荧光染料激发峰。​功率 5-20W，使用寿命≥25000 小时，光强调节档位≥7 档，启动响应时间＜1ms。支持 4-6 个荧光通道灵活组合，适配多色荧光成像需求，且可以通过在光源端增加滤光片来改变激发波长满足不同应用需求。

3.详细技术要求

1）光谱范围：360-660nm；

2）通道数：≥4；

3）峰值波长：385nm±5nm（可替换成365nm±5nm）, 470nm±5nm, 525nm±5nm, 635nm±5nm；

4）光功率：直接耦合：≥6w;φ3 LLG输出 ≥ 3.2W；

5）标配磁吸滤片插槽，适配直径25mm，厚度≤3.5mm的滤光片；

6）光传导方式：直接耦合或LLG液态光纤；

7）光功率稳定性：≥98%；

8）控制方式：控制器、TTL触发、串口通信；

9）工作模式：独立调光、全局调光、TTL触发、序列触发；

10）控制器：旋钮+按键+≥3.5寸显示屏；

11）光强调整：0-100%线性调光；1%调光步长；

12）TTL触发：≥4个独立BNC接口(DB9 to 4*BNC)；响应时间<5μs；

13）通信接口：USB（提供串口通信协议）；

14）电压：AC100-240V(±10%),50/60Hz；

15）.电功率：≤85W；

16）外观规格（WLH）：灯箱：≤84mm*210mm*174mm；控制器：≤135mm*110mm*75mm；

17）重量：  灯箱：≤1.9kg ，控制器：≤0.55kg；

18）噪音：≤48dB；

19）使用环境（仅室内）：温度：0-40°C；

20）储存温度和湿度：温度：-15至60°C；

21）冷却方式：强制风冷；

22）光源寿命：LED冷光源：≥30000小时；

五、高速大容量台式冷冻离心机

1.用途要求

高速冷冻离心机是实验室必备的基础仪器，主要用于样本的高速离心，活性成分的分离，如：细菌、核酸、蛋白的沉淀，细胞、亚细胞、细胞膜等的分离，各种酶的提取等，应用范围非常广。

- 功能要求：需要满足大容量样本同时离心，细胞、亚细胞、细胞膜等的分离，需离心容量不小于4×1000ml的低速离心，还有各种酶的提取等，同时支持后期适配高速离心的角转头，满足13000rpm以上转速的样本离心；

3.详细技术要求

1）屏幕： 全彩色触摸屏，让操作和运行一目了然；

2）离心最大容量: ≥4×1000 mL；最高转速：≥ 15200rpm， 步进为1rpm ，最大离心力：≥25830×g，步进为1xg；

3）温度设定范围：-20℃至+40℃；

4）加减速控制：9级加速, 10级减速；

5）转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换；

6）生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封；

7）驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动；

8）程序：可存储不低于100个程序，每个程序可以进行多步骤程序设定；

9）数据记录: 记录所有的运行记录，并且可以实时查看；

10）温度显示: 可以选择显示离心腔温度或样品温度，速度设定: 可以选择转速设定和离心力设定；

11）ACE 模式：任一运行条件，保证运行相同的总离心力；

12）可使用具有出色耐用性碳纤维转头，分离效果更加，可查看转头生命周期: 及离心机的运行情况，以及查看转头的运行情况，包括旋转周期总数和剩余周期数；

13）可选配转子数量: ≥18个。

14）配置：

主机一台，TX-1000 水平转头(最大容量4×1000毫升)，最大转速≥4200转/分；最大离心力≥4122×g，40x 50 mL尖底管离心管一套，96 x 15 mL尖底离心管适配器一套，酶标板载架适配器一套（4 x 6 标准版或 4 x 2 深孔标准版）。

六、显微镜荧光汞灯

1.用途要求

用于显微镜荧光激发外部光源的灯泡更换。

2.功能要求：更换灯泡后可进行荧光图像观察。

3.详细技术要求

1）功率：≥120W；

2）杯径：≤67mm；

3）长度：≤77mm；

4）流明：≥2800lm；

5）寿命：≥2000小时；

6）至少能适用Leica一个型号的显微镜。

七、荧光激发外部光源

1.用途要求：用于荧光显微镜的外置荧光光源。

2.功能要求：可控制荧光光强、荧光光源的开关等。

3.详细技术要求

1）光源可使热量远离标本与显微镜，它采用了无需校准的水银金属卤素灯泡，使用寿命可达 2000 小时以上；

2）6 毫秒内关闭激发光线；

3）专用衰减器可减少激发光线的强度，以减少对活标本造成的光漂白和造成的刺激；

4）合适重量激发光元件可减少体视显微镜 Z 轴上承受的重量；

5）至少能适用Leica一个型号的显微镜。