
中南大学技术参数
（包4）中南大学专业设备采购项目
一、总体技术要求

1、现有实验室已布置实验台和仪器设备等设备设施，施工期间应注意成品保护，如有损坏将由施工单位照价赔偿。如需搬离需取得学院相关负责老师的同意搬离至指定地方。
2、设备类均需综合考虑现场实际条件，特别是楼板承重与设备单位面积负荷要求之间的平衡，完成设备及其配套设施的采购、生产、运输、二次搬运、安装、调试、试运行等内容，以满足招标方设备使用需求。

3、设备安装需服从物理楼教学进度进行相应工作安排，需注意安装期间为教学期间，须采取必要措施尽量降低对教学的影响，其安装方案需报物理学院批准。
4、设备安装与调试规范须满足国家颁布最新规范。
二、技术参数
1、光学平台：

1.1 尺寸规格：

光学平台1206 尺寸规格：(1200±2mm)*(600±2mm)

光学平台1510 尺寸规格：(1500±2mm)*(1000±2mm)

光学平台1810 尺寸规格：(1800±2mm)*(1000±2mm)

光学平台1812 尺寸规格：(1800±2mm)*(1200±2mm)

光学平台1208 尺寸规格：(1200±2mm)*(800±2mm)

1.1.1光学平台1510、1810、1812均含电脑主机托盘，每台4个
1.2 平台整体高度 800mm±5mm

1.3 光学平台1206、1510、1208台面厚度100mm±5mm，多维光学平台1810、1812台面厚度 200mm±5mm

1.4 台面材质及内部结构：材料为磁性不锈钢，表面哑光迪纹处理，效果均匀，蜂窝内芯粘接结构

1.5 平面度≤0.05mm/m2
1.6 粗糙度≤0.8μm

1.7 固有频率：垂直：6.5~10.0 Hz；水平：4.0~8.0 Hz

1.8 重复定位精度≤±0.5mm

1.9 隔振方式：固态橡胶阻尼隔振

1.10 台面螺纹孔间距满足(25±0.15)*(25±0.15)mm，台面螺纹孔规格 M6
1.11 机架结构：折叠脚轮设计，平台机架底部带有集成式水平脚和脚轮

1.12 台面结构：台面由高导磁不锈钢顶板、隔离杯层、中间蜂窝层和底板钢层组成，台面内部采用隔离杯设计

2、 光学平台支架：

2.1 光学平台支架尺寸规格：

光学平台1510支架尺寸：(1640±5mm)*(1220±5mm)*(2000±5mm)
光学平台1810支架尺寸：(1940±5mm)*(1220±5mm)*(2000±5mm)
光学平台1812支架尺寸：(1940±5mm)*(1420±5mm)*(2000±5mm)

2.2 光学平台支架材质：6063-T5铝型材

2.3 载物板：高度1580mm±5mm，最大载重200kg
2.4 插排数量（每台仪器架）：2个，10孔位，10A，2.3KW

3、光学平台其它要求

每间光学平台实验室（共6间）需配置1套摄像头与行为分析盒子：
3.1 摄像头支持双路iSCSI直存方式存储,存储方式支持IPSAN和云存储，【需提供检测机构带CNAS或CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图】；

3.2 静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式，形成超级H.265/H.264，与基础模式相比，码率可节省码流92%，五码流均可开启智能编码，【需提供检测机构带CNAS或CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图】；

3.3 设备启用视频内容保护功能后，从设备存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放，【需提供检测机构带CNAS或CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图】；

3.4 支持视频流人员行为安全类算法检测，功能包括人员睡岗检测、人员离岗检测、吸烟检测、打电话检测、玩手机检测、跌倒检测、攀高检测、逗留检测、打架检测、人员聚集检测、快速移动检测、多人作业检测，识别准确率≥99%，检出率≥99%。当监测区域内有目标时进行报警，报警时可生成图片告警，可联动报警输出，可设置多个多边形检测区域、灵敏度、上报间隔、布防时间、联动计划，可以对报警布防一键撤防，支持告警短视频，【需提供检测机构带CNAS或CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图】；

3.5 支持算法在线训练优化，支持使用本地上传素材或将检测结果素材用于算法在线训练，【需提供检测机构带CNAS或CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图】；

3.6每台光学平台需配置1套正版OAS光学分析软件：

3.6.1 核心模块：OAS核心模块提供图形化的三维实体建模功能和交互式光线追迹，用于创建可视化的光学和光机一体化系统，包括定义材料和光学表面属性的功能。具备指导功能的中文用户界面、面向任务和应用的各类数据库、专用工具箱和设计系统实例、可扩展编程的自动化流程、以及机械模型渲染，软件提供了大量提高设计工作效率的功能。所有OAS的其它模块都与核心模块配合使用，和核心模块在外观上完全整合在⼀起。

3.6.2 优化模块：自动提高成像与非成像系统的性能。完全整合在OAS三维实体建模环境中，相比于传统方法，可以在很短的时间内获得实用的解决方案。

3.6.3 数据交互模块：提供符合工业标准的CAD 文件导入、导出功能，包括IGES、STEP 格式。

3.6.4 成像设计模块：支持初始结构的自动化设计，包含定焦镜头、变焦镜头、自由曲面结构的初始结构搜索，提供参数扫描功能可以自行选择想要扫描的对象的参数和范围，可以选择想要的结果，设置扫描的精度，扫描完成后可以查看相关的数据，能够按照序列光线追迹模式对光学表面的顺序及光阑进行定义，进行成像镜头的优化与设计分析。

3.6.5 照明模块：能够构建高精度几何模型，支持自由曲面设计，可以通过对三维坐标赋值、添加权重等方法设计所需要的曲面具有完善的光源库、材料库、膜层库、散射库，提供全面的辐射度学、光度学、色度学分析功能，支持非序列的优化，设置优化类型、评价函数以及优化方法来优化系统的光线轨迹。

3.6.6 杂散光模块：可以对杂散光进行分析，包括衍射杂散光，鬼像、散射杂散光，红外热辐射。具有自动确定产生杂散光的平面，追迹时自动计算 PST，快速找到鬼像及杂散光路径的能力；包含多种杂散光光源，材料属性及散射模型，重点采样功能，光线收集功能，路径分析功能，反向追迹及照明关键表面工具；路径分析功能。

3.6.7 主要配置：OAS光学分析软件安装包（25人位）、OAS光学分析软件入门手册、OAS光学分析软件基础培训讲义、课程教学辅助演示、虚拟仿真各个光学（建模、优化、公差）环节等；

3.6.8 提供该软件由中国国家版权局颁发的软件著作权证书复印件。

4、UPS电源

4.1容量：使用功率：≥10KW；供电时长：≥1小时。

4.2电压(V) ：220±1% (默认) (208/220/230/240 可设置) 

4.3频率(Hz) ：50/60±0.2%(电池模式) 

4.4波形：正弦波 

4.5电压失真度：THD <1%(线性负载)；THD<3%(非线性负载) 

4.6功率因数：0.9(环境温度 30℃以下时，可以通过串口指令设置为 1.0) 

4.7切换时间(ms)：0

4.8过载能力：

小过载 10min (30℃以上 1min) ：10500VA/9450W<Load≤13000VA/11700W  

中过载 30s：13000VA/11700W<Load ≤15000VA/13500W 

大过载 500ms：Load>15000VA/13500W

电源安全与稳压控制系统

每套电源安全与稳压控制系统需确保标准教学实验室32个工位安全用电管理，满足如下要求：

额定工作电压(AC)220Vac

额定工作电流(AC)9mA

额定频率(AC) 50Hz

输出电流(AC) 10A

输出功率(AC) 2500W

无线工作频率 2400~2483.5MHz

电气强度2KV @ 输入端与外壳及安装架，时间1分钟

工作温度-10℃~+50℃ 相对湿度RH5%~95%,无冷凝 

存储温度-20℃~+65℃ 相对湿度RH5%~95%,无冷凝 
2

