玻片扫描影像系统技术要求

- 采购内容01—玻片扫描影像系统

- （一）设备信息

1.设备名称：玻片扫描影像系统

2.数量：1台

（二）用途、功能和参数要求

1.主要应用及功能：

玻片扫描影像系统采用先进的光学成像技术与精准的自动化控制，支持明场扫描模式，确保高清晰度与高效率的影像采集，用于病理诊断、教学科研及免疫组化分析等领域

- 主要技术参数

- 2.1成像设备：大靶面面阵CMOS，像素≥1200万，帧率≥22帧/秒。

2.2扫描方式：采用面阵扫描技术，而非线性扫描技术；。

2.3光源：采用高速频闪光源，而非普通的常亮LED光源，保证在高速扫描时提供足够的光通量。

2.4对焦轴控制：双级对焦；预对焦重复定位精度≤1.0μm。

2.5细对焦重复定位精度≦10nm，10μm阶跃定位时间≦40ms。（投标文件中须提供由获得CNAS或CMA计量认证机构出具的检验报告，并标明对应参数）

2.6系统成像速度：系统成像速度选择扫描范围统一为15.00mm*15.00mm，其误差不超过1mm。20倍物镜下扫描时间≦70s；40倍物镜下扫描时间≦190s。

2.7扫描分辨率：20倍物镜下扫描分辨率≦0.20μm/pixel，误差为±15%；40倍物镜下扫描分辨率≦0.10μm /pixel，误差为±15%。

2.8扫描范围：≥24.6mm*45mm，误差为±10%。

2.9切片同时装载数量≧40片。

2.10系统同时搭载两个真实进口物镜， 20X物镜数值孔径≥0.80NA ；40X物镜数值孔径≥0.95NA，可以软件自由切换两种物镜，无需手动切换。（投标文件中须提供由获得CNAS或CMA计量认证机构出具的检验报告，并标明对应参数）

2.11扫描工作站：i7处理器≥16线程；硬盘≥4TB；内存≥64G；显示器≥23.8英寸。

2.12扫描工作站装有扫描控制软件、数字切片浏览软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览。

2.13玻片扫描影像系统软件

2.13.1自动装片和卸片；工作模式：自动和手动两种功能模式选择。

2.13.2玻片识别类型选择（HE染色切片、细胞学切片、免疫组化切片），可自动识别HE染色切片、细胞学切片、免疫组化切片。

2.13.3多层扫描设置，包括扫描层数（1-15层），偏移方向（偏上扫描、不偏移、偏下扫描）。

2.13.4缩略图方向选择（旋转180°和镜像）。

2.13.5扫描初始对焦高度重置；对焦密度设置（对焦点较多、适中、较少）。

2.13.6扫描玻片文件名称可设置更改。

2.13.7可以识别通用类型二维码和条形码：AII、AZTEC、CODABAR、CODE_39、CODE_93、CODE_128、DATA_MATRIX、EAN_8、ENA_13、ITF、MAIXCODE、PDF_417、QR_CODE、RSS_14、RSS_EXPANDED、UPC_A、UPC_E、UPC_EAN_EXTENSION、AII_1D、MSI、PLESSEY、IMB。

2.13.8可以存储普通图像质量和高质量图像。

2.13.9支持开仓功能；实时状态监测（当前扫描位置是哪个仓（0号、1号）、仓的状态（正在扫描、扫描完成、待扫描）、仓所拥有的玻片数目（每仓玻片数为0-20片））；停止扫描功能。

2.14数字病理阅片软件

2.14.1导航图支持定位并显示浏览记录。

2.14.2支持预览本地特定病理图像格式文件（sdpc、svs、scn、mrxs、dicom）；支持转换徕卡svs格式。

2.14.3工具条支持对图像标注（文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、线条等）、撤销、截图以及保存功能。

2.14.4对预览图像进行颜色调节，包括gamma、对比度、亮度、三通道色彩（红、绿、蓝）调节；支持颜色校正（原始、真实、艳丽）。

2.14.5全视野图像自动播放功能。

2.14.6一键输出当前显示区域图像。

2.14.7多幅图像分页以及同步预览；全屏预览。

2.14.8可通过鼠标滚轮或手动输入调节当前浏览倍数，有放大镜功能可以进行二次数字放大。