技术参数

主要技术参数：

- 配置运动控制及力学控制模块1个

- 运动控制速度≥1μm/s～1000μm/s

- 载荷≤50N，综合误差≤1 %，安全过载范围：≥100% F.S

- 程序可控，支持在接近设定点时速度自调整，防止过冲

- 配置动态配气模块1个

- 包含背景/快切气路≥1路，可采用金属密封或者氟橡胶密封的质量流量计

- 目标气路≥2路，要求考虑耐腐蚀性，必须采用金属密封的流量计

- 所有流量计的控制范围要求≥2%~100%，精度要求≤1%FS

- 动态配气模块要求提供合理的流量计配置方案，要求背景/快切气路最大流量≤1000 sccm；目标气路最大流量10sccm~100 sccm任选2个，最大稀释倍数≥100倍（需提供公开宣传资料或者第三方检测报告作为证明文件）

- 配置温度控制模块1个

- 支持≥60步温度曲线设置

- 温度控制范围≥-190～300℃，连续可调

- 升温速率范围≥0.1 ～100℃/min

- 分辨率：≤0.5 ℃，稳定度：≤0.5℃

- 配置LED光激发模块1个

- 包含光源、准直器、电源、固定支架等

- 配置波长包含365nm，支持安装其他波长光源

- 电源输出电压范围≥0-4V，连续可调

- 固定支架要求与拉伸台联用

- 配置拉伸台1个

- 电学设计：配置≥4个电学接线柱和≥4个BNC连接器

- 双向运动，支持挤压、弯曲、疲劳测试，位移量：≥80 mm

- 物镜工作距离≤10.0 mm，顶部和底部均配置直径≥18 mm石英窗口，配置≥2个进出气口和阀门，支持连接动态配气

- 支持与显微镜或者光谱仪联用，联用处台体厚度≤30 mm，重量≤3kg（需提供公开宣传资料或者第三方检测报告作为证明文件）

- 配置电学测试模块1个

- 电流范围≥200pA～100mA

- 电压范围≥200mV~20V

- 电阻测试范围≥1Ω～1GΩ

- 支持选择模式包含：I-t、R-t、V-t、I-V、V-I

- 配置机柜1个

- 含固定板1个，用于固定拉伸台

- 支持放置两个插箱，配置万向轮4个，带自锁结构，支持推移和固定模块

- 配置拉伸夹具、弯曲夹具、挤压夹具和探针夹具各1套

- 拉伸夹具，长≥20mm，宽≥5mm

- 弯曲夹具，长≥20mm，宽≥3mm，高≥5mm

- 挤压夹具，长≥20mm，宽≥10mm，高≥10mm

- 探针夹具，长≥20mm，宽≥5mm，配置≥0.5mm直径的钨钢探针

- 配置柔性电极衬底≥100个

- 线宽及线距≤50 μm

- 叉指对数≥20对

- 电极材料：Au

- 柔性基底材料：PET或者PI

- 配置力电同步测量软件1套

- 支持电学-时间与应力-应变，应力-时间，应变-时间曲线、环境参数（温度、湿度）与图像信号（拍照或者录像）同步分析（需提供公开宣传资料或者第三方检测报告作为证明文件）

- 程序可设置不同的拉伸状态、拉伸比例、循环次数等，最大循环次数≥10000次，支持设置不同波形，例如梯形波、三角波（需提供公开宣传资料或者第三方检测报告作为证明文件）

- 配置静态配气模块1个

- 内置液体蒸发器1个、风扇2个

- 液体蒸发器控温范围≥室温~200℃

- 配置配套液体配气计算软件，计算软件内含集成的液体种类≥60种，带有自定义功能支持新增气体种类（需提供公开宣传资料或者第三方检测报告作为证明文件）

- 配置温湿度传感器1支，湿度应用范围≥0-95 %RH,精度≤0.8%RH；温度应用范围≥-50℃~100℃，稳定度≤1℃；实时监测静态配气的温度和湿度，并通过触摸屏实时显示温湿度数据

- 配置动态配气全自动动态控制软件1套

- 可程序式设定配气流程，支持气氛自动切换、气氛浓度和湿度全自动控制，并支持浓度、流量、程控模式，配气流程可设置范围≥1~2000步，支持重复循环运行或者自定义循环次数，自定义循环次数可设置范围≥1~999次

- 软件内部集成高纯气体信息≥160种，对于未录入数据库的气源，用户可以补充气体参数，新增气源后保存使用；使用多组分的标气测试的，可以通过设置混合气体的组成和比例，由系统自动计算相对于N2的转换系数，从而准确配置流量

- 软件支持快切功能，支持不同浓度目标气体、不同湿度气氛的快速切换及预混配气；预混时间小于单步运行时间，可设置范围≥50~500s（需提供公开宣传资料或者第三方检测报告作为证明文件）

- 软件支持≥8路气路的设定流量值和实时值的同步数据及曲线显示；曲线显示可自定义设置XY 轴刻度，设定范围≥0~2000，支持曲线图保存

- 软件支持手动或自动保存各气路运行时的流速数据，支持设置存储时间，可设置范围≥1~100h，也可以设置存储点数，可设置范围≥1~9999