## 傅里叶红外光谱采购项目

技术参数

1. 傅里叶变换红外光谱仪

1.1测定波数范围：8300 cm-1~350 cm-1；

1.2	光谱分辨率：≤0.4 cm-1；

1.3	波数准确性： ≤0.02 cm-1；

1.4	波数重现性： ≤0.007 cm-1；

1.5	信噪比：≥50000:1 (按照4cm-1分辨率，连续扫描1分钟基线，测试峰高峰谷比值)；

1.6	干涉仪：需提供无动态错误的干涉仪系统，从根本消除标准干涉仪无法避免的动镜倾斜和切变的影响，无需使用动态调整装置校正。对称设计，无地心引力的影响；

1.7 红外光源：预准直，可自行更换；采用恒温高效黑体空腔光源设计，按ASTM 0法测定，能量比E4000/Emax>70%；

1.8	分束器：多层KBr分束器；

1.9	检测器：MIR DTGS

1.10 AVC功能：实时扣除空气中的水和二氧化碳，即在硬件层面自动实时扣除空气中H2O和CO2干扰背景，在测背景和样品时分别扣除当时测量时的空气中的水和二氧化碳的干扰，确保结果准确；可在开机状态下的单光束能量图中反映出扣除水和二氧化碳的干扰后的仪器背景吸收；

1.11 具有AVI功能。以内置的绝对标准来校正谱峰的形状和位置，确保不同仪器和不同附件测出的结果不漂移，保证测量的准确性，及数据在仪器与仪器之间比较和传递的绝对一致性；

1.12 具有APV，自动性能校验功能。内置有衡量仪器性能的4种标准物质，仪器工作站中包含有符合ASTM等检测标准要求的程序，用户可通过软件，方便地进行仪器各项性能，如波数的精度和准确度、透光率的精度和准确度，信噪比的测定等等；用户并可通过软件自行对偏移的参数进行调节；

1.13 附件识别：ATR晶体附件一旦被安装进采样区域，仪器自动检测相应的附件及ATR顶板。为所安装的附件自动优化仪器参数；带压力传感器ATR附件，软件实时显示ATR压力，软件可以识别ATR晶体材质及序列号，自动根据ATR附件设定测试条件，测试谱图自动记录测试压力、测试仪器序列号等信息。可根据不同样品施加不同大小压力，确保测试数据谱图质量。

1.14 液晶显示屏：仪器自带一块液晶显示屏，能在仪器上直接操作以及SOPs方式测定样品，查看样品信息；无需走到计算计算机屏幕前既可以实时监控仪器状态。

1.15 通讯接口： TCP/IP接口直接连接、无线网络连接，便于手套箱等特殊场合的使用；

1.16 软件功能：

1.16.1 包含进行红外分析所需的所有功能：仪器控制，数据处理和分析，报告模版；

1.16.2 用户界面：密码保护的用户登录功能，支持Windows登录方式；

1.16.3 报告：图片、光谱和结果窗口快速打印工具；用户自定义模版生成功能；

1.16.4 数据处理功能：1-4 阶倒数，平滑，差谱，归一化，A，%T，%R，KM，LOG(1/R)，纵坐标模式，cm-1，nm以及微米，+，-，×，÷，基线校正，解卷积，KK，KM，ATR校正，峰值表，峰高峰面积计算；

2.电脑：

电脑不低于该配置：系统采用64位win10专业版，CPU I7，内存32G，1T硬盘。

- 压片机：

3.1 最大载荷：2吨

3.2 适用模具：7mm直径KBr模具

3.3 压力显示：内置压力表

3.4 压面间距：12–50mm

3.5 柱塞冲程：0.5mm