电池高精度恒温测试一体机技术参数

1、用途、功能和参数要求

- 电池高精度恒温测试一体机集充放电测试和恒温试验功能于一体，是恒温箱+充放电设备+中位机的功能集合体。温箱功能是能够在一定温度范围内保持稳定的温度环境，以模拟不同工作条件下的电池性能表现。通过在恒温测试一体机中进行充放电循环、循环寿命测试、安全性评估等实验，可以评估电池的性能、稳定性和安全性，为电池产品的研发、生产和质量控制提供重要数据支持。

2、详细技术要求

| 核核心技术参数 | 设备1 高精度恒温测试箱 | 1.组合式空气循环风道：配置两只长轴循环风机，加热器、蒸发器顶置式布局，温度采用PLC自动控制系统； 2. 一体式测试温箱，前部为试验温箱主体，后部为测试设备架，集成度高； 3.安全保护设计功能：具备急停开关、漏电保护、短路保护、压缩机高温保护、独立冗余超温保护功能、顶部可视化三色报警灯； 4.兼容软包聚合物电池及扣式电芯：采用可滑动托盘设计，托盘标配电绝缘电木托盘，温箱后侧标配5孔直径50mm测试孔，可容纳256个测试点位； 5.复门设计，磁吸式密封外门，带观察窗；高透光性能钢化玻璃内门； 6.内胆采用优质不锈钢材料，四角圆弧处理； 7.标配大于等于4.3寸触摸式LED液晶显示屏 8.标配485通讯接口，同时有USB或者以太网接口可供选配； 9.性能测试环境条件 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下（空载）； 9.1温度范围：0～100℃ 9.2温度波动度： ≤±0.2℃（空载、温度稳定时） 9.3温度分辨率：≤0.1℃ 9.4温度均匀性：≤±0.2℃（满载、温度稳定时） 9.5至少9点温度补偿功能 9.6至少5点辅助加热功能， 9.7不少于4点温度监测功能，保证箱体温度均匀性的实时监控 9.8顶置式双回旋转式循环通道及除霜系统，保证实验的长期进行 10.配置参数 10.1.标配4块测试托盘 10.2.公称容积：≥300L 10.3.工作室尺寸：≥（宽×深×高）：640×520×900 10.4.外形尺寸：≥（宽×深×高）：810×1385×1635 10.5.电源：220V 50Hz 11 安全保障防护功能 11.1选配机械式泄压阀，防止电池爆炸自动泄压，保证安全 11.2可选配自动灭火装置，防止电池自燃，引起火灾 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备2 电池测试仪 | 1、电流量程：10mA、6A 2、电压量程：5V 3、双量程范围： 3.1 5V/ 1mA & 10mA（8通道每台），其中 ≥180个位点： 充电电压：-5V---5.0V；放电电压：-5V---5.0V； 恒电压： -5V---5.0V；精度范围（量程一最大误差）:≤±0.5uA 精度范围（量程二最大误差）:≤±5uA 充电电流：2uA -10mA 放电电流：2uA -10mA 3.2 5V/ 1A & 6A（8通道每台），其中≥88个位点： 充电电压：-5V---5.0V；放电电压：-5V---5.0V； 恒电压： -5V---5.0V；精度范围（量程一最大误差）:±0.5uA 精度范围（量程二最大误差）:±5uA 充电电流：2mA -6A 放电电流：2mA -6A 3.3.单元通道：8通道，通道之间完全独立（独立编程） 3.4.编程工步：恒流充放电、恒电压充电以及恒功率放电、支持倍率充放电、恒阻放电、直流内阻测试、 支持负电压放电（恒压放电）、静置等工作模式 3.5. 编程形式：支持流程图形式编程 3.6. 循环保持率：支持记录循环保持率数据（本周的放电容量/上一周的放电容量）*100% 限制条件：时间、电压、电流、容量，-△V等近20种 保护条件：过压、欠压、过流、欠流、过充容量、过放容量等等 3.7. 编程步数：≥1100步 3.8.输入阻抗：1GΩ 3.9.远程控制：支持通过网络远程监控 3.10.采样速率：≤10ms，能查看每个记录点的系统时间 3.11.输出方式：四电极 3.12.电压精度：≤0.05%FS（控制及检测） 电流精度：≤0.05%FS（控制及检测） 3.13.恒功率/恒阻精度：≤0.1%RD+0.1%FS（控制） ≤0.1%RD+0.1%FS（测量） 3.14.计算机系统时间：±1秒（无累计误差） 3.15.电压分辩率：5位有效数字（自动） 电流分辩率：5位有效数字（自动） 3.16.软件：至少支持Windows7/8/10等系统 ，64位操作系统 |