- 新型多通道低频超声脑刺激激励阵列：

- 超声激励功率源并行通道数：≥512;

- 超声激励功率源单通道功率：≥10W;

- 超声激励功率源全通道总输出功率：≥2500W;

- 超声激励功率源单通道输出功率调节步长：≤0.1W;

- 超声激励功率源单通道输出功率限幅精度：≤0.5W;

- 超声激励功率源输出带宽：下限值≤100kHz,上限值≥1.2MHz;

- 超声激励功率源相位调节时间分辨率：≤10ns；

- 超声激励功率源中心频率处的总谐波失真：≤0.5%；

- 超声激励功率源主时钟相位抖动：≤100ps

- 脉冲宽度调制输出模式下的调制周期：下限值≤200μs，上限值≥100ms；

- 脉冲宽度调制输出模式下的调制范围：满足0～100%全域可调；

- 脉冲宽度调制输出模式下的调制步长：≤2%；

- 满功率输出下的连续工作时间：≥30min；

- 输出门限计时步长：≤1s；

- 输出波形：至少包含正弦波和方波两种输出形式；

- 通道时延独立可调功能：全通道支持；

- 系统配套人体实验探头中心频率：650kHz±100kHz；

- 系统配套人体实验探头组织穿透深度：≥100mm；

- 系统配套人体实验探头阵元数量：≥512；

- 系统配套动物实验探头中心频率：1MHz±100kHz；

- 系统配套动物实验探头组织穿透深度：≥50mm；

- 系统配套动物实验探头阵元数量：≥512；

- 任意通道电压-声压转换曲线预览精度：≤10%；

- 搭配多模态实时成像系统实现焦斑分析和调控效果预估时的同步精度：≤500ns；

- 支持相控阵声场的动态可视化；

- 支持时间反转法的相控阵声焦斑形状与位置校准。