原位双通道技术参数

1.质谱仪器

1.1质量分析器：四级杆

1.2离子源：EI电子轰击电离源

1.3质量数范围：1-200amu

1.4双灯丝：2根； 材质：Ir-Y2O3

1.5最小检测分压3*10-15mbar

1.6灵敏度≥5*10-4A/mbar(Faraday)

1.7最大测量通道:100个;

1.8扫描时间:1ms-16s/amu

1.9分辨率优于1amu

1.10最大工作压力≤5*10-4 mbar(Faraday)

1.12检测器：法拉第杯+电子倍增器

1.13检测器最大烘烤温度:300°C

1.14自带的灯丝压力保护可延长灯丝使用寿命，自带电流保护装置

1.15离子源灯丝能量调节范围：15-102eV

1.16高真空分子泵组真空系统，≤5*10-8 mbar

1.17腔体烘烤最大温度: 200°C

1.18高真空泵:涡轮分子泵，抽速 67L/S

1.19前级泵:无油隔膜干泵，抽速 1 m3/h

1.20响应时间:气体进样响应时间小于300 ms

1.21 HER和OER电流灵敏度:小于1微安培

1.22电源:220VAC,50/60 Hz

2.进样系统

2.1独立进样系统，适用不同空间需求，操作灵活多变

2.2支持直接气体进样与液体膜进样两种模式，并具备快速切换功能，以满足不同实验条件下的进样需求。

2.3系统采用分级真空度设计，可保证真空度的稳定性，并可实时显示各级真空度。

2.4配备独立的旁抽真空系统，极限真空度可达 5×10-2 hPa 或以下，确保高效稳定的真空环境。

2.5配备有独立检漏装置，可用于检验电化学池是否存在漏液情况，增强实验过程的安全性监控。

2.6液体进样模块配备多重安全保护装置，双重真空度-电磁阀联动保护，互为冗余，以保护质谱主机，杜绝电解液泄露损伤质谱主机。
