技术要求	Comment by 陈侣侣: 检测报告要求过多，建议投标时需要提供的报告仅保留关键的，其余的应当要求中标后供货前提供。
请适当增加★条款
	序号
	名称
	项目特征描述（主要技术参数）
	数量
	单位

	1
	通风柜
	包含原有10套通风柜拆除，通风柜安装，10套通风柜对应的风管安装，水电对接	Comment by 陈侣侣: 也是10套吗？建议明确	Comment by 陈侣侣: 建议明确大致数量
1、规格尺寸：≥1500mm*850mm*2350mm，全钢上下分体式结构，陶瓷板实验台面。
2、上柜外表材质：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过防腐除锈后外喷环氧树脂粉体喷塑，接缝处密封处理，无拉铆钉设计。
3、内衬材质：采用通风柜专用的内衬板，厚度≥4mm，表面为改性强化纳米膜，基材为不燃复合纤维基材，背面为结构性保护膜，耐高温及耐湿防潮满足国家标准，表面光滑易洁。需满足以下要求：
3.1、内衬板表面耐污染性能要求：参照GB/T 24820-2024判定依据，检测依据为GB/T 17657-2022，检测内容为：乙酸乙酯99%、乙醇99%、甲醛37%、盐酸37%、氢氧化钠饱和溶液、马克笔（晨光记号笔）、仁和碘伏（碘酒）、英雄红墨水等多种试剂，接触时长为24h，检测结果为5级无明显变化，投标时提供第三方检测报告并加盖投标人公章。
需提供合规性专项检测报告证明文件。
3.2、内衬板物理性能要求：参照GB/T17657-2022检测依据，检测内容为：耐高温测试至少3个试件表面未产生裂纹；耐水蒸气为5级；耐开裂在50℃环境中处理6h后试件装饰面未开裂；耐沸水表面质量5级，边缘质量5级。投标时提供第三方检测报告并加盖投标人公章
需提供合规性专项检测报告证明文件。
4、导流板：设计为三段式吸风结构，实验室专用≥5mm厚抗倍特板，具有超强耐腐蚀性能。
5、操作台幕门及视窗：幕门为上下拉门，无段式平衡设计，可停于任何位置，拉手为一字型通长铝镁合金环氧喷塑；采用链轮式传动，不接受钢丝传动方式，链条安装时隐藏于轨道内，上下拉动时，不与轨道摩擦；
5.1、▲通风柜同步带需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的检测报告，依据GB/T3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准，检测内容包括满足：耐摩擦色牢度≥5级、拉伸应变应力≥1870N、拉伸屈服应力≥3050N、拉伸断裂应力≥4350N。需提供全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询有效的截图。	Comment by 陈侣侣: 如果确定要CMA或CNAS检测报告，请明确检测依据（标准号或标准名称），并确认是否在“一单一库”范围内   （确认在库内）
一单一库查询地址：检验检测机构资质认定能力项目库管理平台
5.2、视窗为≥5mm厚安全钢化透明玻璃。开启高度为600-800mm。
▲钢化玻璃需提供第三方检测机构出具的带有CMA或、CNAS标识的检测报告，依据GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》标准，检测内容包括：（1）、安全性能要求：抗冲击性符合检测要求；碎片状态：每块试样在任何50mm*50mm区域内的最少碎片数：公称厚度3mm，最少碎片数≥35；每块试样在任何50mm*50mm区域内的最少碎片数：公称厚度4～12mm，最少碎片数≥50。（2）、一般性能要求：表面应力：钢化玻璃的表面应力不应小于90MPa、耐热冲击性能：钢化玻璃应耐200℃温差不破坏，检测结果符合要求。需提供全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询有效的截图。	Comment by 陈侣侣: 同上
6、下柜外表材质：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经打磨、防腐除锈、环氧树脂塑粉喷涂等处理，厚度≥75µm。接缝处密封处理。
7、拉手：与柜门一体成型结构，经打磨、防腐除锈、环氧树脂塑粉喷涂等处理，厚度≥75µm。
8、铰链：采用304不锈钢合叶。
9、下柜：有门，柜体后背板可拆。
10、台面材质：台面采用总厚≥25mm一体黑色实芯坯体碟型陶瓷台面,需满足或优于以下技术要求
1）陶瓷台面耐高温性能要求：参照GB/T17657-2022或QB/T5589-2021检测依据，标准要求：（120±3）℃，2h，无裂纹；检测结果符合标准要求。
需提供合规性检测专项报告证明文件。
2）陶瓷台面截面耐污耐腐性能要求：参照 GB/T24820-2024标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及仁和碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面， 需提供合规性专项检测报告证明文件。
▲3）陶瓷台面边缘凸起性能要求：依据实验室陶瓷台面相关要求，需提供的检测报告为：厚度为25mm，测量结果为阻水边的厚度≥6mm，的专项检测报告；确保实验人员的操作安全全	Comment by 陈侣侣: 同上
。需提供合规性专项检测报告证明文件。
4）通风柜配套陶瓷水杯性能要求：采用通风柜陶瓷台面同品牌实验室专用陶瓷水杯，水杯尺寸：260mm*150mm*210mm,水杯表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022检测标准，检测样品为陶瓷水杯，检测内容至少包含：高氯酸72%、盐酸37%、硝酸65%、氢氧化钠40%、硫酸98%、王水、甲醛37%等多种试剂，接触时长为48h,检测结果为5级无明显变化； 	Comment by 陈侣侣: 为什么要求同品牌？如无必要性建议删除相关要求	Comment by 陈侣侣: 可否改为范围值？
需提供合规性专项检测报告证明文件。
11、水龙头：铜质，开关活门为精密瓷阀铸造。
12、照明：操作区顶端安装电子镇流器30w日光灯
13、插座：4个三孔插座（两个10A,两个16A）。
14、▲全钢通风柜需提供符合以下测试方法带有CMA、C或NAS标识的第三方检测报告：
测试内容包括以下四项内容：
14.1、金属喷漆（塑）涂层：硬度：≥4H；冲击强度：冲击高度≥400mm 时，应无剥落、裂纹、皱纹现象；耐腐蚀：24h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级；附着力：不低于2级	Comment by 陈侣侣: 编号与上面重复，下同	Comment by 陈侣侣: 同上
14.2、金属电镀层：耐腐蚀：24h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级
14.3、力学性能：操作台面垂直静载荷试验 、操作台面水平静载荷试验、操作台面水平耐久性试验、操作台面垂直耐久性试验；结构和底架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门耐久性试验 、移门耐久性试验、翻门下铰链强度试验、翻门耐久性试验、推拉构件强度试验、推拉构件耐久性试验、地面支承的柜试验、非固定柜空载稳定性、非固定柜加载稳定性等检测结果符合要求。
14.4、通风柜的面风速≤0.5m/s，其最大值、最小值与算术平均值的偏差＜15%；示踪气体浓度≤0.01ppm；泄露率≤0.01ppm。
需提供全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询有效的截图。
	10
	套

	2
	水龙头
	包含原有220台套水龙头拆除，管道更换	Comment by 陈侣侣: 建议明确大致数量

龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压≥2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。
▲1、水龙头依据GB/T 5478-2008《塑料 滚动磨损试验方法》标准，在负载750g、转数500r、砂轮类型CS-10、转速60rpm检测条件下，检测滚动磨损试验，检验结果：质量损失≤0.0063g。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含40.0%氢氟酸（GR）、冰醋酸（AR）、48%氢溴酸（GR）、50%氟硼酸（50%水溶液）、氨水（氢氧化铵）（AR，25-28%）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、L-组氨酸盐一水化合物（≥98.0%）、次氯酸钠（AR）、碘酸钾（AR，99.8%）、高碘酸钾（AR，99.8%）、环己烷（AR，≥99.5%）、甲苯（AR，≥99.5%）、三氯乙烯（99.9%）、1,2-丙二醇（≥99. 0%）、1-乙氧基-2-丙醇（丙二醇乙醚）（99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、丙二醇甲醚（≥99.5%）、丙酮（AR，≥99.5%）、2,4,5-三氯苯胺（≥98.0%）、N,N-二甲基甲酰胺（AR，≥99.5%）、苯胺黑（水溶）、丙烯腈（分析纯）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。提供第三方检测单位出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。
▲2、水龙头依据GB/T 1034-2008《塑料吸水性的测定》标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.25%。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）（2）铜管拉伸试验：依据GB/T 228.1-2021标准，抗拉强度≥557MPa，断后伸长率≤15%。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS章的检验报告。
3、实验室水龙头符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准，水嘴开关寿命≥67万次。

（3）连接软管密封性：依据GB/T 23448-2019标准，经过密封性能检测，软管各部位无破裂、渗漏和其他缺陷。提供第三方检测单位出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。
（4）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准，进行≥2000h中性盐雾试验后，试件平整表面无起泡、无开裂、无脱落、无明显锈蚀。提供第三方检测单位出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。
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