技术参数
	序号
	货物名称
	功能指标

	1
	便携式脑电采集设备
	一、放大器
1.1 支持同步64导EEG通道，64导脑电放大器包含记录软件≥1套；
1.2采样速率：≥16000Hz/通道（所有通道同时采集时）；
1.3 共模抑制比：≥100dB；
1.4 测量范围：±3000 mV；
1.5 放大器噪声：≤2μVpp；
1.6 差分输入阻抗：≥400 Mohm；
1.7 ADC数模转化器：≥24bit；
1.8系统支持8位TTLTrigger 输入，直接支持采集事件相关电位；
1.9采用无线传输技术，支持在非屏蔽室环境下准确记录脑电信号，室内:≥10米，户外:≥30米；
1.10 内置可充电电池供电，可满足12小时不间断记录；
1.11 无线轻便设计，主机和电池重量不能超过800g，提供一套128导面板放大器，提供含网站链接的官网截图；
1.12 主机led具有电池状态指示灯和无线状态指示灯；
1.13放大器必须同时兼容盐水电极系统、主被动电极系统、干电极系统；
二、电极帽系统
2.1采用高品质Ag/Agcl电极，电极安放位置采用国际标准10-20系统，64通道电极≥1套；
2.2电极系统通通过电磁兼容性认证并提供证明资料；
2.3工作频率: DC≥5000 Hz；
2.4输入阻抗：≥200kΩ；
2.5外壳从侧面覆盖电极，保证电极的坚固性；
2.6电极尺寸：高度≤18mm，宽度≤15mm；
2.7噪声：≤2μVpp（0.1-35Hz频段）；
2.8动态范围：±1000毫伏；
2.9采用主动或被动电极技术，使用者通过电极灯光颜色或电脑显示阻抗颜色显示可实时监控到到电极与头皮的接触情况；
2.11电极采用模块化设计，单根电极可拆卸；
2.12电极系统直接支持与TMS、fNIRS设备同步采集,无需更换电极系统，能提供官方网站说明或提供实例图；
2.13可将单个电极用于头皮之外的EOG或EMG信号记录；
2.14 电极帽（电极≥64通道）≥2套，64通道盐水电极帽（含电极）≥1套；
2.15 配套提供导电膏≥2桶，磨砂膏≥2支，黑色便携箱≥1个以及放大器启动套件（含注射针、测量卷尺、平头针等）≥1套，其规格应足以满足整套设备的正常使用要求；
三、刺激与采集软件
3.1 刺激软件可自由编程，可实现声音、文字、文本、图片等不同类型的实验程序；
3.2 刺激软件报告计时精度可达毫秒级精度；
3.3 刺激软件可选配脑电、眼动仪的专用扩展插件；
3.4独立的数据采集软件，保证数据采集时可以同时分析其它数据，软件采用加密狗形式进行认证；
3.5采集软件可根据向导菜单结构完成整个硬件设置和硬件/软件滤波配置，也可单独对每个通道设置硬件滤波设备；
3.6采集软件多种数据输入参数可选：导联数量、电极名称、滤波、基线校准及采样率等；
3.7采集软件实时显示连续的或按照触发器时间标记的EEG波形；
3.8采集软件可自动标注文件名；
3.9采集软件支持记录生理传感器的信号；
3.10采集软件支持EEG-MRI 同步记录，可接收磁共振扫描仪时钟发出的trigger信号；
3.11采集软件可以通过 TCP/IP 协议发送数据到网络，使用远程数据访问模块到软件进行实时数据分析；
3.12采集软件可配套提供RDA开发包，支持matlab、python、c、c++环境下的开发工具；
3.13可自动对通道进行阻抗测试，采用鲜明的颜色区分阻抗的好与坏；
3.14 采集软件自带在线分析功能，可实时观测实验数据，可以直接在软件中实时执行完整的诱发电位分析，并且可以将分段、平均数据与原始数据一起存储；
3.15可保存工作区属性（包括硬件和软件参数）、阻抗值、16位的触发事件，以供分析数据需要；
3.16提供视频模块，允许捕获与传入 EEG 数据同步的实验对象的图像,可以在分析软件中逐帧查看，同时浏览获取的数据（提供含网站链接的官网截图或彩页资料证明）；
四、分析软件：
4.1 采用独立的分析软件，保证采集数据不受影响，软件采用加密狗形式进行认证；
4.2可直接兼容可读取和处理多种格式的脑电数据，如十进制文本、ASCII类型、坐标、触发器等超过50种数据格式 ；
4.3多个视图用于快速的数据可视化和比较；
4.4具备眼动伪迹函数校正、基线自动校正、ICA/PCA、FFT、小波变换、叠加平均、参考电极更换、滤波、二维脑电地形图、三维脑地形图、电流密度图谱（CSD）制作等功能；
4.5软件支持修正核磁干扰、修正TMS干扰（提供产品截图）；
4.6 模块化结构的脑事件相关电位分析软件，可提供时域、频域、时频域的各种数据分析模式；
4.7分析软件直接集成Loreta源定位算法，数据显示可实时与Matlab相互转换,可与源分析软件BESA兼容（提供产品截图）；
4.8采用“History trees”记录方式，可自动记录数据处理的每个操作，并可基于这些操作生产操作模版，能自动此模版进行数据批处理，树状结构软件界面（树状结构软件界面提供软件截图）；
4.9 兼容全球多种厂家EEG/ERP数据分析；
[bookmark: _GoBack]五、便携式数据采集与分析单元
5.1 支持数据采集、信号处理及实时分析，内置电池确保可移动使用：
5.2 处理器核心数≥14（Intel Core i7或Ultra 7同级别/AMD同级别）；
5.3 独立显卡，显存≥8 GB，显存带宽≥256 GB/s，FP32算力≥10 TFLOPS，CUDA核心数≥3072，核心加速频率≥1890 MHz，显存位宽≥128-bit，显存类型GDDR6或以上；
5.4 内存≥32 GB DDR5，固态硬盘≥1 TB NVMe SSD；

























