1、离子源类型：配备两个有聚焦能力电极的离子枪，无耗材（阳极/阴极）
2、电感线圈聚焦：具备在≤2.5 keV自动开启的功能
3、减薄角度调节：最大正负调整角度≤10°，每支离子枪可独立调节
4、加速电压（离子束能量）：最低能量≤0.1keV，最高能量≤8keV
5、离子束束流密度：≥10 mA/cm2
6、区域减薄控制：选区角度10°~ 90°可调；
7、样品载台运动：支持 360°旋转，转数：0.5 rpm~12 rpm可调； 
8、舱室样品载台平移：可以实现X和Y方向的移动，移动范围：≥±0.5mm ；
9、快速换样：样品交换时间≤1min；
10、样品夹结构：双柱夹具，支持双面减薄；
11、真空系统：支持自动启停的无油机械泵+涡轮分子泵系统，最低真空≤5×10-6Torr；
12、使用气体：供气压力≥ 0.15 MPa；
13、液氮冷台控温系统：内置杜瓦罐 ≥350 mL，加一次液氮续航 ≥6 h，控温范围室温至-170°C；
14、控制交互系统：配备触控显示屏，提供中英文界面，内置菜单化操作功能；
15、自动加工功能：支持用户设定加工流程、调用工艺方案、参数预设及保存；
[bookmark: _GoBack]16、观测系统：配备双目镜可放大倍数≥40X
17、真空状态显示：操作界面可显示泵功率、真空度、系统状态等；
18、离子枪状态监控：操作界面支持实时监控离子枪加速电流、放电电流、法拉第杯电流，支持氩气流量调节；
