技术参数

| 设备或配置名称 | 用于ARPES实验的干式超低振动超高真空低温系统 |
| --- | --- |
| 参数名称1 | 完全不消耗液氦，采用分体式设计，由超高真空兼容低温插件和闭循环氦制冷系统组成 |
| 参数名称2 | 温度范围：8K-350 K(最低温≤8K，最高温≥350 K) |
| 参数名称3 | 温度稳定性: ≤±0.1K |
| 参数名称4 | 样品处振动幅度：≤1 m |
| 参数名称5 | 低温插件安装法兰：DN100CF |
| 参数名称6 | 内置两个二极管温度计和50V/50W加热器，用于样品台精确控温 |
| 参数名称7 | 兼容标准旗状样品托 |
| 参数名称8 | 集成电机驱动俯仰旋转，范围60°(-15°, +45°)，样品面朝下为正 |
| 参数名称9 | 样品台面内角手动旋转，范围240°(-120°, +120° ) |
| 参数名称10 | GM 冷头制冷量：≥1.8W@4.2K |
| 参数名称11 | 配置水冷式压缩机 |
| 参数名称12 | 氦循环低温系统配备2个温度计和2个加热器，用于冷头及传输管线温度管理 |
| 参数名称13 | 整机采用特殊减震结构，确保样品端振动≤1 m |
| 参数名称14 | 集成抽真空阀和安全泄压阀，保障系统运行安全 |
| 参数名称15 | 采用柔性绝热传输管线连接氦液化器（冷头）与低温恒温器，支持稳定低温传输 |
| 参数名称16 | 包含完整氦循环系统（含干泵、储气罐、过滤器、沸石纯化器、隔振器、球阀等） |
| 参数名称17 | 配置紧凑型机柜，可容纳主机及气路控制面板，带脚轮便于移动 |