# 技术参数

## 1.  采购标的 1:

1.1   满足 10 倍（数值孔径：≥ 0.25，工作距离≥ 30 mm）和 50 倍显微物镜（数值孔径：≥ 0.50，工作距离：≥ 10 mm），物镜转盘可容纳数量：≥ 4 个。

1.2   真空腔体（内径：≥ 200mm*150mm；气压：≤ 10 Pa；内置温度范围≥350 ℃的微型加热台）。

1.3   具备高精度数字视频成像功能（有效像素数：不低于 500  万像素；最高帧率：全分辨率模式下≥

75  帧/秒；空间分辨率：与显微镜系统匹配后成像分辨率≤ 75 nm/像素；图像传感器：采用高性能CMOS ，全局快门结构，适用于高速动态显微成像）。

1.4   高精密三轴运动系统：含三轴控制器，行程 20*20*20mm；重复定位精度 <±1um、整步分辨率<

1 um、单向定位精度＜10 um、运动直线度 5 um。

1.5   激光解调方式：外差干涉式，采用正弦逼近法软件解调；为了保证仪器测量的高精度，光学头和控制箱采用分离式结构。

1.6   频率测量：DC ~ 25 MHz。

1.7   最大速度：± 12m/s。

1.8   最大线性误差：＜1%。

1.9   位移分辨率： ≤ 1 pm。

1.10 位移量程个数： ≥32 个 （其中必须包含：0.01 nm/V, 0.02 nm/V, 0.1 nm/V, 0.2 nm/V, 1 nm/V, 2 nm/V, 5 nm/V, 10 nm/V, 200 nm/V, 500nm/V, 1 μm/V, 2μm/V, 5μm/V, 10μm/V, 20μm/V, 50μm/V, 100μm/V,

200μm/V, 0.5mm/V, 1 mm/V, 2 mm/V, 5 mm/V, 10 mm/V, 20 mm/V, 50 mm/V, 100 mm/V, 200 mm/V）

1.11 速度量程个数：不低于 21 个（其中必须包含：0.1μm/s/V, 1μm/s/V, 5μm/s/V, 10μm/s/V, 50μm/s/V,  100μm/s/V, 200μm/s/V, 0.5 mm/s/V, 1 mm/s/V, 2 mm/s/V, 5 mm/s/V, 10 mm/s/V, 20 mm/s/V, 50 mm/s/V, 100 mm/s/V, 200 mm/s/V, 0.5 m/s/V, 1m/s/V）。

1.12 滤波设置： ≥ 15  档低通滤波选择（其中必须包含：

500/1k/10k/20k/40k/80k/100k/160k/320k/500k/1M/1.5M/3M/25M）。

1.13 跟踪滤波器：Off/Slow/ Medium/Fast。

1.14 速度和位移可同时输出，速度、位移为直接测量的数据，非微分或积分,  包括上位机软件数字信号及 BNC 接口模拟电压信号。

1.15 数字信号接口：RJ45，数字口采样率不低于 15360000，配备数字口采集分析软件；并可以通过上位机软件控制量程。

1.16 控制器带交互式菜单彩色触摸屏(≥6 英寸）用于引导设置控制器和光学头。

1.17 数字口采集分析软件功能需包含：实时显示信号和分析结果；显示多通道采集信号；多通道信号单图表重叠显示或多图表平行显示；采集的同时实时分析信号并显示结果，包括功率谱、阶次谱、倍频程谱、瀑布图、振动级等、实时存盘,数据回放分析 实时保存各通道采集信号；文件大小无限

制；数据导出，包含：.txt,.csv,.wav ，.mat 等数据格式文件；数据测试结果报表等；频率响应函数（FRF）、阻尼比分析、振动特征分析、高精度频率分析。

1.18 软件需提供 SDK 开发包。

1.19 具备光学头调整固定装置及刚性隔振平台，适配真空腔测试。

1.20 刚性隔振平台尺寸≥1500mm*800mm*800mm，台面采用精密工艺，孔距：25mmX25mm  孔径：

M6，底部配有调节轴承，方便调节平台水平，调节范围上下可调 25 mm。